ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

|  |  | ΤΥΠΟΣ Α | ΤΥΠΟΣ Β |
| --- | --- | --- | --- |
| Σ.Β.1 % |  | Για Χειρουργικά- Ορθοπεδικά-Πνευμονολογικά κλπ Τμήματα | Παθολογικά Τμήματα κλπ |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ |  |  |
|  | 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. |  |  |
|  | 2. Να είναι στιβαρής κατασκευής κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. |  |  |
|  | 3.Η σχεδίαση της να διευκολύνει τον καθαρισμό της για περιορισμό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. |  |  |
|  | 4. Να διευκολύνει την ρουτίνα νοσηλείας και τον ασθενή. |  |  |
|  | 5. Να κάνει ηλεκτρικά τις βασικές κινήσεις (ρύθμιση ύψους, Trendelenburg \ Anti-Trendelenburg, ρύθμιση πλάτης και μηρών). |  |  |
|  | 6. Να καλύπτει τα πρότυπα ασφαλείας 60 -601-2 52 |  |  |
| 25% | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΥΠΟΣ Α | ΤΥΠΟΣ Β |
| 2% | Επιφάνεια κατάκλισης | Διαστάσεων 200X 85 εκ. περίπου |  |
|  |  | 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από προσθαφαιρούμενο ανθεκτικό υλικό για όλα τα τμήματα της επιφάνειας για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. |  |
| 3% | Ενσωματωμένη ει δυνατόν προέκταση επιφάνειας κλίνης για ασθενείς με μεγαλύτερο ύψος | Να αναφερθεί το μήκος προέκτασης και να προσφερθεί |  |
| 2% | Μετώπες κεφαλής ποδιών | Από πλαστικό υλικό, προσθαφαιρούμενες για εύκολη πρόσβαση. |  |
| 3% | Υποδοχή για κλινοσκεπάσματα | Στην μετώπη των ποδιών να διαθέτει ενσωματωμένη επιφάνεια για την εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων κατά την αλλαγή τους, προς διευκόλυνση του νοσηλευτικού προσωπικού. |  |
| 3% | Τμήμα πλάτης | Να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. Να αναφερθεί το συνολικό μήκος ανοίγματος. |  |
| 2% | Να προσφέρεται επιλογή χρωμάτων για οποιοδήποτε τμήμα της κλίνης. | Να αναφερθούν ώστε να επιλεχθούν αντίστοιχα ανά τμήμα του νοσοκομείου. |  |
| 3% | Στιβαρή κατασκευή : ασφαλές φορτίο λειτουργίας | ≥ 180 Kgr |  |
|  |  |  | Το 5% ≥ 200 Kgr |
| 2% | Πλαϊνά κιγκλιδώματα | Αναδιπλούμενα μήκους 3/4 | Aναδιπλούμενα μήκους 3/4 και με δυνατότητα επιλογής για ζεύγος αναδιπλωμένων πλαϊνών και από τις 2 πλευρές τις κλίνης επιθυμητά χρωματιστά πάνελ (να αναφερθούν επιλογές χρώματος) από πλαστικό υλικό με ή χωρίς ενσωματωμένα χειριστήρια. |
| 3% | Τροχοί | Μεταλλικοί 150 χιλ περίπου, με κεντρικό κλείδωμα από 2 σημεία. |  |
|  |  | Να υπάρχει δυνατότητα 5ου τροχού για διευκόλυνση κατά τις μετακινήσεις (προς επιλογή). |  |
| 2% | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ, να αναφερθεί η χρονική διάρκεια πλήρους φόρτισης, οι κινήσεις που επιτυγχάνονται με την μπαταρία καθώς κι η αυτονομία χρόνου που προσφέρεται. |  |
| 20% | ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ | ΤΥΠΟΣ Α | ΤΥΠΟΣ Β |
| 2% | Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του ασθενή. | Από 45-75 cm περίπου. |  |
| 2% | Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος πλάτης | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία. |  |
| 2% | Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος μηρών | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία |  |
| 2% | Ηλεκτρική ρύθμιση Trendelenburg \ Anti-Trendelenburg | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία. |  |
| 8% | Πλάγια Κλίση | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία Μπορεί να επιτυγχάνεται με το κρεβάτι ή το στρώμα | ΟΧΙ (η βαρύτητα βαθμολογίας του 8% επιμερίζεται στα άνω της ίδιας κατηγορίας που από 2% γίνεται 4%) |
| 4% | CPR | Ηλεκτρικά και μηχανικά με ειδική εμφανή λαβή στο τμήμα της πλάτης ή στο κέντρο του κρεβατιού. |  |
|  |  | ΝΑΙ : να δοθούν στοιχεία |  |
| 15% | ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ | ΤΥΠΟΣ Α | ΤΥΠΟΣ Β |
| 5% | Κεντρικό χειριστήριο | Να ρυθμίζονται όλες οι κινήσεις και να έχει επιλογή κλειδώματος χειρισμού κινήσεων από άλλα χειριστήρια. |  |
|  |  | Για άμεση πρόσβαση να έχει με το πάτημα ενός πλήκτρου την δυνατότητα επίτευξης κινήσεων όπως CPR, καρδιολογικής θέσης να αναφερθούν περεταίρω επιλογές. |  |
|  |  | Να υπάρχει δικλείδα ασφαλείας που να προστατεύει από ατυχείς χειρισμούς και να περιγραφεί. |  |
| 10% | Ποδοδιακόπτες | Για χειρισμό υπό άσηπτες συνθήκες (π.χ. εξέταση από ιατρό κτλ έχοντας "ελεύθερα" τα χέρια). |  |
| 10% | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΥΠΟΣ Α | ΤΥΠΟΣ Β |
| 2% | Στατώ ορού και 4 θέσεις για στήριξη διαφόρων παρελκομένων (ουροκαθετήρα κλπ) | Στη βασική σύνθεση τα άγκιστρα στήριξης προς επιλογή τα στατώ |  |
| 3% | Στρώμα | Να λαμβάνει τις θέσεις της κλίνης, να είναι 3 επιπέδων τουλάχιστον και ανάλογων διαστάσεων με αυτών της κλίνης με αδιάβραχο και αντιβακτηριακό, αεροδιαπερατό κάλλυμα. Να αναφερθεί το διάγραμμα κατανομής πιέσεων από το βάρος του ασθενή. Όταν η πλάγια κλίση πραγματοποιείται από το στρώμα, να κατατεθεί βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητά της. |  |
| 1% | Έλξη ανέγερσης ασθενή | Να προσφερθεί προς επιλογή |  |
| 4% | Επίδειξη λειτουργίας | Επίδειξη δείγματος πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών |  |