ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ Γ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |  |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
|  | Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από - Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Δορυφόρο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Σύστημα ανάρτησης επι της οροφής - Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων απο οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες - Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μόνιτορ ή κάμερα. |  |  |
|  | Κλινικες Εφαρμογες |  |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής |  | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| 35 | Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών 35% |  |  |
| 4 | Ένταση κύριου προβολέα | 140.000 Lux |  |
| 4 | Ένταση δορυφόρου προβολέα | 140.000 Lux |  |
| 1 | Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |  |
| 1 | Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2 μέτρα έκαστος (περίπου) |  |
| 1 | Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |  |
| 1 | Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ ( ανω των 90°) |  |
| 3 | Πεδίο λειτουργίας d10 | Απο 18 εώς 28 εκατοστά (περίπου) |  |
| 2 | Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Απο 30 εώς 100% |  |
| 3 | Θερμοκρασία χρώματος | 4200 Κelvin (περίπου) |  |
| 3 | Απόκριση χρωμάτων Ra | >95 (περίπου) |  |
| 5 | Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | >100 εκατοστά |  |
| 7 | Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες |  |
| 10 | Επιπλέον στοιχεία |  |  |
| 4 | Τεχνολογία LED |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 1 | Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός απο κάθε LED |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας στην κεφαλή του χειρούργου και στο πεδίο |  | ΝΑΙ (μηδενική εάν δύναται) |
| 1 | Να διαθέτει αφαιρούμενη και απολυμανώμενη χειρολαβή |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 10 | Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| 2 | Με μία μάσκα |  | Περίπου 50% |
| 2 | Με δύο μάσκες |  | Περίπου 50% |
| 2 | Με σωλήνα |  | Τουλαχιστον 75% |
| 2 | Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 50% |
| 2 | Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 50% |
| 10 | Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| 2 | Με μία μάσκα |  | Τουλαχιστον 25% |
| 2 | Με δύο μάσκες |  | Τουλαχιστον 25% |
| 2 | Με σωλήνα |  | Τουλαχιστον 75% |
| 2 | Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 25% |
| 2 | Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 25% |
| 3 | Αεροδυναμική ικανότητα |  |  |
| 3 | Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του άερα εντός του χειρουργείου |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) |
| 2 | Προς επιλογή |  |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitor |  |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη κάμερας |  |  |
|  | Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα |  |  |
|  | Τρίτος προβολέας με τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου |  |  |
|  | Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |  |
|  | Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080i |  |  |
|  | Πρότυπα ασφαλείας |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 , IEC 60601-2-24 |  |  |
|  | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |