ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΑΦ

ΤΥΠΟΥ Γ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό σε ενήλικες. Να αποτελείται από: - Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω) - Τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα φρένων - Αρθρωτό βραχίονα ανάρτησης σωληνώσεων ασθενούς |  |
|  | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |  |
|  | Αέρια τροφοδοσίας | Αέρας ή ενσωματωμένο σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, Ο2 Να παρέχονται χρωματικά κωδικοποιημένοι σωλήνες παροχής και συνδετικά αντίστοιχα του χώρου εγκατάστασης |
|  | Εύρος πίεσης αερίων τροφοδοσίας | 4 bar ±40% περίπου |
|  | Τροφοδοσία AC | 220V/50Hz |
|  | Τύπος Μπαταρίας | Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη |
| 9 | Χρόνος αυτονομίας | ≥ 1hr |
|  | ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
|  | Ελεγχόμενου όγκου | Ναι |
|  | Ελεγχόμενης πίεσης | Ναι |
|  | SIMV Ελεγχόμενου όγκου με ή χωρίς Υποστήριξη Πίεσης | Ναι |
|  | Υποστήριξη Πίεσης | Ναι |
|  | Συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) | Ναι |
|  | Εφεδρικός αερισμός άπνοιας | Ναι με δυνατότητα εκ των προτέρων ρύθμισης των παραμέτρων του ελεγχόμενου αερισμού και δυνατότητα αυτόματης επιστροφής στον υποστηριζόμενο αερισμό |
|  | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
| 7 | Αναπνεόμενος όγκος | 100-2000 ml |
| 4 | Εισπνευστική πίεση | 5-60cmH2O |
| 4 | Αναπνευστική συχνότητα | 4-80 bpm |
|  | Χρόνος εισπνοής | Ναι |
|  | Χρόνος παύσης | Ναι |
| 2 | Λόγος I:E | Ναι με δυνατότητα επίτευξης ανάστροφου λόγου Ι:Ε έως 2:1 |
|  | FiO2 | 21-100% |
| 4 | PEEP/CPAP | 0-35cmH2Ο |
| 4 | Πίεση Υποστήριξης | 0-60cmH2Ο |
| 8 | Πυροδότηση ροής (trigger) ή Πυροδότηση πίεσης (trigger) | Από 1 lpm ή Από -1 cmH2O |
|  | Χειροκίνητη αναπνοή | Ναι με ειδικό πλήκτρο |
|  | 100% O2 | Ναι με ειδικό πλήκτρο |
|  | ΟΘΟΝΗ |  |
|  | Τύπος | TFT/ LCD, ενσωματωμένη |
| 8 | Μέγεθος | ≥10 ίντσες |
| 4 | Κανάλια | ≥2 |
|  | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
|  | Κυματομορφές | Πίεση, ροή και όγκος σε σχέση με το χρόνο |
|  | Βρόχοι (Loops) | Πίεσης/ όγκου |
| 4 | Τάσεις (μνήμη δεδομένων/ trends) | Απεικόνιση γραφημάτων χρονικού διαστήματος από 1 έως 24 ώρες όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων |
|  | Πιέσεις | Μέγιστη, Μέση, Τελοεισπνευστική (Plateau), Τελοεκπνευστική (PEEP) |
|  | Όγκοι | Αναπνοής εκπνεόμενος Ανά λεπτό εκπνεόμενος |
|  | FiO2 | Ναι |
|  | Αναπνευστική συχνότητα | Ναι |
|  | Χρόνος εισπνοής | Ναι |
|  | Λόγος I:E | Ναι |
|  | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |
|  | Υψηλό/ χαμηλό FiO2 | Ναι |
|  | Υψηλός/ χαμηλός όγκος ανά λεπτό | Ναι |
|  | Υψηλή πίεση αεραγωγών | Ναι |
|  | Άπνοια | Ναι |
|  | Υψηλή συχνότητα αναπνοής | Ναι |
|  | Συνεχής υψηλή πίεση/απόφραξη | Ναι με αυτόματο άνοιγμα βαλβίδας για αναπνοή από το περιβάλλον |
|  | Αποσύνδεση σωλήνων ασθενούς | Ναι |
|  | Προειδοποίηση υπερβολικών ρυθμίσεων (ρυθμίσεων εκτός φυσιολογικού εύρους) | Ναι με επεξήγηση και οπτική ένδειξη |
|  | Πτώση παροχής πεπιεσμένου αέρα | Ναι |
|  | Πτώση παροχής Ο2 | Ναι |
|  | Διακοπή παροχής ρεύματος | Ναι με αυτόματη μετάπτωση σε λειτουργία με μπαταρία και συνεχή οπτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου αυτονομίας |
|  | Βλάβη αναπνευστήρα | Ναι |
|  | Κωδικοποίηση συναγερμών | Ναι με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογη της σπουδαιότητάς τους |
|  | Αρχείο συναγερμών | Ναι με απεικόνιση λίστας ενεργοποιηθέντων συναγερμών και χρονική σήμανση εμφάνισής των |
|  | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| 5 | Εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα από τον ασθενή αέρια | Περιγραφή αυτών, αναφορά τρόπου συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης και απαραίτητη η δυνατότητα αποστείρωσής τους σε κλίβανο |
|  | Προέλεγχος καλής λειτουργίας | Ναι με αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης των ηλεκτρονικών και πνευματικών του λειτουργιών |
| 7 | Προληπτική συντήρηση | Περιγραφή διαδικασίας και των χρονικών διαστημάτων που μεσολαβούν ανά συντήρηση |
|  | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ |  |
|  | Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών | Προαιρετικά |
|  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
|  | Ελληνικό μενού λειτουργίας | Ναι |