ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ

ΤΥΠΟΥ Α

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει να ανήκει τεκμηριωμένα στην πιο πρόσφατη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού του οίκου. Να αποτελείται από: - Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω) - Τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα φρένων - Αρθρωτό βραχίονα ανάρτησης σωληνώσεων ασθενούς |  |
| % | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |  |
|  | Αέρια τροφοδοσίας | Αέρας, Ο2 Να παρέχονται χρωματικά κωδικοποιημένοι σωλήνες παροχής και συνδετικά αντίστοιχα της ΜΕΘ εγκατάστασης |
|  | Εύρος πίεσης αερίων τροφοδοσίας | 4 bar ±40% περίπου |
|  | Τροφοδοσία AC | 220V/50Hz |
|  | Τύπος Μπαταρίας | Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη |
| 5 | Χρόνος αυτονομίας | ≥1hr |
| % | ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
|  | Ελεγχόμενου όγκου | Ναι |
|  | Ελεγχόμενης πίεσης | Ναι |
|  | Ελεγχόμενου όγκου με τη χαμηλότερη δυνατή πίεση | Ναι |
|  | SIMV Ελεγχόμενου όγκου με ή χωρίς Υποστήριξη Πίεσης | Ναι |
|  | SIMV Ελεγχόμενης πίεσης με ή χωρίς Υποστήριξη Πίεσης | Ναι |
|  | SIMV Ελεγχόμενου όγκου με τη χαμηλότερη δυνατή πίεση με ή χωρίς Υποστήριξη Πίεσης | Ναι |
|  | Υποστήριξη Πίεσης | Ναι |
|  | Υποστήριξη Πίεσης με επίτευξη Όγκου στόχου | Ναι |
|  | Συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) | Ναι |
|  | Εφεδρικός αερισμός άπνοιας | Ναι με δυνατότητα εκ των προτέρων ρύθμισης των παραμέτρων του ελεγχόμενου αερισμού και δυνατότητα αυτόματης επιστροφής στον υποστηριζόμενο αερισμό |
| 7 | Μη επεμβατικός αερισμός | Ναι με ειδικό πρόγραμμα και με αλγόριθμο αυτόματης αναγνώρισης και αντιστάθμισης διαρροών. Να αναφερθεί το μέγεθος διαρροών που μπορεί να αντισταθμιστεί |
| 10 | Δυνατότητα προαιρετικής προσθήκης επιπλέον τύπων αερισμού | Ναι και να αναφερθούν αναλυτικά οι επιπλέον τύποι αερισμού με παράλληλη παραπομπή σε διεθνή βιβλιογραφία για την ωφελιμότητά τους |
| % | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
| 3 | Αναπνεόμενος όγκος | 100-2000 ml |
| 2 | Εισπνευστική πίεση | 5-80 cmH2O |
| 2 | Αναπνευστική συχνότητα | 4-90 bpm |
|  | Χρόνος εισπνοής | Ναι |
|  | Χρόνος παύσης | Ναι |
|  | Λόγος I:E | Ναι με δυνατότητα επίτευξης ανάστροφου λόγου Ι:Ε έως 4:1 |
|  | FiO2 | 21-100% |
| 2 | PEEP/CPAP | 0-45 cmH2Ο |
| 2 | Πίεση Υποστήριξης | 0-60 cmH2Ο |
| 4 | Πυροδότηση ροής (trigger) ή Πυροδότηση πίεσης (trigger) | Από 0,2 lpm ή Από -0,5 cmH2O |
|  | Ρυθμιζόμενη ταχύτητα απόκρισης | Ναι |
|  | Ευαισθησία έναρξης εκπνοής | Ναι με ρύθμιση ποσοστού μείωσης της μέγιστης εισπνευστικής ροής |
|  | Κράτημα εισπνοής | Ναι με ειδικό πλήκτρο |
|  | Κράτημα εκπνοής | Ναι με ειδικό πλήκτρο |
|  | Χειροκίνητη αναπνοή | Ναι με ειδικό πλήκτρο |
|  | 100% O2 | Ναι με ειδικό πλήκτρο |
|  | Διαδικασία βρογχοαναρρόφησης | Ναι με αυτόματες φάσεις προοξυγόνωσης, αποσύνδεσης, επανασύνδεσης, μεταοξυγόνωσης |
| % | ΟΘΟΝΗ |  |
|  | Τύπος | TFT/ LCD, αφής, ενσωματωμένη, περιστρεφόμενη |
| 6 | Μέγεθος | ≥12 ίντσες |
| 3 | Κανάλια | ≥3 |
| % | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |
|  | Κυματομορφές | Πίεση, ροή και όγκος σε σχέση με το χρόνο |
|  | Βρόχοι (Loops) | Πίεσης/ όγκου, ροής/ όγκου |
| 3 | Τάσεις (μνήμη δεδομένων/ trends) | Απεικόνιση γραφημάτων χρονικού διαστήματος από 1 έως 24 ώρες όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων |
|  | Πιέσεις | Μέγιστη, Μέση, Τελοεισπνευστική (Plateau), Τελοεκπνευστική (PEEP) |
|  | Όγκοι | Αναπνοής εισπνεόμενος, εκπνεόμενος Ανά λεπτό εισπνεόμενος, εκπνεόμενος, αυθόρμητων αναπνοών |
|  | FiO2 | Ναι |
|  | Αναπνευστική συχνότητα | Ναι |
|  | Χρόνος εισπνοής | Ναι |
|  | Λόγος I:E | Ναι |
|  | Αντίσταση | Ναι |
|  | Ενδοτικότητα | Ναι |
|  | Πίεση σύγκλισης (P0.1) | Ναι |
|  | Δείκτης αβαθούς αναπνοής | Ναι |
|  | Ενδογενής PEEP | Ναι |
| % | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |  |
|  | Υψηλό/ χαμηλό FiO2 | Ναι |
|  | Υψηλός/ χαμηλός όγκος ανά λεπτό | Ναι |
|  | Υψηλή πίεση αεραγωγών | Ναι |
|  | Χαμηλή τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) | Ναι |
|  | Άπνοια | Ναι |
|  | Υψηλή συχνότητα αναπνοής | Ναι |
|  | Συνεχής υψηλή πίεση/απόφραξη | Ναι με αυτόματο άνοιγμα βαλβίδας για αναπνοή από το περιβάλλον |
|  | Αποσύνδεση σωλήνων ασθενούς | Ναι |
|  | Προειδοποίηση υπερβολικών ρυθμίσεων (ρυθμίσεων εκτός φυσιολογικού εύρους) | Ναι με επεξήγηση και οπτική ένδειξη |
|  | Πτώση παροχής πεπιεσμένου αέρα | Ναι με δυνατότητα προσωρινής λειτουργίας μόνο με την παροχή Ο2 |
|  | Πτώση παροχής Ο2 | Ναι με δυνατότητα προσωρινής λειτουργίας μόνο με την παροχή πεπιεσμένου αέρα |
|  | Διακοπή αερίων παροχής | Ναι |
|  | Διακοπή παροχής ρεύματος | Ναι με αυτόματη μετάπτωση σε λειτουργία με μπαταρία και συνεχή ψηφιακή ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου αυτονομίας |
|  | Βλάβη αναπνευστήρα | Ναι |
|  | Κωδικοποίηση συναγερμών | Ναι με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογη της σπουδαιότητάς τους |
|  | Αρχείο συναγερμών | Ναι με απεικόνιση λίστας ενεργοποιηθέντων συναγερμών και χρονική σήμανση εμφάνισής των |
| % | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| 5 | Εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα από τον ασθενή αέρια | Περιγραφή αυτών, αναφορά τρόπου συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης και απαραίτητη η δυνατότητα αποστείρωσής τους σε κλίβανο |
|  | Προέλεγχος καλής λειτουργίας | Ναι με αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης των ηλεκτρονικών και πνευματικών του λειτουργιών |
| 6 | Προληπτική συντήρηση | Περιγραφή διαδικασίας και των χρονικών διαστημάτων που μεσολαβούν ανά συντήρηση |
| % | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ |  |
|  | Ψηφιακή ή αναλογική θύρα επικοινωνίας | Ναι |
|  | Θύρα σύνδεσης με πληροφορικό σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων ασθενούς | Ναι |
| 4 | Εξαγωγή αρχείου ασθενούς | Ναι μέσω δικτύου ή ψηφιακού μέσου |
|  | Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών | Προαιρετικά |
| % | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
|  | Ελληνικό μενού λειτουργίας | Ναι |
| 3 | Ελεύθερη διαμόρφωση παραμέτρων εκκίνησης | Ναι και να γίνει περιγραφή της διαδικασίας |
| 3 | Ενσωματωμένο σύστημα καπνογραφίας | Προαιρετικά με δυνατότητα απεικόνισης καπνογραφήματος |