ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ Β

| Σ.Β (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ο ζητούμενος χειρουργικός προβολέας θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. |  |  |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
|  | Χειρουργικός προβολέας αποτελούμενος από - Κύριο χειρουργικό προβολέα τεχνολογίας LED - Δύο δορυφόρους χειρουργικούς προβολείς τεχνολογίας LED - Σύστημα ανάρτησης επί της οροφής - Βραχίονες στήριξης των προβολέων αποτελούμενων από οριζόντιους και ελατηριωτούς βραχίονες - Σύστημα συγκράτησης των προβολέων με δυνατότητα επέκτασης για προσθήκη επιπλέον προβολέα, μόνιτορ ή κάμερα. |  |  |
|  | Κλινικες Εφαρμογες |  |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής |  | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, απλές Ορθοπεδικές επεμβάσεις , Γυναικολογικές επεμβάσεις, Kαρδιοχειρουργική κλπ. |
| 35 % | Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών |  |  |
| 4 | Ένταση κύριου προβολέα | 140.000 Lux |  |
| 4 | Ένταση δορυφόρων προβολέων (2 τεμάχια) | 140.000 Lux |  |
| 1 | Δυνατότητα περιστροφής προβολέων | 360° |  |
| 1 | Συνολικό μήκος βραχιόνων | 2 μέτρα έκαστος (περίπου) |  |
| 1 | Περιστροφή μόνο της κεφαλής του προβολέα | 360° |  |
| 1 | Δυνατότητα κλίσης της κεφαλής στο οριζόντιο επίπεδο | ΝΑΙ ( άνω των 90°) |  |
| 3 | Πεδίο λειτουργίας d10 | Από 18 έως 28 εκατοστά (περίπου) |  |
| 2 | Ρύθμιση έντασης φωτός με κομβίο πλησίον της κεφαλής | Από 30 έως 100% |  |
| 3 | Θερμοκρασία χρώματος | 4200 Κelvin (περίπου) |  |
| 3 | Απόκριση χρωμάτων Ra | >95 (περίπου) |  |
| 5 | Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού | >100 εκατοστά |  |
| 7 | Χρόνος ζωής LED | 30.000 ώρες |  |
| 10 % | Επιπλέον στοιχεία |  |  |
| 4 | Τεχνολογία LED |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 1 | Πολλαπλά LED ομοιόμορφα κατανεμημένα |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Κάτοπτρα και κρύσταλλα για εστίαση της δέσμης φωτός από κάθε LED |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας στην κεφαλή του χειρούργου και στο πεδίο |  | ΝΑΙ (μηδενική εάν δύναται) |
| 1 | Να διαθέτει αφαιρούμενη και απολυμανώμενη χειρολαβή |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 10 % | Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| 2 | Με μία μάσκα |  | Τουλάχιστον 50% |
| 2 | Με δύο μάσκες |  | Τουλάχιστον 50% |
| 2 | Με σωλήνα |  | Τουλάχιστον 75% |
| 2 | Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 50% |
| 2 | Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 50% |
| 10 % | Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρους προβολείς) |  | Εναπομείνουσα ακτινοβολία |
| 2 | Με μία μάσκα |  | Τουλάχιστον 25% |
| 2 | Με δύο μάσκες |  | Τουλάχιστον 25% |
| 2 | Με σωλήνα |  | Τουλάχιστον 75% |
| 2 | Με σωλήνα και μία μάσκα |  | Περίπου 25% |
| 2 | Με σωλήνα και δύο μάσκες |  | Περίπου 25% |
| 3 % | Αεροδυναμική ικανότητα |  |  |
| 3 | Να έχει αεροδυναμική κατασκευή ώστε να μην εμποδίζει την κάθετη νηματική ροή του αέρα εντός του χειρουργείου |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί το πρότυπο με το οποίο συμφωνεί και τα τεχνικά χαρακτηριστικά) |
| 2 % | Προς επιλογή |  |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη ενός και δύο monitor |  |  |
|  | Βραχίονας για στήριξη κάμερας |  |  |
|  | Προεγκατάσταση κάμερας (καλωδιώσεις) στον κύριο προβολέα |  |  |
|  | Κάμερα Standard Definition με δυνατότητα Zoom |  |  |
|  | Κάμερα High Definition με δυνατότητα Zoom και έξοδο 1080i |  |  |
|  | Πρότυπα ασφαλείας |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 , IEC 60601-2-24 |  |  |
|  | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |