ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΥ Β

| ΣΒ (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Η ζητούμενη χειρουργική τράπεζα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας το κορυφαίο μοντέλο του κάθε οίκου ει δυνατόν ,με δυνατότητα υποστήριξης επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και δυνατότητα μετατροπής της για την εξυπηρέτηση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων εφόσον εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εξαρτήματα. |  |  |
|  | ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |
|  | Χειρουργική τράπεζα γενικής χρήσης, αποτελούμενη από : - Κολώνα με ενσωματωμένη επιφάνεια και τροχούς, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). - Επιφάνεια διαιρούμενη με αποσπώμενες τμήματα της επιφάνειας (modular) κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Να περιλαμβάνει τμήμα κεφαλής, τμήμα πλάτης, τμήμα πυέλου και διαιρούμενο τμήμα ποδιών. - Να είναι ακτινοδιαπερατή η επιφάνεια της. Να διαθέτει ράγες κατά μήκος της επιφάνειας. - Να διαθέτει ρόδες μεγάλης διαμέτρου κατάλληλη για μετακίνηση εντός της αίθουσας και για υπερπήδηση εμποδίων (καλώδια κλπ) - Να περιλαμβάνει τα κατάλληλα εξαρτήματα για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής τα οποία να συγκρατούνται στις ράγες με τα κατάλληλα συνθετικά. - Δύο επιφάνειες για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων - Έναν ιμάντα για την συγκράτηση του ασθενή - Ένα στατώ ορού - Ένα τόξο για την απομόνωση του αναισθητικού πεδίου |  |  |
|  | Κλινικες Εφαρμογες |  |  |
|  | Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Χειρουργικής Ιατρικής |  | Γενική χειρουργική, Ουρολογικές επεμβάσεις, Καριοχειρουργικές επεμβάσεις, απλές Ορθοπεδικές επεμβάσεις , Γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ. |
| 30 % | Κινήσεις χειρουργικής τράπεζας |  |  |
|  | Να εκτελούνται ηλεκτρικά οι παρακάτω κινήσεις |  |  |
| 4 | Ρύθμιση Ύψους | 60 – 95 (περίπου) |  |
| 4 | Ρύθμιση Trendelenburg | 25° (περίπου) |  |
| 4 | Ρύθμιση Tilt | 20 ° (περίπου) |  |
| 4 | Ρύθμιση Τμήματος πλάτης (άνω - κάτω) | +60 ° -40° (περίπου) |  |
| 4 | Ρύθμιση Τμήματος ποδιών (άνω - κάτω) | 80 ° (περίπου) |  |
|  | Να εκτελούνται χειροκίνητα οι παρακάτω κινήσεις |  |  |
| 4 | Διάταση τμήματος ποδιών | 90° (περίπου) |  |
| 2 | Ρύθμιση τμήματος κεφαλής (άνω-κάτω) | 45° (περίπου) |  |
| 4 | Αυτοευθυγράμμιση (Θέση 0) της χειρουργικής επιφάνειας | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| 20 % | Επιπλέον στοιχεία |  |  |
| 2 | Τροχοί μετακίνησης |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 10 | Δυνατότητα ανύψωσης ασθενή 350 κιλά |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Ράγες ευρωπαϊκού τύπου για στήριξη εξαρτημάτων |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Μαξιλάρια από αφρώδες υλικό κατάλληλου πάχους για στήριξη ασθενή |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Δυνατότητα λειτουργίας με ποδοδιακόπτη, ενσύρματο χειροπληκτρολόγιο και ασύρματο χειροπληκτρολόγιο.(ταυτόχρονη χρήση) |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 2 | Πλήκτρα για κινήσεις FLEX/REFLEX |  | ΝΑΙ (να αναφερθεί) |
| 15 % | Συστήματα ασφαλείας |  |  |
| 3 | Απομόνωση κινήσεων κατά την μετακίνηση, εκτός από trendelenburg. |  | Επιθυμητό αν διατίθεται να αναφερθεί |
| 5 | Εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα ενεργοποιούμενο από ενσωματωμένο στην κολώνα χειροπληκτρολόγιο. |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 5 | Λειτουργία με εσωτερική χαμηλή τάση (Self Voltage) για χρήση σε χώρους με αναισθητικά αέρια. Δυνατότητα λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκη και με σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας. |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 2 | Ενδείξεις για χαμηλή μπαταρία και λειτουργία με τροφοδοσία. |  | ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) |
| 3 % | Εξαρτήματα που θα την συνοδεύουν |  |  |
|  | Δύο επιφάνειες για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων |  | ΝΑΙ |
|  | Έναν ιμάντα για την συγκράτηση του ασθενή |  | ΝΑΙ |
|  | Ένα στατώ ορού |  | ΝΑΙ |
|  | Ένα τόξο για την απομόνωση του αναισθητικού πεδίου |  | ΝΑΙ |
| 2 % | Εξαρτήματα προς επιλογή |  |  |
|  | Όλα τα εξαρτήματα για τις παρακάτω επεμβάσεις: |  |  |
|  | - Ορθοπεδικής επεμβάσεις - Για μηρό (ύπτια και πλάγια τοποθέτηση) - Για ισχύο - Για κνήμη περόνη - Για πύελο – λεκάνη - Για τον ώμο - Για αυχένα - Για βραχιόνιο και άκρα χειρός |  |  |
|  | - Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις |  |  |
|  | - Νευροχειρουργικές επεμβάσεις |  |  |
|  | - Ουρολογικές επεμβάσεις |  |  |
|  | - Γυναικολογικές επεμβάσεις |  |  |
|  | - Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις |  |  |
|  | - Οφθαλμολογικές επεμβάσεις |  |  |
|  | Πρότυπα ασφαλείας |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 |  |  |
|  | Προστασία από εισροή υγρών κατά IEC 60529 - IP X4 |  |  |
|  | CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ |  |  |