ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Full High Definition)

|  | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (Full High Definition) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΨΗΦΙΑΚΟΣ VIDEO-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Full High Definition) |  |
|  | Να είναι ψηφιακός, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, με εξελιγμένο σύστημα CCD Processing, το οποίο θα ελέγχει συνεχώς και αυτόματα όλες τις λειτουργίες του ίδιου και των περιφερειακών και βεβαίως θα επεξεργάζεται την ενδοσκοπική εικόνα. |  |
|  | Να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full High Definition με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 Χ 1080 ή τεχνολογία αντίστοιχου αποτελέσματος. Να δοθούν στοιχεία με αποδεικτικές παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του Οίκου. |  |
|  | Να είναι συμβατός και να συνεργάζεται με ειδικό σύστημα φίλτρων-χρωματογραφίας διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής που να αποδεικνύουν τα παραπάνω ζητούμενα. |  |
|  | Να διαθέτει διαφορετικά συστήματα ψηφιοποίησης της εικόνας για την απεικόνιση μεγάλων μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου, καθώς και για την απεικόνιση μικρότερων δομών όπως είναι τα τριχοειδή αγγεία, για την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Να αναφερθούν αναλυτικά η τεχνική καθώς και τα επίπεδα προς αξιολόγηση. |  |
|  | Σύστημα ψηφιοποίησης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα | Ναι, για καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια, καθώς και καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση, ακόμη και σε παγωμένη εικόνα. |
|  | Σύστημα αυτόματης ίριδος (Auto Iris) | Ναι, για την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας αποδίδοντας έτσι καλύτερη παρατήρηση και διάγνωση. |
|  | Διάταξη ΖΟΟΜ | Ναι, ελεγχόμενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους διακόπτες του ενδοσκοπίου. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία της μεθόδου. |
|  | Σύστημα Picture in Picture | Ναι, ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασμός της ενδοσκοπικής εικόνας με οποιαδήποτε άλλη εικόνα ιατρικής εξέτασης (υπερήχων κτλ), μέσω υποεικονιδίου στο monitor. Να αναφερθεί που και πως πραγματοποι-είται. |
|  | Υποδοχή εισαγωγής κάρτα μνήμης | Ναι, για την τοποθέτηση αποθηκευτικής κάρτας ώστε να αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης. Η λειτουργία αυτή να παρέχεται απαραίτητα από τον video-επεξεργαστή και να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση άλλως να προσφερθεί ισοδύναμο σύστημα με πιστοποίηση CE 93/42. |
|  | Έξοδοι περιφερειακών συστημάτων / ψηφιακές | RGB, Y/C, BNC, αν διατίθεται DV (Firewire, IEEE1394) / (Digital SDI) HD/SD-SDI. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. |
|  | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ |  |
|  | Iσχύς | 300 Watt λυχνίας ΧΕΝΟΝ (500 ώρες λειτουργίας). |
|  | Eφεδρική λυχνία αλογόνου | Ναι, να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας. |
|  | Παροχή αέρα σε διαφορετικά επίπεδα | Αν διατίθεται να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση |
|  | Σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας | 0, 100h, 300h, 500h. |
|  | Προδιαγραφές ασφαλείας | Κατασκευασμένη σύμφωνα με υψηλά standards και να πληρεί τα standards για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό CE-Mark. |
|  | Βάρος / διαστάσεις | Μικρού βάρους και διαστάσεων, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Ρύθμιση φωτεινότητας | Ναι, με δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα.Nα δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠIΟ (Full High Definition) |  |
|  | Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full High Definition με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 Χ 1080 ή τεχνολογία αντίστοιχου αποτελέσματος με ψηφιακό αισθητήριο εικόνας (Colour CCD), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. Να αποδεικνύεται από το prospectus. |  |
|  | Να είναι συμβατό και να συνεργάζεται με ειδικό σύστημα φίλτρων-χρωματογραφίας διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής που να αποδεικνύουν τα παραπάνω ζητούμενα. |  |
|  | Εύρος πρόσθιας οράσεως | 140° τουλάχιστον |
|  | Εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου | ‹ 10 mm |
|  | Κανάλι βιοψίας | 2,8 mm τουλάχιστον |
|  | Γωνιώσεις κάτω άκρου προς τα άνω / προς τα κάτω / προς τα δεξιά / προς τα αριστερά | 210° / 90° / 100° / 100° (περίπου) |
|  | Βάθος πεδίου δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. | 4 - 100 mm περίπου. Το μεγαλύτερο βάθος πεδίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. |
|  | Ρυθμίσεις από τη λαβή διαφόρων παραμέτρων | Ναι, μέσω τεσσάρων (4) κομβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση. |
|  | Ωφέλιμο μήκος / συvoλικό μήκος | 1.030 – 1100 mm / 1.345 – 1.400 mm περίπου |
|  | ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠIΟ (Full High Definition) |  |
|  | Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full High Definition με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 Χ 1080 ή τεχνολογία αντίστοιχου αποτελέσματος, με ψηφιακό αισθητήριο εικόνας (Colour CCD), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. Να αποδεικνύεται από το prospectus. |  |
|  | Να είναι συμβατό και να συνεργάζεται με ειδικό σύστημα φίλτρων-χρωματογραφίας διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής που να αποδεικνύουν τα παραπάνω ζητούμενα. |  |
|  | Ευρυγώνιο πεδίο οράσεως | Ναι, για καλύτερη και ακριβέστερη διάγνωση αυξάνοντας έτσι την προς περιοχή εξέταση. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |
|  | Εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής | < 13mm για μικρότερη καταπόνηση των ασθενών. |
|  | Κανάλι βιοψίας | 3,7 mm τουλάχιστον |
|  | Βάθος πεδίου | 3 – 100 περίπου mm περίπου δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. Το μεγαλύτερο βάθος πεδίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα |
|  | Γωνιώσεις κάτω άκρου προς τα άνω / προς τα κάτω / προς τα δεξιά / προς τα αριστερά | 180° / 180° / 160° / 160° (περίπου) |
|  | Ωφέλιμο μήκος / συvoλικό μήκος | 1.680 mm / 2.000 mm (περίπου) |
|  | Ρυθμίσεις από τη λαβή διαφόρων παραμέτρων | Ναι, μέσω τεσσάρων (4) κομβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση. |
|  | Σύστημα water-jet | Ναι, με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου. |
|  | Μεταβολή της σκληρότητας του ευκάμπτου τμήματος του ενδοσκοπίου | Ναι, να περιγραφεί αναλυτικά |
|  | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR |  |
|  | Επίπεδη οθόνη LCD/TFT | ≥ 24’’ ιντσών. |
|  | Εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων. | Ναι, 1920 x 1200 pixels |
|  | Υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση | Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Ταχύτητα απόκρισης | Ναι, πολύ καλή. Nα δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | Πεδίο όρασης | 178ο περίπου |
|  | Είσοδοι και έξοδοι | Composite (BNC), Y/C, VGA, RS-232, RGB, HD/SD SDI DVI (τα GPI, REMOTE, HDIS, full dicom αν διατίθενται να προσφερθούν προς αξιολόγηση). |
|  | Προδιαγραφές Ασφαλείας | Να πληροί όλα τα standards για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark/MDD 93/42) |
|  | TROLLEY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |  |
|  | Τροχοί | Μεγάλης διαμέτρου, καλής ποιότητας, με τέσσερις (4) αντιστατικούς τροχούς & σύστημα πεδήσεως στους δύο τροχούς, για την εύκολη μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου |
|  | Θέση ενδοσκοπίων | Ναι, ειδική κρεμάστρα ενδοσκοπίων για την ασφαλή τοποθέτηση του ενδοσκοπίου |
|  | Θέση πληκτρολογίου | Ναι |
|  | Ράφια | Τέσσερα (4) ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων. |
|  | Προδιαγραφές ασφαλείας | Standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark (93/42 MEDICAL GRADE). |
|  | Λαβές | Ειδικές λαβές για τη μεταφορά του με όλο το φορτίο. |
|  | Διαστάσεις | 645 (W) x 1160 (H) x 650 (D) mm περίπου. |
|  | Θέση LCD Monitor. | Ναι, ειδική βάση με σπαστό μηχανισμό. |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO ΣΕ DVD |  |
|  | Διαμόρφωση και παρακολούθηση καταγραφής | Διαμόρφωση καταγραφής σε MPEG-2 και δυνατότητα παρακολούθησης της καταγραφής από το DVD σε κάθε υπολογιστή (με Windows). |
|  | Εσωτερικό σκληρό δίσκο | Ναι, μικρής χωρητικότητας στον οποίο να αποθηκεύεται προσωρινά η εξέταση μέχρι την εκκίνηση της εγγραφής ή στην περίπτωση προβλήματος του μέσου εγγραφής. |
|  | Καταγραφή | Ναι, καταγραφή ακόμα και ηχητικών σημάτων σε διαμόρφωση Dolby Digital Stereo για την καλύτερη δυνατή ποιότητα σήματος. |
|  | Διάρκεια καταγραφής | ≥ 60 λεπτά |
|  | Ποδοδιακόπτης | Ναι, να μπορεί να γίνει καταγραφή ακόμα και με τη χρήση ποδοδιακόπτη. |
|  | Ψηφιακή θύρα (i-Link) | Ναι, η οποία και να επιτρέπει μια καθαρά ψηφιακή ροή δεδομένων για μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής και καλύτερη απεικόνιση. |
|  | Είσοδοι/Έξοδοι σήματος | Y/C (S-VIDEO), iLink (DV IN), IEEE 1394, USB 2.0, Composite, Analogue audio RCA. |
|  | Σύνδεσης περιφερειακών συσκευών | Ναι, δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών συσκευών με Remote control μέσω της θύρας RS-232. |
|  | Προδιαγραφές ασφαλείας | CE mark και να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. |
|  | Βάρος / διαστάσεις | Μικρού βάρους και διαστάσεων, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |
|  | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ |  |
|  | Να είναι ειδική συσκευή ρύθμισης της παροχής του Διοξειδίου του άνθρακα κατάλληλη για ιατρική ενδοσκοπική χρήση. |  |
|  | Hλεκτρική ρύθμιση της ροής και επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων ροής. | Ναι |
|  | Eιδικό διακόπτη ON/OFF | Ναι, στο εμπρόσθιο panel |
|  | Σύνδεσης με κεντρική παροχή ή με ξεχωριστό δοχείο Διοξειδίου του Άνθρακα. | Ναι |
|  | Ενδεικτική λυχνία η οποία να ειδοποιεί τον χρήστη στην περίπτωση προβλήματος ή μη κανονικής λειτουργίας καθώς και μετρητή ο οποίος να μετρά τυχόν υπολείμματα αερίου που έχουν παραμείνει. | Ναι |
|  | Απεικόνιση της πίεσης και χρονοδιακόπτη για την αυτόματη διακοπή της παροχής του διοξειδίου του άνθρακα. | Ναι |
|  | Μέγιστη τροφοδοσία πίεσης | 45 kPa περίπου |
|  | Να είναι φορητή, μικρών διαστάσεων και βάρους για την εύκολη και γρήγορη μετακίνησή της καθώς και την τοποθέτησή της σε ενδοσκοπικό τροχήλατο |  |