ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM

( προϋπολογισμός 120.000 Ευρώ )

| Σ.Β1 | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM σύγχρονης τεχνολογίας για χειρουργική ορθοπεδική χρήση το οποίο να είναι συμπαγές, εύκολο στη μετακίνηση δίνοντας ελευθερία κινήσεων στο χειριστή

Το σύστημα να περιλαμβάνει :

- Γεννήτρια ακτινών Χ

- Ακτινολογική λυχνία (Κατευθυντήρας)

- Ενισχυτής εικόνας

- CCD κάμερα

- Βραχίονας τύπου C-ARM

- Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμού προβολής και επεξεργασίας εικόνων που θα εδράζονται μόνιτορ ή να είναι ενσωματωμένο στο βραχίονα

| % | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Τύπος γεννήτριας | Σύγχρονης τεχνολογίας η οποία να περιγραφεί |
|  | - Συνεχής ακτινοσκόπηση | ΝΑΙ |
|  | Ισχύς (KW) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστη τιμή τάσης (KV) | Περίπου110 KV |
|  | Μέγιστος χρόνος συνεχούς ακτινοσκόπησης (min) | Να αναφερθεί |
|  | - Παλμική ακτινοσκόπηση | ΝΑΙ |
|  | Ισχύς (KW) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστη τιμή τάσης (KV) | Περίπου110 KV |
|  | - Ψηφιακή ακτινογραφία | ΝΑΙ |
|  | Ισχύς (KW) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστη τιμή ρεύματος (mA) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστη τιμή τάσης (KV) | Περίπου110 KV |
| % | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |
|  | Τύπος λυχνίας | Να αναφερθεί. Αν διατίθεται διπλοεστιακή, να κατατεθεί και θα βαθμολογηθεί |
|  | Ονομαστική τάση αγωγού (KV) | Να αναφερθεί |
|  | Θερμοχωρητικότητα ανόδου (ΚΗU) | Να αναφερθεί |
|  | Ρυθμός θερμοαπαγωγής (KHU/min) | Να αναφερθεί |
|  | Τύπος ανόδου | Να αναφερθεί |
|  | Συνολικό φιλτράρισμα (mm Al) | Να αναφερθεί |
|  | ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ |  |
|  | Σύστημα ίριδας με δυνατότητα ρύθμισης των διαφραγμάτων | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |
| % | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ |  |
|  | Τύπος ενισχυτή | 9’’ (23 cm) και 2 πεδίων |
|  | DQE σύμφωνα με διεθνή οδηγία | Να αναφερθεί και θα αξιολογηθεί |
|  | Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με ενισχυτή 12’’ | ΝΑΙ |
| % | CCD ΚΑΜΕΡΑ |  |
|  | Μεγάλη μήτρα εικόνας 1K * 1K | ΝΑΙ |
|  | Αντίθεση | Να αναφερθεί |
|  | Ευαισθησία | Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα συγκράτησης της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) | ΝΑΙ |
| % | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ C-ARM |  |
|  | Επαρκές βάθος τόξου από το μέσο του ανιχνευτή (cm) | Να αναφερθεί |
|  | Καθ’ ύψος ρύθμιση της κολώνας συγκράτησης (cm) | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Δυνατότητα γωνιακής περιστροφής γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής του ( o ) | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Δυνατότητα τροχιακής περιστροφής του γύρω από τον νοητό του άξονα ( o ) | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Δυνατότητα οριζόντιας κίνησης (cm) | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Δυνατότητα πλευρικών κινήσεων δεξιά-αριστερά γύρω από τον κάθετο άξονα της κολώνας στήριξής του ( o ) | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Απόσταση από την επιφάνεια της ακτινολογικής λυχνίας μέχρι την επιφάνεια του ενισχυτή εικόνας (cm) | Να αναφερθεί |
|  | Ακινητοποίηση σε οποιαδήποτε σημείο εργασίας | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Διαστάσεις βραχίονα | Να αναφερθεί |
|  | Εύχρηστο πληκτρολόγιο για τη λειτουργία του C-ARM πάνω στο βραχίονα | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η θέση κ.α. ) |
|  | ΟΘΟΝΕΣ |  |
|  | Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος) | ≥ 17’’ |
|  | Μήτρα απεικόνισης (ανάλυση) | Να αναφερθεί. |
|  | Γωνία θέασης (º) | Να αναφερθεί |
|  | Χρόνος ανταπόκρισης (msec) | Να αναφερθεί |
|  | Διαβάθμιση του γκρι (bit) | Να αναφερθεί |
|  | Τεχνολογία οθόνης | Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα διάθεσης ενσωματωμένου σταθμού προβολής / επεξεργασίας εικόνων | Αν διατίθεται να κατατεθεί και θα αξιολογηθεί |
|  | Διακριτική ικανότητα (lp/mm) | Να αναφερθεί |
| % | ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |
|  | Διαστάσεις τροχήλατου (cm) | Να αναφερθεί |
|  | Κίνηση οθόνων | ΝΑΙ . Να αναφερθεί |
|  | Αριθμός οθόνων | 2 |
|  | Εύχρηστο πληκτρολόγιο με ψηφιακές ενδείξεις | ΝΑΙ . Να περιγραφεί |
|  | Μνήμη αποθήκευσης και δυνατότητα επέκτασης | ΝΑΙ .Να αναφερθεί |
|  | Σύστημα εκτύπωσης | ΝΑΙ .Να αναφερθεί το μέσο ή τα μέσα |
|  | Μορφές αρχείων εικόνων ανάγνωσης και αποθήκευσης | Να αναφερθούν |
|  | ΔΙΕΠΑΦΗ (Interface) |  |
|  | Φιλική και εύχρηστη | ΝΑΙ. Να δοθεί περιγραφή και στιγμιότυπα οθόνης(screenshots) |
|  | Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (περιστροφή, zoom, contrast, φίλτρα κ.α. ) | Να αναλυθεί. |
|  | Ανατομικά πακέτα | Αν διατίθονται να προσφερθούν |
|  | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |  |
|  | Υποστήριξη Full DICOM | ΝΑΙ |
|  | Σύνδεση στο ενδονοσοκομειακό δίκτυο | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
|  | Σύστημα αποθήκευσης σε ψηφιακά μέσα (CD / DVD / USB) | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ) |
| % | ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
|  | Χρόνος συνεχούς λειτουργίας υψηλής ποιότητας (min) | Να αναφερθεί |
|  | Ποδοδιακόπτες λειτουργίας | Ναι. Να περιγραφεί |
|  | Μέθοδος απολύμανσης (τρόπος και μέσα) | Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα λειτουργίας υπό πλήρη αποστείρωση | Να περιγραφεί πώς υλοποιείται |
|  | Λειτουργικό λογισμικό | Να αναφερθεί |
|  | Βάρος βραχίονα (kg) | Να αναφερθεί |
|  | Βάρος τροχήλατου προβολής / επεξεργασίας (kg) | Να αναφερθεί |
|  | Ποδόφρενο βραχίονα | ΝΑΙ |
|  | Ποδόφρενο τροχήλατου προβολής / επεξεργασίας | ΝΑΙ |
|  | Σύστημα επικέντρωσης με δέσμη Laser | ΝΑΙ . Να αναφερθεί |
|  | Διάθεση συστήματος UPS | ΝΑΙ . Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας. |

______________________________

1Συντελεστης Βαρύτητας για την διενέργεια των διαγωνισμών με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά