ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (γ-COUNTER)

( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ )

| ΣΒ1 | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |

Μετρητής γ-ακτινοβολίας (γ-counter) για εργαστηριακή χρήση (ορμονολογικό, ανοσολογικό και πυρηνικής ιατρικής ).

Το σύστημα να περιλαμβάνει :

1. Μετρητή γ-ακτινοβολίας :  Φωτοπολλαπλασιαστής

Σπινθηριστής (Κρύσταλλος)

2.Θωράκιση του μετρητή γ-ακτινοβολίας (γ-counter)

3. Αυτόματος δειγματοφορέας

4. Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή για απεικόνιση και επεξεργασία των μετρήσεων

5. Λοιπά χαρακτηριστικά

| % | ΜΕΤΡΗΤΗΣ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Τύπος μετρητή | Να είναι τελευταίας τεχνολογίας |
|  | Αριθμός ανιχνευτών | ≥ 10 |
|  | Ευαισθησία | υψηλής |
|  | Τύπος κρυστάλλου | Να αναφερθεί το υλικό |
|  | Διαστάσεις κρυστάλλου (cm) (Εξωτερική διάμετρος, Εσωτερική διάμετρος, Εξωτερικό ύψος, Εσωτερικό ύψος) | Να αναφερθεί |
|  | Είδος θωράκισης ανάμεσα στις θέσεις μέτρησης | Να αναφερθεί το υλικό |
|  | Πάχος θωράκισης | > 5 mm (απόσταση μεταξύ κρυστάλλων) |
|  | Είδος θωράκισης γύρω από το κιβώτιο μέτρησης | Να αναφερθεί το υλικό |
|  | Πάχος θωράκισης | > 5 mm |
|  | Μεγάλο ενεργειακό εύρος μέτρησης (KeV) | Να αναφερθεί |
|  | Προκαθορισμένα ενεργειακά παράθυρα για I-125, Co-57, Cr-51, Fe-18 και Tc-99 m | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κλειστού παραθύρου (keV ) | Να αναφερθεί το εύρος |
|  | Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ανοιχτού παραθύρου για ισότοπα >500 keV | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης δύο ισοτόπων | ΝΑΙ |
|  | Να επιτρέπει χρήση σωληνάριων RIA διαφόρων διαστάσεων | ΝΑΙ |
|  | Να επιτρέπει χρήση φιαλιδίων μικροφυγοκέντρου ή σωληνάρια τύπου Eppendorf | ΝΑΙ |
|  | Να δουλεύει με μεθόδους RIA και IRMA | ΝΑΙ |
|  | Απόδοση ανιχνευτών για I-125 | ≥ 75%. Θα αξιολογηθεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόδοση. |
|  | Γραμμικός πολυκάναλος αναλυτής | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο αριθμός των καναλιών) |
|  | Νεκρός χρόνος (μsec) | Να αναφερθεί |
|  | Μέγιστος ρυθμός μέτρησης(DPM για Ι-125) | ≥ 5.000.000 |
|  | Σε περίπτωση βλάβης ενός η περισσοτέρων ανιχνευτών , να επιτρέπει την απενεργοποίηση τους ώστε να μην επηρεάζονται οι συντελεστές των υπολοίπων | ΝΑΙ |
| % | ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |  |
|  | Χαρακτηριστικά συστήματος Η/Υ | Να αναφερθεί |
|  | Λειτουργικό λογισμικό | Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης | ΝΑΙ Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης με Ethernet | ΝΑΙ Να αναφερθεί |
|  | Προβολή μετρήσεων στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μέτρησης | ΝΑΙ Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα εκτύπωσης γραφημάτων και αποτελεσμάτων με τις μετρούμενες τιμές | ΝΑΙ Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα διαδυνδεσιμότητας στο LIS | Αν διατίθεται να προσφερθεί |
| ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
|  | Ενσωματωμένα μαθηματικά μοντέλα για την δημιουργία του φάσματος μέτρησης | ΝΑΙ |
|  | Να δοθεί η λίστα ισοτόπων | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα επέκτασης της λίστας ισοτόπων | Να αναφερθεί |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος μέτρησης με δεύτερο ηλεκτρονικό υπολογιστή | Αν διατίθεται να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί |
|  | Να αφαιρεί τις κρούσεις υποβάθρου από τις κρούσεις του δείγματος | ΝΑΙ |
|  | Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου και να δίνονται οι πηγές | ΝΑΙ. Nα αναφερθούν οι πηγές |
|  | Να διαθέτει πρόγραμμα αναφοράς των παραμέτρων ποιότητας | ΝΑΙ |
|  | Δυνατότητα αυτόματης κανονικοποίησης (normalization) | ΝΑΙ |
|  | Διαστάσεις (πλάτος, μήκος, ύψος ) ( mm) | Να αναφερθεί |
|  | Βάρος (kg) | Να αναφερθεί |
|  | Τάση τροφοδοσίας | 220 V / 50 Hz |
|  | Επίδραση του υποστρώματος (σε CPM ) για I-125 και Co-57 | Να αναφερθεί |
|  | Χωρητικότητα δειγματοφορέα | Να αναφερθεί |
|  | Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας | ΝΑΙ. Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας |