ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ/ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

|  | ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |

Συσκευή κατάλληλη για την αντιμετώπιση περιπτώσεων υποθερμίας και περιπτώσεων υπερθερμίας μη αιματηρά με αξιόπιστο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για χρήση στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου

| ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟ/ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Στερεάς, ανθεκτικής και σύγχρονης κατασκευής | Ναι. Να αναφερθεί το υλικό και ο τρόπος καθαρισμού/ απολύμανσης. |
| 2 | Διαστάσεις -ύψος x πλάτος x μήκος (σε mm) | Να αναφερθούν |
| 3 | Βάρος (σε Κg) | Να αναφερθεί το βάρος με : - άδειο ρεζερβουάρ - γεμάτο ρεζερβουάρ |
| 4 | Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) | Να αναφερθεί |
| 5 | Τροχήλατη | Ναι, αν διατίθεται σύστημα πέδησης θα αξιολογηθεί |
| 6 | Τάση λειτουργίας | 220 – 240 V / 50 Hz |
| 7 | Κατηγορία και κλάση ηλεκτρικής ασφάλειας | Να αναφερθεί |
| 8 | Αρχή λειτουργίας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική θεραπεία | Να βασίζεται στην κυκλοφορία αποσταγμένου ή αποστειρωμένου νερού. Να περιγραφεί αναλυτικά(υψηλή κυκλοφορία νερού, ισχύ θέρμανσης) |
| 9 | Τρόποι λειτουργίας | Να περιγραφούν αναλυτικά |
| 10 | Δυνατότητα ρύθμισης της μεταβολής της θερμοκρασίας του ασθενούς (ºC/hr) | Να αναφερθεί ο ρυθμός και θα αξιολογηθεί ο όσο το δυνατό μεγαλύτερης ταχύτητας ψύξης |
| 11 | Ελάχιστος ρυθμός ροής (σε lt/min ή gallons/min) | Να αναφερθεί |
| 12 | Σύστημα ψύξης | Να περιγραφεί |
| 13 | Ταχύτητα ψύξης του νερού (σε oC/min) | Να αναφερθεί |
| 14 | Ταχύτητα θέρμανσης του νερού (σε oC/min) | Να αναφερθεί |
| 15 | Σωλήνας σύνδεσης με το αναλώσιμο (μήκος , υλικό) | Να αναφερθούν |
| 16 | Τύπος συνδέσεων με κουβέρτα & συσκευή | Να αναφερθούν |
| 17 | Αισθητήρες θερμοκρασίας ασθενούς | Να αναφερθούν |
| 18 | Πίνακας ελέγχου και ενδείξεων | Να περιγραφεί αναλυτικά |
| 19 | Σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών | Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα εξασφάλισης ασφαλούς λειτουργίας για τον ασθενή και το σύστημα |
| 20 | Εύρος θερμοκρασίας νερού (σε oC) | Στο αναλώσιμο (κουβέρτα ) |
| 21 | Εύρος θερμοκρασίας (σε oC) | Για τον ασθενή |
| 22 | Αποκλίσεις θερμοκρασίας για νερό | <±0,6 oC περίπου |
| 23 | Αποκλίσεις θερμοκρασίας για ασθενή | <±0,3 oC περίπου |
| 24 | Δυνατότητα επιλογής χειροκίνητης / αυτόματης λειτουργίας | ΝΑΙ |
| 25 | Μενού λειτουργιών | Φιλικό, να αναλυθεί |
| Αναλώσιμο υλικό |  |  |
| 26 | Είδος | Να περιγραφεί |
| 27 | Πολλαπλών χρήσεων | Ναι |
| 28 | Υλικό | Να αναφερθεί |
| 29 | Διαστάσεις (σε cm) | Να αναφερθούν |
| 30 | Τρόπος απολύμανσης | Να περιγραφεί |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ        ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ