ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                   Αθήνα 2-11-2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

6.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Real-time PCR)

1. ΣΥΣΤΗΜΑ: Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει

Α. Σύστημα αυτόματης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

Β. Σύστημα προετοιμασίας δειγμάτων (PCR set-up)

Γ. Σύστημα ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων  σε πραγματικό χρόνο

Α. Σύστημα αυτόματης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

- Να παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία απομόνωσης, από τη μεταφορά και λύση του δείγματος μέχρι την έκλουση.

- Να διαθέτει πρωτόκολλα για απομόνωση γενωμικών, βακτηριακών και ιϊκών νουκλεϊκών οξέων

- Να διαθέτει πρωτόκολλα για την απομόνωση πρωτεϊνών από ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά κύτταρα

- Να είναι εφοδιασμένο με όλα τα προγράμματα και πρωτόκολλα που απαιτούνται για την εκχύλιση νουκλεϊκών οξέων από ευρύ φάσμα βιολογικών δειγμάτων (ολικό αίμα, κόπρανα, ιστούς, κύτταρα, βιολογικά υγρά)

- Να μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλους όγκους δειγμάτων.

- Να είναι τουλάχιστον 48 θέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθούν περισσότερα όργανα.

- Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας από 1-96 δείγματα στο ίδιο ¨τρέξιμο¨

- Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 2 διαφορετικών πρωτοκόλλων.

- Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων δειγμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

- Να επιτρέπει τη συλλογή του τελικού προϊόντος σε ποικιλία σωληναρίων

- Να διαθέτει ενσωματωμένη λάμπα UV ακτινοβολίας για την αποστείρωση του.

- Να διαθέτει πλήρες σύστημα ανάγνωσης και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα.

- Να συνοδεύεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop), εφόσον απαιτείται  και από το κατάλληλο λογισμικό

- Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης

B. Σύστημα προετοιμασίας δειγμάτων (PCR set-up)

  - Να εξασφαλίζει οικονομία στα αντιδραστήρια χρησιμοποιώντας τους μικρότερους δυνατούς όγκους

  - Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης επιπέδου υγρού

  - Να προσαρμόζει την ταχύτητα διανομής των υγρών ανάλογα με το βαθμό του ιξώδους τους.

  - Να έχει τη δυνατότητα ανάδευσης των δειγμάτων προ και μετά τη διανομή τους, καθώς και επιλογής του χρόνου ανάδευσής τους

  - Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας σειράς αραιώσεων, που να καθορίζονται από το χρήστη

  - Να φέρει ενσωματωμένη λάμπα UV ακτινοβολίας για την αποστείρωση του.

  - Να φέρει φίλτρο HEPA για το φιλτράρισμα του αέρα

  - Να φέρει κατάλληλο λογισμικό για τον έλεγχο της λειτουργίας του

  - Να έχει τη δυνατότητα έκδοσης λεπτομερών αναφορών

Γ. Σύστημα ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων  σε πραγματικό χρόνο (απαιτείται η προσφορά 2 ίδιων οργάνων)

- Η αντίδραση της PCR να πραγματοποιείται σε περιέκτες υψηλής οπτικής καθαρότητας

- Η διεξαγωγή της PCR και η ανίχνευση του προϊόντος να γίνεται ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο μίγμα της αντίδρασης.

- Ο χρόνος εκτέλεσης της PCR και ανάλυσης των αποτελεσμάτων να είναι ο ελάχιστος δυνατός.

- Να χρησιμοποιείται ο αέρας ως μέσο μεταφοράς θερμότητας για την αυξομείωση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των κύκλων της PCR.

- Η ταχύτητα αυξομείωσης της θερμοκρασίας στο χώρο διεξαγωγής της PCR να είναι τουλάχιστον 10°C/δευτερόλεπτο

- Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής του βέλτιστου όγκου αντίδρασης ανάλογα με την εφαρμογή

- Να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ της προγραμματισμένης και της πραγματικής θερμοκρασίας στο χώρο της PCR

- Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου αριθμού δειγμάτων στη μονάδα του χρόνου

- Η ποσοτικοποίηση του προϊόντος της PCR να βασίζεται στην κινητική της αντίδρασης

- Η ανίχνευση του σήματος να γίνεται ξεχωριστά για κάθε δείγμα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης

- Να έχει μεγάλη ευαισθησία ποσοτικού προσδιορισμού ιδιαίτερα σε χαμηλές συγκεντρώσεις νουκλεϊκών οξέων του δείγματος.

- Το εύρος των μετρήσεων να είναι από 1 έως 1010 αντίγραφα νουκλεϊκού οξέος

- Να μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις διαθέσιμες χρωστικές  για Real-time PCR (SYBRGreen I, Hybridization Probes, TaqMan Probes, Molecular Beacon, Scorpions)

- Να διαθέτει φθοριόμετρο  με 6 φίλτρα ανίχνευσης

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης περισσοτέρων του ενός σήματος στο ίδιο δείγμα ταυτόχρονα.

- Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής καμπύλης τήξης, ή δυνατόν υψηλής διακριτικότητας

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση SNP’s

- Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης διαφορετικών στόχων στο ίδιο δείγμα (multiplex PCR)

- Να μπορεί να αναλύει DNA μήκους έως 1.000 bp

- Να μπορεί να δεχθεί εσωτερικά control

- Να διαθέτει λογισμικό, το οποίο να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του προϊόντος, την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών χωρίς sequencing, και την ανάλυση της αλληλουχίας του προϊόντος της PCR με βάση τη μελέτη του σημείου τήξης του.

- Να έχει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης της συγκέντρωσης νουκλεϊκού οξέος.

- Το λογισμικό του να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ποσοτικοποίησης του προϊόντος.

- Να έχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης και αυτόματης ανάκλησης καμπυλών τήξης για αναγνώριση γονοτύπων.

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε server για διαχείριση των αποτελεσμάτων.

- Να συνοδεύεται από φορητό υπολογιστή (laptop)

- Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ