ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                    Αθήνα 2-11-2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

7.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

- Να επωάζει, να ανακινεί και να ελέγχει αυτόματα ανά 10 λεπτά τις καλλιέργειες. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής κατάστασης εντός του κλιβάνου σε ενιαία απεικόνιση.

- Να βασίζεται σε ανίχνευση με δείκτες φθορισμού υψηλής ευαισθησίας, ευαίσθητους στην παραγωγή CO2, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια.

- Να διαχειρίζεται φιαλίδια με ρητίνες ή άλλη ισοδύναμη ουσία ως ουσίες αδρανοποίησης μεγάλου εύρους αντιβιοτικών ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών με χρώση Gram.

- Να διαχειρίζεται φιαλίδια α) για Μυκοβακτηρίδια στο αίμα, β) με επιλεκτικό υλικό για ταχεία αναζήτηση μυκήτων, γ) για αναερόβια μικρόβια με λύση του αίματος.

- Να αξιολογεί τις μετρήσεις των φιαλιδίων με μεγάλο αριθμό ειδικών αλγορίθμων για αυξημένη ταχύτητα/ευαισθησία.

- Να διαθέτει αυτόματη, παράλληλα με τις μετρήσεις, διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος.

- Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος.

- Το σύστημα να είναι χωρητικότητας περίπου 650 θέσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ