ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                Αθήνα        2-11-2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

11. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ PCR     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σύστημα να περιλαμβάνει:

Α. Αυτόματο όργανο απομόνωσης Νουκλεινικών οξέων

- Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής για απομόνωση και καθαρισμό νουκλεινικών οξέων (DNA&RNA) από δείγματα διαφόρων ειδών (ολικό αίμα, πλάσμα, ορός, κύτταρα αίματος, κυτταροκαλλιέργειες, ιστοί ,βακτηριακά κύτταρα)με την τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων..

- Όλα τα βήματα της επεξεργασίας να εκτελούνται αυτοματοποιημένα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή και να διαθέτει ενσωματωμένα πρωτόκολλα.

- Ο χρόνος επεξεργασίας των δειγμάτων να είναι ο μικρότερος δυνατός.

- Να απομονώνει γενωμικό DNA από πρόσφατα συντηρημένα ή και μακροχρόνια κατεψυγμένα δείγματα καθώς και από buffy coat.

- Να έχει την δυνατότητα απομόνωσης DNA/RNA από μεγαλύτερους όγκους δειγμάτων(200-1.000 μl).Τα απομονωμένα νουκλεικά οξέα να είναι υψηλής καθαρότητας.

- Να έχει μέσω του πρωτοκόλλου (για τα πρωτόκολλα ολικού αίματος &πλάσματος)την επιλογή αυτόματης προσθήκης του εσωτερικού μάρτυρα (IC) στο δείγμα.

- Να διαθέτει ανιχνευτή για την απουσία των ρυγχών αναρρόφησης (tips) και να ειδοποιεί τον χειριστή για την παρουσία πηγμάτων στα δείγματα.

- Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode) για τα αντιδραστήρια και τα δείγματα καθώς και ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.

- Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση ώστε να μην απαιτείται καμία παρέμβαση από τον χειριστή κατά την διάρκεια της απομόνωσης.

- Να είναι φιλικό στη χρήση και να διαθέτει οθόνη αφής.(touch screen)

- Να έχει την δυνατότητα απολύμανσης με λάμπα UV και να περιλαμβάνει φίλτρο για την προστασία από επιμολύνσεις.

Β. Σύστημα ανίχνευσης νουκλεινικών οξέων με PCR πραγματικού χρόνου

Σύστημα ταχείας εκτέλεσης  PCR , με ανίχνευση και /ή ποσοτικοποίηση νουκλεινικού οξέος (αλληλουχίας -στόχου), μέσω καταγραφής και ταυτόχρονης παρακολούθησης της κινητικής της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (on-line,real-time PCR),καθώς και ανάλυση της ενισχυμένης αλληλουχίας –στόχου μετά την αντίδραση  PCR με ανάλυση καμπύλης τήξης.

1.Η συσκευή πραγματοποίησης της real-time PCR ,να είναι πιστοποιημένη για in-vitro διαγνωστική χρήση(CE/IVD).

2. Η αντίδραση της PCR , να μπορεί να χαρακτηρίζεται από ευελιξία  στην επιλογή του τελικού όγκου, ανάλογα με το πρωτόκολλο.

3. Η αντίδραση PCR, να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά.

4. Η ταχύτητα αυξομείωσης της θερμοκρασίας στο χώρο εκτέλεσης της PCR να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

5. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ομοιομορφία στη θερμοκρασία σε κάθε σημείο του θαλάμου πραγματοποίησης της  PCR.

6. Το σύστημα να είναι ανοιχτό ως προς τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών μέτρησης φθορισμού (π.χ. Hybridization Probes, TaqMan Probes, Scorpions, Beacons,SYBR Green I)

7. Το σύστημα να διαθέτει περισσότερα από  πέντε φίλτρα για την ανίχνευση του φθορισμού ,ώστε να επιτρέπεται διεξαγωγή multiplex PCR

8. Η αντίδραση να πραγματοποιείται σε υποδοχείς με άριστες οπτικές ιδιότητες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη μέτρηση του φθορισμού.

9. Η ποσοτικοποίηση του προϊόντος να γίνεται με βάση την κινητική της αντίδρασης.

10. Το σύστημα να χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος μετρήσεων, επαναληψιμότητα και ευαισθησία.

11. Η ανίχνευση του σήματος εκπεμπόμενου φθορισμού να γίνεται ξεχωριστά για κάθε δείγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης για μεγαλύτερη ακρίβεια.

12. Να παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης σήματος φθορισμού εντός ευρέων ορίων φάσματος.

13. Να παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποίησης του προϊόντων της PCR και διαφοροποίησής του από μη ειδικά προϊόντα.

14. Να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης και ταυτοποίησης μεταλλαγών μέσω ανάλυσης καμπύλης τήξης.

15.  Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης αυτοελέγχου βασικών λειτουργιών του οργάνου.

16. Να μπορεί να χρησιμοποιεί σύστημα αποφυγής επιμόλυνσης από προηγούμενα PCRs (carry –over contamination).

17. Το λογισμικό να είναι φιλικό προς το χρήστη , να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στους χρήστες για ασφάλεια  των αποτελεσμάτων , και να επιτρέπει την αυτόματη έκδοση των αποτελεσμάτων (θετικό, αρνητικό, μη αποδεκτό).

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ