ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Τηλ: 1341, 5777

Εκτελούμενες εξετάσεις

1. Μέτρηση ποσοστού και απόλυτου αριθμού των CD34 αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε περιφερικό αίμα ασθενών. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 40 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 55 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 2200 ευρω 2. Μέτρηση περιεκτικότητας αυτόλογων μοσχευμάτων (προϊόντα λευκαφαίρεσης) σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 35 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 110 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 3850 ευρω 3. Μέτρηση ποσοστού και απόλυτου αριθμού των CD34 αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε αλλογενή μοσχεύματα (προϊόντα λευκαφαίρεσης, μυελός οστών). Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 40 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 90 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 3600 ευρω 4. Έλεγχος αλλογενών μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος ως προς τη συγκέντρωση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 10 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 110 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 1100 ευρω

5. Μέτρηση βιωσιμότητας των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε αυτόλογα και αλλογενή μοσχεύματα. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 85 (το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τα προαναφερθέντα 2-4)

6. Μέτρηση ποσοστού, απόλυτου αριθμού και βιωσιμότητας ολικών εμπύρηνων κυττάρων σε αυτόλογα και αλλογενή μοσχεύματα. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 85 (το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τα προαναφερθέντα 2-4) 7. Έλεγχος της απόδοσης της απομάκρυνσης των CD3 λεμφοκυττάρων (T cell depletion) απο αλλογενή μοσχεύματα κατά την απλοταυτόσημη μεταμόσχευση. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 5 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 200 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 1000 ευρω 8. Έλεγχος της απόδοσης της θετικής επιλογής των ΝΚ λεμφοκυττάρων σε αλλογενή μοσχεύματα κατά την απλοταυτόσημη μεταμόσχευση. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 5 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 200 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 1000 ευρω

9. Ανοσιακός έλεγχος αλλογενών μοσχευμάτων. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 50 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 85 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 4250 ευρω

10. Μέτρηση ποσοστού και απόλυτου αριθμού των Τ, Β, ΝΚ λεμφοκυττάρων σε προϊόντα έγχυσης λεμφοκυττάρων δότη (Donor Leukocyte Infusions). Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 10 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 170 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 1700 ευρω

11. Έλεγχος της ανοσιακής αποκατάστασης των ασθενών 1-3 μήνες μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 90 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 85 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 7650 ευρω 12. Μέτρηση ποσοστού και απόλυτου αριθμού των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών των ασθενών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 45 Μέσο κόστος ανα εξέταση: 200 ευρω Ετήσια πρόβλεψη: 9000 ευρω

13. Μαγνητικός διαχωρισμός CD3+ λεμφοκυττάρων από περιφερικό αίμα ασθενών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Προβλεπόμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 45 (τα εμπλεκόμενα αντιδραστήρια δεν περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό με συνοδό εξοπλισμό)

Συνολικό προβλεπόμενο κόστος: 35350 ευρω

|  | Προδιαγραφές κυτταρομετρητή ροής Ποσότης: 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O κυτταρομετρητής ροής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πιστοποιημένος για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD marked βάση 98/79/EC). |  |  |  |  |
| 2 | Να διαθέτει δύο laser (488nm και 633nm) και σε απόσταση μεταξύ τους για ανάλυση όσο το δυνατό περισσότερων φθοριοχρωμάτων ταυτόχρονα και κατά το δυνατό σταθερές χωρίς ανάγκες ευθυγράμμισης. |  |  |  |  |
| 3 | Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη οπτική τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση της διάχυσης της ακτινοβολίας της δέσμης laser μέχρι την κυψελίδα ροής. |  |  |  |  |
| 4 | Να μπορεί να αναλύει τις παρακάτω παραμέτρους: FS, SSC και τουλάχιστον 6 φθορισμούς ταυτόχρονα σε γραμμική ή λογαριθμική μορφή. |  |  |  |  |
| 5 | Να διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία και αρχτεκτονική οπτικών (κατά προτίμηση επιλεκτικής αντανάκλασης) για την ανίχνευση του μέγιστου των φθορισμών και της ευαισθησίας. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία. |  |  |  |  |
| 6 | Να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, <200 MESF για όλους τους φθορισμούς. Να αποδεικτεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. |  |  |  |  |
| 7 | Να διαθέτει κατάλληλο υδροδυναμικό σύστημα για την ελαχιστοποίηση της επιμόλυνσης των δειγμάτων <0.1%. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία |  |  |  |  |
| 8 | Να αναφερθεί με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια της εταιρείας ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος που μπορεί να μετρηθεί (dead volume) |  |  |  |  |
| 9 | Να διαθέτει ψηφιακή ηλεκτρονική ανάλυση τόσο κατά τη μέτρηση όσο και για την ανάλυση. Να αποδεικτεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. |  |  |  |  |
| 10 | Ο αναλυτής να πραγματοποιεί ανάλυση >6000 κύτταρα ανά δευτ/πτο. Να αποδεικτεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. |  |  |  |  |
| 11 | Να μπορεί να πραγματοποιεί αντιστάθμιση της χρωματικής αλληλεπικάλυψης (compensation) ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια της μέτρησης (online) ή/και μετά από αυτή (off-line). Nα δοθούν αναλυτικά στοιχεία όπου θεωρείται απαραίτητο. |  |  |  |  |
| 12 | Να δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης πολυπαραμετρικής ουδού. Να αποδεικτεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. |  |  |  |  |
| 13 | Να πραγματοποιεί αυτόματους κύκλους πλύσης και απολύμανσης κατά την έναρξη και κλείσιμο του αναλυτή και να διαθέτει αυτόματο τρόπο ελέγχου των φθορισμών που επιτελεί. |  |  |  |  |
| 14 | Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης με αυτόματο δειγματολήπτη αλλά παράλληλα και χειροκίνητα. |  |  |  |  |
| 15 | Να αναφερθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος (dead volume) για τη μέτρηση. |  |  |  |  |
| 16 | Τα δοχεία των λειτουργικών υγρών του οργάνου (υγρό περιρροής, καθαρισμού κλπ) να είναι μεγάλης χωρητικότητας εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη εκτέλεση των εξετάσεων. Η τυχών αλλαγή δοχείων ή όποια συντήρησή τους να δύναται να γίνει χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του οργάνου. |  |  |  |  |
| 17 | Ο αναλυτής να δύναται να φέρει σύστημα δειγματοληψίας από πλάκες μικροτιτλοδότησης 96 και 384 πηγαδιών. |  |  |  |  |
| 18 | Να περιγραφούν οι δυνατές αναβαθμίσεις του αναλυτή και να δοθούν τα τεχνικά στοιχεία αυτών. |  |  |  |  |
| 19 | Να συνοδεύεται από υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας καθώς και έγχρωμο εκτυπωτή. Να περιγραφούν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. |  |  |  |  |
| 20 | Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να συνοδεύεται από ξεχωριστά αυτόματα προγράμματα λειτουργίας για κλινικές εφαρμογές (HIV, Λευχαιμίες και λεμφώματα, δείκτες ενεργοποίησης) πιστοποιημένες για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD marked βάση 98/79/EC), αλλά και από ειδικό ανοικτό ευέλικτο λογισμικό για ερευνητικά πρωτόκολλα. |  |  |  |  |
| 21 | Να συνοδεύεται από σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δείγματος λύσης ερυθρών αιμοσφαιρίων με ή χωρίς αυτόματοματοπoιημένα βήματα πλύσης (επιθυμητό για δείγματα λευχαιμιών). |  |  |  |  |
| 22 | Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι απόλυτα συμβατά με τον αναλυτή και πιστοποιημένα κατά CE/IVD. |  |  |  |  |
| 23 | Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης και επίσης να έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελληνική αγορά. Να κατατεθεί κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών. |  |  |  |  |
| 24 | Επίσης ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα εκπαιδεύσης με μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο που θα αναλάβει την υποστήριξη και ενημέρωση του εργαστηρίου στη χρήση και τις τελευταίες εφαρμογές του οργάνου με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. |  |  |  |  |
|  | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας εταιρείας. Επίσης επιθυμητή είναι και βιβλιογραφία όπου θεωρείται απαραίτητη για την απόδειξη των προσφερομένων και την καλύτερη αξιολόγηση τους. |  |  |  |  |
|  | Προδιαγραφές μονοκλωνικών αντισωμάτων |  |  |  |  |
|  | Να είναι κατά προτίμηση σε υγρή μορφή, έτοιμα προς χρήση, προερχόμενα από υβριδώματα ποντικού ή αρουραίου και όχι ασκητικού υγρού. |  |  |  |  |
|  | Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χειροκίνητες ή/και αυτοματοποιημένες διαδικασίες προετοιμασίας δείγματος με ή χωρίς βήματα πλύσεων. |  |  |  |  |
|  | Να είναι ειδικά για IN VITRO διαγνωστική χρήση IVD(βάσει της Ευρωπαικής Οδηγίας 98/79/ΕC) και όχι μόνον για ερευνητική χρήση. Aντιδραστήρια RUO-research use only-θα προτιμηθούν μόνον στην περίπτωση που δεν προσφέρεται από κανέναν προμηθευτή αντίστοιχο ΙVD αντιδραστήριο και με την προυπόθεση ότι το προιόν διαθέτει βιβλιογραφικές αναφορές για κλινικά δείγματα. |  |  |  |  |
|  | Τα προσφερόμενα μονοκλωνικά αντισώματα να προσφέρονται σημασμένα με ποικίλες χρωστικές όπως FITC,PE,PERCP,PE-CY5,APC,PE-CY7,APC-CY7,ALEXA FLUOR 488,ALEXA FLUOR 645 κ.α. για την δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλων συνδυασμών και την μέγιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος και του προσφερόμενου εξοπλισμού. |  |  |  |  |
|  | H προσφέρουσα εταιρεία θα αξιολογηθεί και θα πρέπει να έχει προσφέρει στο σύνολο των ζητουμένων (>90%) αντιδραστηρίων . |  |  |  |  |