| # ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2012 |  |
| --- | --- |

Κ.Α.Ε  0601-05600

Αντιδραστήρια προσδιορισμού Αιματολογικών εξετάσεων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: 		Αιματολογικό Εργαστήριο

ΠΟΣΟΤΗΣ:		(Προσδιορίζεται από τα συνημμένα φυλλάδια του Εργαστηρίου)

ΓΕΝΙΚΑ

- Υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, να ενσωματώνουν δε όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου.

- Να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς (CE Mark κλπ.), και διεθνείς γενικά κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι να κατονομάζονται και πιστοποιούνται.

- Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προμηθεύτρια εταιρεία.

- Λειτουργία υπό τάση 220 V/50 Hz, μέσω συσκευής αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.	απόλυτη προσαρμογή λειτουργίας

β.	πολύ καλή ποιότητα

γ.	ισχύς ανάλογη προς αυτή που καταναλώνει ο αναλυτής

δ.	οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης, στις περιπτώσεις διακοπής της τάσης δικτύου και χαμηλού επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

δ.	Μέγιστη δυνατή αυτονομία. Να γίνει σχετική αναφορά.

- Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς του αναλυτή.

- Λειτουργικοί με άνεση και ευκολία στην χρήση και την μελέτη των αποτελεσμάτων ακόμη και από μη ειδικευμένο προσωπικό εάν είναι δυνατό.

- Να συνεργάζονται άμεσα, απόλυτα, γρήγορα και αξιόπιστα με τα προσφερόμενα χημικά, βιοχημικά, βιολογικά και κάθε είδους ζητούμενα υγρά ή μη, αναλώσιμα, μέσω εφαρμογής των ανάλογων προεγκατεστημένων μεθοδολογιών, να πιστοποιείται δε η απόλυτη συμβατότητά τους με τον συνοδό εξοπλισμό καθώς επίσης και όλων των λοιπών αναλωσίμων με τον αναλυτή.

- Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

- Να κατατεθεί φύλο συμμόρφωσης, όπου θα δίδονται απαντήσεις με κάθε λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται σε όλα τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                     (0601 -05600)   600.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ |  |
| --- | --- |
| α/α | ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ |
| 1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ |
| 2 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΗPLC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ |
| 3 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ |
| 4 | Α. ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ – Β. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - Γ. ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ |
| 5 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.Ε. |
| 6 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ |
| 7 | ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ |

1)ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

1)ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 365 ΗΜΕΡΕΣ /ΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ 5 DIFF   270.000/ΕΤΟΣ*

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΚ        40.000/ΕΤΟΣ *

SLIDES                    18.000/ΕΤΟΣ*

*Στην τεχνική προσφορά να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες απαιτούμενων αναλωσίμων και καταναλώσεων.

*Στην οικονομική προσφορά να  περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους κόστη λειτουργίας του συστήματος.

2)ΕΝΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ( START UP) ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ (SHUT DOWN ) ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

3)CONTROLS    (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ )**

3 CONTROLS  (1 NORMAL,  1 LOW,   1 HIGH) /ΗΜΕΡΑ

**Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει πρότυπο παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις βασικές παραμέτρους (WBC, RBC, HgB, HCT, MCV, PLT).

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ  (3) ΥΨΗΛΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΚ ΚΑΙ ΕΜΠΥΡΗΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 305.000,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριο και αμεταχείριστο και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις και απαιτήσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.

- Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης φλεβικού αίματος, η αναρροφώμενη ποσότητα αίματος να μην υπερβαίνει τα 300μl. Όλες οι εκτελούμενες παράμετροι, να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή όπως αραιώσεις κλπ. Επιπλέον να αναλύει δείγματα τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος και να έχει την δυνατότητα προσδιορισμού και των εμπυρήνων ερυθρών.

- Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους σε φυσιολογικά ή παθολογικά δείγματα:

- Αριθμό Λευκών αιμοσφαιρίων

- Αριθμό Ερυθρών αιμοσφαιρίων

- Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % των εμπυρήνων ερυθρών

- Αιματοκρίτη

- Αιμοσφαιρίνη

- MCH

- MCV

- MCHC

- RDW

- PLT

- PDW

- MPV

- PCT

- Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού διαφορικού τύπου δηλαδή των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, των μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων.

- Να μετρά τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό, του αθροίσματος των αώρων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς(μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για τη διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα.

- Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.

Επιπλέον ο υπολογισμός του διαφορικού τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων, όπως περιγράφονται παραπάνω) να γίνεται με άμεση ανίχνευση. Να δοθούν στοιχεία.

- Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο, για λόγους δε προστασίας περιβάλλοντος και  χειριστών του οργάνου, τα αντιδραστήρια δεν θα πρέπει να περιέχουν κυάνιο. Να δοθούν στοιχεία.

- Για την μέτρηση των αιμοπεταλίων,  σε ιδιαίτερα παθολογικές περιπτώσεις δειγμάτων όπως παρεμβολή μικρών ερυθροκυττάρων (μικροκυτταρώσεις μεσογειακών συνδρόμων, σχιστοκυττάρων κλπ), ανίχνευση γιγάντιων αιμοπεταλίων (αιματολογικές κακοήθειες, θρομβασθένειες κλπ) αλλά και στις περιπτώσεις πολύ χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων όπως σε θρομβοπενίες  κλπ.,  απαιτείται αξιόπιστη μέτρηση των αιμοπεταλίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ζητείται η μέτρηση (των αιμοπεταλίων) να γίνεται με άμεσο τρόπο, ταχύτατα και αυτόματα από το ίδιο δείγμα της γενικής αίματος με μεθοδολογίες οι οποίες να διασφαλίζουν την ορθότητα του αποτελέσματος. Να δοθούν στοιχεία.

- Να μετρά τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Και επιπλέον να μετρά:

  - Τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων (υποπληθυσμοί των ΔΕΚ)  ανάλογα με το βαθμό της αωρότητας τους, σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %.

  - Τον δείκτη ωρίμανσης, των ΔΕΚ, ο οποίος αφορά το κλάσμα των αώρων ΔΕΚ.

  - Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των δικτυοερυθροκυττάρων.

- Η μέτρηση των ΔΕΚ και των πιο πάνω παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να προηγείται οποιαδήποτε χειροκίνητη επεξεργασία από τον χειριστή.

- Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει να έχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από δείγματα που περιέχουν παθολογικά κύτταρα, καθώς επίσης και από δείγματα με ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων. Αναλυτικότερα και αναφορικά με:

### την μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει:

### τα άτυπα λεμφοκύτταρα

### τους βλάστες

### την λευκοπενία

### την λευκοκυττάρωση

### την λεμφοπενία

### την ουδετεροπενία

### την ουδετεροφιλία

### την μονοκυττάρωση

### την ηωσινοφιλία

### την βασεοφιλία.

- την μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει:

- την ανισοκυττάρωση

- την μικροκυττάρωση

- μακροκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη αναιμίας, ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών.

- την μορφολογία των αιμοπεταλίων να επισημαίνει:

- την ύπαρξη συσσωματωμένων αιμοπεταλίων

- γιγάντιων αιμοπεταλίων

- την θρομβοπενία και

- την θρομβοκυττάρωση.

- Να έχει την δυνατότητα άμεσης ανάλυσης και από άλλα βιολογικά υγρά όπως εγκεφαλονωτιαίο, πλευριτικό κλπ.

- Οι κατανομές των κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια και οι υποπληθυσμοί τους, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπύρηνα ερυθρά), να εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων  ιστογραμμάτων κλπ., παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ασφαλείς και χρήσιμες πληροφορίες που υποβοηθούν την διάγνωση.

- Να διαθέτει χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα δειγματοληψίας, με δειγματολήπτη 100 τουλάχιστον θέσεων.

  - Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των εταιρειών και να διαθέτει barcode reader για την ανάγνωση των κωδικοποιημένων στοιχείων του ασθενή από το φιαλίδιο, επίσης να εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια αίματος για την διεξαγωγή της γενικής αίματος.

  - Και στις δύο περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται αυτόματα.

  - Πριν από την αναρρόφηση του αυτόματου δειγματολήπτη να προηγείται ανάδευση η οποία να συμφωνεί με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα, μιμούμενη την κίνηση του χεριού προκειμένου να αποφευχθούν αλλοιώσεις κυττάρων στο προς ανάλυση δείγμα.

    - Ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο σύστημα δειγματοληψίας (αυτόματος δειγματολήπτης και ανοικτό  χειροκίνητο σύστημα), η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι κατ’ ελάχιστο 100 δείγματα ανά ώρα, για τις  αιματολογικές παραμέτρους της γενική αίματος και να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού ανάλυσης μεμονωμένων παραμέτρων ή συνδυασμό παραμέτρων επιλογής του Χρήστη, με σκοπό την οικονομική του λειτουργία.

    - Η αναρρόφηση του δείγματος να γίνεται μέσω περιστροφικής βαλβίδας, η οποία θα πρέπει να συγκρατεί ξεχωριστές ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης του οργάνου, με σκοπό τη μέγιστη ακρίβεια στις αραιώσεις του δείγματος. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του οιουδήποτε προσφερόμενου συστήματος, επισημαίνοντας παράλληλα την λειτουργικότητα, ευχρηστία  και ακρίβεια των αραιώσεων.

    - Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των αντιδραστηρίων και να επισημαίνει τις στάθμες τους προειδοποιώντας τον χειριστή.

    - Το Menu και όλες γενικά οι λειτουργίες μηνύματα, λογισμικό, σφάλματα κλπ. που εμφανίζονται επί της οθόνης του βασικού ή συνοδευτικού Η/Υ, να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

    - Επομένως ο προσφερόμενος αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει έγχρωμη οθόνη προβολής αποτελεσμάτων κλπ. μεγέθους 15’’ τουλάχιστον, να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε χαρτί Α4 με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

    - Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας όλων των σχετιζόμενων με το δείγμα πληροφοριών (αιματολογικές παράμετροι, δημογραφικά στοιχεία, κλινικές πληροφορίες) για την διαχείριση και αξιολόγηση κλινικών περιπτώσεων.

    - Οι προσφέροντες έχουν την υποχρέωση να εντάξουν το εργαστήριο σε σύστημα εγκεκριμένου εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, του οποίου τα αποτελέσματα να γνωστοποιούνται στο εργαστήριο. Να κατατεθεί κατάλογος ελληνικών νοσοκομείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που προτείνει η προμηθεύτρια εταιρεία.

    - Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και αυτόματης μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων (calibration).

    - Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου σαν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, με την χρήση δειγμάτων ρουτίνας ασθενών και  παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

    - Να διαθέτει :

α.	Λογισμικό και υλικοτεχνική υποδομή για την  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αιματολογικών αναλυτών, σύμφωνα με βιομετρικούς κανόνες και κανόνες που προκύπτουν από τις ανάγκες του εργαστηρίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:.

- Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται όλους τους τύπους αιματολογικών αναλυτών της προθημεύτριας εταιρίας ταυτόχρονα. Η διαχείριση να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του αναλυτή (τιμές παραμέτρων, νεφελογράμματα,  ιστογράμματα, επισημάνσεις, κτλ).

- Αμφίδρομη  επικοινωνία μέσω κατάλληλου πρωτοκόλλου, κατά προτίμηση (TCP/IP).

- Λειτουργικό σύστημα, Ελληνικά Windows 2000, XΡ ή νεότερο

- Να διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας χρηστών μέσω κωδικών.

- Για την εισαγωγή  δημογραφικών στοιχείων των ασθενών να περιλαμβάνονται απαραίτητα τα πεδία:

- Αριθμός μητρώου

- Όνομα

- Επίθετο

- Φύλο

- Κλινική

- Ημερομηνία-ώρα  κα

- δυνατότητα δημιουργίας αρχείου (φακέλου) του ασθενούς με ιστορικό, αντικειμενική εξέταση , παρακολούθηση κλπ.

- Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup).

- Συνεχής λειτουργία 24 ώρες την ημέρα σε 7μέρη βάση

- Να έχει την δυνατότητα εφαρμογής κανόνων αξιολόγησης των πληροφοριών των αναλυτών και του αρχείου ασθενών ως ακολούθως:

  - Θέσπιση κανόνων ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.

  - Ενεργοποίηση των κανόνων με την έναρξη του προγράμματος.

  - Αυτόματος έλεγχος του αποτελέσματος της κάθε παραμέτρου (απόλυτος αριθμός και επί % μεταβολή), της κλινικής που προέρχεται το δείγμα, της ώρας αιμοληψίας, της παραγγελίας και συνδυασμού όλων των παραπάνω.

  - Σύγκριση των παραμέτρων με το προηγούμενο ιστορικό του ασθενούς, εμφανίζοντας τις δύο τελευταίες γενικές αίματος στην οθόνη.

  - Από τις συγκρίσεις και τους ελέγχους των προκαθορισμένων κανόνων,  να προτείνεται η καταλληλότερη ενέργεια πχ. επανεξέταση του δείγματος, στρώσιμο-βαφή πλακιδίου, άμεση ενημέρωση Ιατρού κτλ.

  - Να είναι διαθέσιμο το ιστορικό του ασθενούς (έως και δέκα γενικών περίπου) σε μια οθόνη.

  - Το πρόγραμμα να συνδέεται με εκάστοτε διαθέσιμο LIS του Εργαστηρίου με αμφίδρομη επικοινωνία και με κατά προτίμηση βάση το πρωτόκολλο ASTM.

  - Το πρόγραμμα θα επιδειχθεί στο αρμόδιο προσωπικό και σε κατάλληλο και κοινώς αποδεκτό χώρο, προς απόδειξη των ανωτέρω ζητούμενων χαρακτηριστικών.

β.	Συσκευή επίστρωσης και χρώσης επιχρισμάτων περιφερικού αίματος με τις ακόλουθες δυνατότητες:

- επίστρωσης πλακιδίων περιφερικού αίματος και επιλογή τρόπου χρώσης αυτών (μονή χρώση ή διπλή χρώση).

- Να διαθέτει αυτόματο επιλογέα ρύθμισης του πάχους, της ταχύτητας αλλά και της γωνίας επίστρωσης ανάλογα με το αριθμητικό αποτέλεσμα του αιματοκρίτη.

- Η μεταφορά των δεδομένων της γενικής αίματος να πραγματοποιείται αυτόματα από τον αιματολογικό αναλυτή.

- Η επιλογή των δειγμάτων για στρώση και χρώση πλακιδίων, να γίνεται αυτόματα από αντίστοιχο λογισμικό που θα προσφερθεί μαζί με το σύστημα. Τα κριτήρια επιλογής να καθορίζονται από το εργαστήριο.

- Η μεταφορά του φιαλιδίου της γενικής αίματος (όπου κρίνεται απαραίτητη η στρώση και χρώση επιχρίσματος) να γίνεται αυτόματα από τον αιματολογικό αναλυτή, χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή.

- Η όλη διαδικασία επίστρωσης και χρώσης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, να μην απαιτούνται χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή και το πλακίδιο που προκύπτει να είναι έτοιμο προς μικροσκόπηση.

## γ.	Σύστημα αυτόματης ταξινόμησης κυττάρων παρασκευασμάτων  περιφερικού αίματος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Το σύστημα να ‘διαβάζει’ αυτόματα φυσιολογικά και παθολογικά παρασκευάσματα περιφερικού αίματος μετά την κατάλληλη επίστρωση και βαφή.

- Η ταχύτητα ανάγνωσης – ταξινόμησης των κυττάρων (βάσει υπάρχουσας βιβλιοθήκης) να είναι μικρότερη από 3 λεπτά ανά παρασκεύασμα (πλακίδιο).

- Να γίνεται αυτόματος προσδιορισμός του διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου.

- Να μπορεί ο ιατρός να ελέγξει την ορθότητα των αποτελεσμάτων και να δύναται να παρεμβαίνει ο ίδιος  για την μεταβολή του αποτελέσματος.

- Να είναι εφικτή η αποθήκευση των αποτελεσμάτων και των εικόνων των κυττάρων σε γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο format.

- Να είναι δυνατή η πρόσβαση στη βάση δεδομένων από οποιαδήποτε θέση εργασίας του δικτύου.

- Να έχει την δυνατότητα δημιουργίας προτύπων με βάση μορφολογικές παραμέτρους, τις οποίες θα ορίζει ο χρήστης, με σκοπό την αναγνώριση ιδιαίτερης μορφολογίας παθολογικών κυττάρων.

- Να έχει την δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων και εικόνων μέσω του διαδικτύου (τηλεϊατρική)

- ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ο προμηθευτής στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να εγκαταστήσει και έναν επιπλέον αυτόματο αιματολογικό αναλυτή, πλήρους λευκοκυτταρικού τύπου και δικτυοερυθροκυττάρων, για τις ανάγκες της εφημερίας, η ταχύτητα του οποίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα την ώρα και να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη. Ο αναλυτής εφημερίας θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τους αναλυτές ρουτίνας και να χρησιμοποιεί κοινά αντιδραστήρια.

2)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΜΕ HPLC

ΔΕΙΓΜΑΤΑ   500 ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  HPLC

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.400,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗPLC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

### Να χρησιμοποιει  μεθοδο υγρης χρωματογραφιας υψηλης αποδοσης HPLC κατιονανταλλακτική στήλη.

### Στο χρωματογράφημα  να εμφανίζονται οι κορυφές και τα ποσοστά των κλασμάτων HbF, HbA0, HbA2 και των HbD,HbC και HbS όταν αυτά υπάρχουν.

### Η δειγματοληψία να γίνεται από κλειστά σωληνάρια και να έχει την δυνατότητα  ταυτόχρονης δειγματοληψίας από ανοικτά  και κλειστά σωληνάρια με ή χωρίς barcode .

### Να είναι αυτόματος και να μην απαιτείται καμία προεργασία δείγματος.

### Να διαθέτη δειγματοφορεα συνεχούς φόρτωσης και  να παρέχει την δυνατότητα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα(barcode) των σωληνάριων.

### Να διαθέτει οθόνη αφής για ευκολία χειρισμού και αποφυγή σφαλμάτων καθώς      και ενσωματωμένο εκτυπωτή που να εκτυπώνει  το χρωματογράφημα  κάθε δείγματος με πλήρη στοιχεία όπως απεικόνιση κορυφών, μεγέθη επιφανειών, χρόνους έκλουσης και ποσοστιαίους υπολογισμούς όλων των κορυφών όλων των κλασμάτων.

### H κορυφή της Α2 στο χρωματογράφημα να εμφανίζεται διακριτά και σε απόσταση τουλάχιστον 1 minute από τις κορυφές των D, C και S έτσι ώστε να αποκλείεται η περίπτωση επικάλυψης. Να υποβληθούν παραδείγματα χρωματογραφημάτων με τις κορυφές και τα ποσοστά των κλασμάτων HbD, HbC και HbS

### O αναλυτής να διαθέτει ακρίβειά στην μέτρηση της ΗbA2 που να εκφράζεται με CV μικρότερο του 2% σε Intra Assay και Inter Assay precision.

### Να έχει ικανό χρόνο μέτρησης  ώστε να παρουσιάζει  ικανοποιητικό εύρος  ανάλυσης. Να δοθούν στοιχεία χρόνου και να υποβληθούν παραδείγματα χρωματογραφημάτων με διπλή ετεροζύγωση όπως HbC/HbS. Να χρησιμοποιεί μέθοδο υγρής χρωματογραφίας υψηλής απóδοσης  (HPLC) με

### Ο συνολικός χρόνος μέτρησης να μην υπερβαίνει τα 7 λεπτά.

### Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης του αναλυτή με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, με δυνατότητα μεταφοράς των ποσοστιαίων υπολογισμών καθώς και των χρωματογραφημάτων. Να υποβληθεί παράδειγμα εκτύπωσης του λογισμικού σύνδεσης.

3)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΦΕΡΡΙΤΙΝΕΣ  7.000/ΕΤΟΣ

Β12 50/ΕΤΟΣ

ΦΥΛΙΚΟ 50/ΕΤΟΣ

Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ  50/ΕΤΟΣ

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  RANDOM ACCESS  ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

| Α/Α | # Είδος εξέτασης | Αριθμός Εξετάσεων/έτος |
| --- | --- | --- |
| 1. | FERRITIN | 6.100 |
| 2. | ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 50 |
| 3. | FOLATE | 50 |
| 4. | B2MG | 50 |

Παρατήρηση : Οι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν τιμή για όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα κοντρόλ /calibrator κ.λ.π. για τη διενέργεια τών εξετάσεων καθώς και για τα είδη των εξετάσεων που πραγματοποιούν οι αναλυτές που θα προσφέρουν και δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 13.200,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Σύγχρονης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων (RANDOM ACCESS).

- Να εξασφαλίζει την συνεχή προσπέλαση σε ορούς και αντιδραστήρια χωρίς την διακοπή η στάση της οποιασδήποτε λειτουργίας του.

- Να έχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (stat), με ειδική θέση.

- Να εκτελεί απαραίτητα τις αιματινικές εξετάσεις φερριτίνης, βιταμίνης Β12, φυλλικού οξέως, και Β2 μικροσφαιρίνης

- Ταχύτητα ανάλυσης, τουλάχιστον 60 εξετάσεις /ώρα.

- Η καμπύλη βαθμονόμησης των εξετάσεων τεκμηριωμένα να παραμένει σταθερή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επί ποινή απόρριψης όχι μικρότερο των 60 εξήντα ημερών.

- Να έχει την δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και αποθήκευσης καμπυλών βαθμονόμησης από 2 διαφορετικές παρτίδες.

- Τα αντιδραστήρια να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό χρόνο ζωής μετά το άνοιγμα της κάθε συσκευασίας, ώστε να εξασφαλίζεται  πάντα η λειτουργία του εργαστηρίου με υλικά σε ισχύ, χωρίς σπατάλη η κίνδυνο στην αξιοπιστία του κάθε αποτελέσματος.

- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πιθανού θρόμβου στο δείγμα και σύστημα δειγματοληψίας που ελαχιστοποιεί την επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over), με ρύγχη μιας χρήσης.

- Να έχει δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και να  δέχεται δείγματα σε πρωτογενή σωληνάρια (primary tubes), καθώς και σε καψάκια

- Να έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων και αντιδραστηρίων για την αποφυγή πιθανών λαθών χειρισμού καθώς και αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό (LIS Εργαστηρίου).

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (A) - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ (Β) –ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ (Γ)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ  ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ,ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ,ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ,ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  3 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  RANDOM ACCESS ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 265.000,00 €

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Α.	 ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Β.	 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Γ.	 ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

|  | A.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΞΕΤΑΣΗ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
| 1 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ AT- ΙΙI | 400 |
| 2 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROTEIN C activity | 400 |
| 3 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROTEIN S activity | 200 |
| 4 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FREE PROTEIN S (αντιγονικός προσδιορισμός) | 100 |
| 5 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ | 100 |
| 6 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FIBRINOGEN | 12.000 |
| 7 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PLASMINOGEN activity | 50 |
| 8 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PLASMIN INHIBITOR activity | 50 |
| 9 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ D-DIMERS | 8.000 |
| 10 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ APC-R | 4.000 |
| 11 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παράγοντα von Willebrand (activity) | 200 |
| 12 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παράγοντα von Willebrand (Ag) | 50 |
| 13 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR II DEFICIENCY | 50 |
| 14 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR V DEFICIENCY | 50 |
| 15 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR VII DEFICIENCY | 50 |
| 16 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR VIII DEFICIENCY | 50 |
| 17 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR IX DEFICIENCY | 50 |
| 18 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR X DEFICIENCY | 50 |
| 19 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XI DEFICIENCY | 50 |
| 20 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XII DEFICIENCY | 50 |
| 21 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XIIΙ ANTIGEN | 30 |
| 22 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PT (ανθρώπινη recombinant θρομβοπλαστίνη) | 12.000 |
| 23 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ APTT (υγρό αντιδραστήριο) | 12.000 |
| 24 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TT | 50 |
| 25 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ LUPUS ANTICOAGULANTS (screening) | 100 |
| 26 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ LUPUS ANTICOAGULANTS (επιβεβαιωτικά) | 100 |
| 27 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ SILICA CLOTTING TIME (screening και επιβεβαιωτικό) | 100 |
| 28 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PiCi % (Protac induced coagulation inhibition) | 30 |
| 29 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HEPARIN LMWH (υγρό αντιδραστήριο) | 400 |
| 30 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HIT | 100 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

1. Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις.Τα φιαλίδια τών αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους απο τους αναλυτές,για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

2. Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ..λ.π.) καθώς και τα πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) τών προσφερομένων ειδών (υλικά,αναλυτές)

3. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές.

4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση (να αναφερθεί η διάρκεια).

Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής :

1.	Η τιμή ανα συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators,controls) τα οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.

2.	Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators και controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση.Η συχνότητα χρήσης των controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα απο το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του.

3.	Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων εξετάσεων καθώς και όλα τα αναλώσιμα τους, calibrators και controls ή buffers, τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως.

Α.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα, αντιδραστήρια και κυβέττες χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίς διακοπή τού αναλυτή.

- Nα διαθέτει έγχρωμη επίπεδη touch-screen οθόνη και εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού, καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με BARCODE, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

- Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού από το ίδιο δείγμα πηκτολογικών, χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες τις εξετάσεις.

- Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικά ρύγχη για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κατ’ επιθυμία κάθε επιμόλυνση του συνδυασμού (δείγματος από δείγμα), (δείγματος από αντιδραστήριο) και (αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο). Να δοθούν στοιχεία.

- Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 300 δοκιμασιών (PT test/ώρα).  .

- Να διαθέτει περισσότερες από 40 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων σε θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος ώστε τα αντιδραστήρια να μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή μέχρι να καταναλωθούν χωρίς να αλλοιωθούν και να εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του.

- Να έχει χωρητικότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 120 τουλάχιστον δειγμάτων και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας με ή χωρίς barcode. Η δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια, ώστε να διασφαλίζονται οι χειριστές από επικίνδυνα και μολυσματικά δείγματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

- Να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας χωρίς την παρέμβαση του χειριστή καθώς και δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού και εκτέλεσης επιπλέον εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα της αρχικής είναι εκτός ορισμένων ορίων.

- Να ανιχνεύει αναστολείς των παραγόντων με αυτόματες πολλαπλές αραιώσεις, να έχει δυνατότητα απεικόνισης τής καμπύλης αντίδρασης των μετρήσεων για κάθε τύπο εξέτασης και να γίνεται χρήση της καμπύλης σχηματισμού του θρόμβου για την αξιολόγηση των παθολογικών δειγμάτων, π.χ. διφασική καμπύλη, χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου κλπ.

- Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβεττών και να ειδοποιεί εάν υπάρχει ανάγκη προσθήκης. Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 800 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρουσία του χειριστή.

- Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:

- Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου με δύο μεθόδους

- Χρόνο Θρομβίνης

- Διμερή ινώδους

- Αντιθρομβίνη ΙΙΙ

- Πρωτείνη C (activity)

- Πρωτείνη S (activity)

- Ελεύθερη Πρωτείνη S (Αντιγονικός Προσδιορισμός)

- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, vWF Activity, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII,XIII)

- Χρόνο Προθρομβίνης

- APTT

- Fibrinogen

- Πλασμινογόνο

- Αναστολέα Πλασμίνης

- Ομοκυστείνη

- ΑPC Resistance

- Επίπεδα Ηπαρίνης.

- Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα δημογραφικά του στοιχεία με ταυτόχρονη κατ’ επιθυμία αναγραφή των φυσιολογικών τιμών ανά εξέταση, ώστε να δύναται να δοθεί ως απευθείας απάντηση στον ασθενή.

- Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράμματα (Levey-Jenning-Westgard κανόνες) και το λογισμικό του να είναι φιλικό προς το χρήστη, σε περιβάλλον  Windows. Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που αντιστοιχεί στις μετρήσεις των ασθενών κλπ.).

- Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων, να αποθηκεύει αποτελέσματα τουλάχιστον 4 μηνών και να έχει δυνατότητα σύνδεσης αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου.

- Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής που να εκτελεί όλες τις εξετάσεις του κύριου αναλυτή.

|  | B.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
| 1 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να είναι ανθρώπινο, ανασυνδυασμένο και να μην επηρεάζεται από την παρουσία αντιπηκτικών του λύκου. | 14.000 |
| 2 | ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ: Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να είναι υγρό, και τα φωσφολιπίδια να είναι κεφαλίνη. | 14.000 |
| 3 | ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Μέθοδος Clauss. Το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την ηπαρίνη. | 17.000 |
| 4 | ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ | 100 |
| 5 | ΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΤΙΛΑΣΗΣ | 100 |
| 6 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Δ-ΔΙΜΕΡΩΝ: Ανοσοθολοσυμετρική μέθοδος | 14.000 |
| 7 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΥΣ | 100 |
| 8 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 9 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος | 700 |
| 10 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ FONDAPARINUX: Χρωματομετρική μέθοδος | 200 |
| 11 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ II | 100 |
| 12 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V | 100 |
| 13 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VII | 100 |
| 14 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII | 100 |
| 15 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX | 100 |
| 16 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ X | 100 |
| 17 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XI | 100 |
| 18 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XII | 100 |
| 19 | ΑΝΟΣΟΘΟΛΟΣΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND | 100 |
| 20 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XIII | 10 |
| 21 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Η μέθοδος να ανιχνεύει όλες τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχες της αντιθρομβίνης | 800 |
| 22 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ | 100 |
| 23 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C | 100 |
| 24 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S: Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης | 800 |
| 25 | ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S :Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης: | 200 |
| 26 | ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S :Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης: | 100 |
| 27 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (αδρή δοκιμασία screening με ενεργοποιητή πυριτιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια) | 100 |
| 28 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (επιβεβαιωτική δοκιμασία με εξαγωνικά φωσφολιπίδια) | 50 |
| 29 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (αδρή δοκιμασία screening με DRVV) | 100 |
| 30 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (επιβεβαιωτική δοκιμασία με DRVV) | 100 |
| 31 | POOL φυσιολογικών ανθρώπινων πλασμάτων κατάλληλο για δοκιμασίες mixing | 300 |
| 32 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ TAFI | 100 |
| 33 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 34 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 35 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PAI: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 36 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΗΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ (PPL activity) | 100 |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

1. 	Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια αιμόστασης για χρήση στους αυτόματους αναλυτές  θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους από τους αναλυτές, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

2. 	Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη τυποποιημένα πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ.λ.π.) καθώς και τα πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών (υλικά, αναλυτές)

3. 	Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές.

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση (να αναφερθεί η διάρκεια).

Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής :

1.	Η τιμή ανά συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators,controls) τα οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.

2.	Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators και controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση. Η συχνότητα χρήσης των controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα από το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του.

3.	Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων εξετάσεων, τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως.

Β.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

  - Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηκτολογικών, χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες τις εξετάσεις.

  - Nα διαθέτει έγχρωμη touch-screen οθόνη, απλό λογισμικό, εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων προς αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

  - Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικά ρύγχη για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κατ’ επιθυμία κάθε επιμόλυνση του συνδυασμού (δείγματος από δείγμα), (δείγματος από αντιδραστήριο) και (αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο). Να δοθούν στοιχεία

  - Ο προσδιορισμός των  πηκτικολογικών εξετάσεων να μην επηρεάζεται από την παρουσία χολερυθρίνης, αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. Να αναφερθεί η μεθοδολογία μέτρησης του αναλυτή.

  - Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat) και να μπορεί να οριστεί ως επείγον, δείγμα που έχει ήδη φορτωθεί στον αναλυτή.

  - Να είναι δυνατός ο επανέλεγχος ενός δείγματος (rerun) καθώς και η προσθήκη εξετάσεων σε δείγματα που ήδη έχουν φορτωθεί στον αναλυτή.

  - Να είναι επίσης δυνατή η απομάκρυνση κάποιων επιλεγμένων δειγμάτων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή.

  - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 200 δειγμάτων, ώστε να είναι δυνατό να παραμένουν όλα τα δείγματα της ημέρας φορτωμένα στον αναλυτή για τυχόν επανελέγχους ή προσθήκη εξετάσεων αναλόγως των αποτελεσμάτων.

  - Τα δείγματα να βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ώστε να μην αλλοιώνονται από περιβαλλοντικές συνθήκες όσο παραμένουν στον αναλυτή.

  - Να έχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας, με ή χωρίς barcode. Σε περίπτωση που το barcode  δείγματος δεν είναι αναγνώσιμο από τον αναλυτή, να είναι εφικτή η χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων του δείγματος.

  - Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια (Cap Piercing), για την ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα και μολυσματικά δείγματα.

  - Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 250 test/ώρα.

  - Να διαθέτει 68 τουλάχιστον θέσεις αντιδραστηρίων – βαθμονομητών – υλικών ποιοτικού ελέγχου σε κλειστή και προστατευμένη περιοχή του αναλυτή με σταθερή θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος για λόγους διατήρησης της σταθερότητάς τους και εξασφάλισης της 24ωρης λειτουργίας του αναλυτή.

  - Να υπάρχουν θέσεις αντιδραστηρίων με δυνατότητα ανάδευσης.

  - Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου ώστε όταν αδειάσει το πρώτο φιαλίδιο, ο αναλυτής αυτόματα να χρησιμοποιεί το επόμενο, χωρίς να σταματά τη λειτουργία του και καθυστερεί η διενέργεια των εξετάσεων.

  - Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να εκτελεί αυτόματα επανέλεγχο των δειγμάτων όταν το αποτέλεσμα είναι εκτός εύρους μέτρησης.

  - Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων, κυβεττών και πλυστικών υγρών και να ειδοποιεί εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις εξετάσεις που έχουν προγραμματισθεί. Η φόρτωση των κυβεττών και πλυστικών υγρών να είναι συνεχής, χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.

  - Η διαχείριση των αποβλήτων του να γίνεται επίσης μέσω του λογισμικού του αναλυτή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

  - Οι ποσότητες των αναλωσίμων που φορτώνονται στον αναλυτή να εξασφαλίζουν αυτονομία για 1000 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.

  - Για λόγους οικονομίας θα ήταν επιθυμητό οι κυβέττες να είναι μεμονωμένες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση (και η αχρήστευση) μιας μόνο κυβέττας για κάθε δοκιμασία.

  - Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:

  - PT

  - APTT

  - Ινωδογόνο

  - Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου

  - Χρόνο Θρομβίνης

  - Χρόνο Ρεπτιλάσης

  - D-DIMERS

  - Μονομερή του Ινώδους (ποσοτικός προσδιορισμός)

  - Αντιθρομβίνη ΙΙΙ

  - Πρωτεΐνη C

  - Πρωτεΐνη S (δραστικότητα)

  - Ελεύθερη Πρωτεΐνη S (αντιγονικός προσδιορισμός)

  - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII)

  - Πλασμινογόνο

  - a-2 Αντιπλασμίνη

  - PAI

  - Επίπεδα Ηπαρινών (κλασική, μη κλασματοποιημένη, χαμηλού μοριακού βάρους, Fondaparinux).

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για το βασικό έλεγχο αιμορραγικών ή θρομβοφιλικών διαθέσεων. Να αναφερθούν επιπρόσθετες εξετάσεις που εκτελεί ο αναλυτής. Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν προβαθμονομημένες εξετάσεις που δεν απαιτούν καμπύλη από τον χειριστή.

- Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων.

- Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 2 διαφορετικών καμπυλών ανά παράμετρο αιμόστασης, αναφερόμενες σε 2 διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας αντιδραστηρίων, με δυνατότητα ορθής διαχείρισης των διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να είναι εφικτή η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δύο διαφορετικών παρτίδων στον αναλυτή με αυτόματη (χωρίς την παρέμβαση του χειριστή) ορθή χρήση της αντίστοιχης καμπύλης. Για λόγους ασφαλείας, ο αναλυτής να μην αποδέχεται δεύτερη καμπύλη της ίδιας παρτίδας αντιδραστηρίου.

- Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά επίπεδα controls και διαγράμματα (Levey-Jennings), με δυνατότητα εκτύπωσης των διαγραμμάτων αυτών. Να αναφερθεί, αν υπάρχει, επιπρόσθετη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

- Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού φακέλων ασθενών και να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου.

- Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που αντιστοιχούν στις μετρήσεις των ασθενών κλπ).

- Ο προσφερόμενος αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί σε αρθρωτά συστήματα σειρών αιματολογικών αναλυτών άλλων εταιρειών για λόγους αυτοματισμού.

- Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής ο οποίος θα εκτελεί όλες τις εξετάσεις που ζητούνται για τον κύριο αναλυτή. Για λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων, ευκολίας του προσωπικού και διαχείρισης του αποθέματος, ο εφεδρικός αναλυτής να χρησιμοποιεί τα  ίδια αναλώσιμα και αντιδραστήρια, για όλες τις εξετάσεις, με τον κύριο αναλυτή.

|  | Γ.ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΕΤΟΣ |
| 1 | Χρόνος Προθρομβίνης (P.T.).Ανθρώπινη Θρομβοπλαστίνη λυοφιλιοποιημένη ISI= 1(1,0-1,1) | 44.000 |
| 2 | Xρόνος Μερικής Θρομβολαστίνης (a P.T.T.).Yγρό αντιδραστήριο,έτοιμο πρός χρήση περιέχον ενεργοποιητή πυρίτιο. | 34.000 |
| 3 | ΑΡΤΤ ευαίσθητο στην παρουσία αντιπηκτικών λύκου. Υγρό αντιδραστήριο. | 100 |
| 4 | Προσδιορισμός ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ με χρήση αναραίωτων δειγμάτων. | 1.200 |
| 5 | Χρόνος Θρομβίνης ( ΤΤ ) με χρωμογόνο υπόστρωμα. | 100 |
| 6 | Χρόνος Ρεπτιλάσης. (Μέθοδος Πηκτικολογική) | 100 |
| 7 | Προσδιορισμός Επιπέδων ΗΠΑΡΙΝΗΣ. (Μέθοδος Χρωμογονική) | 100 |
| 8 | Λειτουργικότητα ΑΤ ΙΙΙ με Χρωμογόνο υπόστρωμα (βασισμένη στον FII) | 700 |
| 9 | Λειτουργικότητα ΑΤ ΙΙΙ με Χρωμογόνο υπόστρωμα (βασισμένη στον FXa) | 200 |
| 10 | Λειτουργικότητα Πρωτείνης C με Χρωμογόνο υπόστρωμα | 700 |
| 11 | Λειτουργικότητα Πρωτείνης S με Πηξιολογική μέθοδο | 100 |
| 12 | Α2-Αντιπλασμίνη (Μέθοδος Χρωμογονική) | 100 |
| 13 | Πλασμινογόνο (Μέθοδος Χρωμογονική) | 100 |
| 14 | Διμερή Ινώδους (Μέθοδος Ανοσολογική).Μεγάλη ευαισθησία. | 100 |
| 15 | Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) Screening | 700 |
| 16 | Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) Επιβεβαιωτικό | 180 |
| 17 | Προσδιορισμός Ρlasminogen Αctivator Ιnhibitor test με Χρωμογόνο υπόστρωμα | 100 |
| 18 | Έλεγχος του συνολικού συστήματος του κύκλου της Πρωτείνης C και του παράγοντα FV Leiden. | 400 |
| 19 | Αντίσταση στην Πρωτείνη C | 100 |
| 20 | Προσδιορισμός Αντιγόνου τού Παράγοντα V.Willebrantd (VW Ag) | 100 |
| 21 | Λειτουργικότητα Παράγοντα V.Willebrand (Restosetin Cofactor) | 100 |
| 22 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F II | 100 |
| 23 | Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F V | 700 |
| 24 | Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα F VII | 100 |
| 25 | Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα F X | 100 |
| 26 | Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα F VIII | 100 |
| 27 | Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F VIII Χρωμογονικά | 100 |
| 28 | Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F IX | 100 |
| 29 | Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F XI | 100 |
| 30 | Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα F XII | 100 |
| 31 | Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F XIII Χρωμογονικά | 50 |
| Σημείωση. |  |  |
| 1. Ολα τά προσφερόμενα αντιδραστήρια από α/α 1 έως α/α 31 αποτελούν ενιαία ομάδα |  |  |
| (έλεγχος Θρομβοφιλικών Διαθέσεων) καί οι προσφέροντες πρέπει νά διαθέτουν αντιδραστήρια γιά όλο τόν έλεγχο τής πήξης. |  |  |
| 2. Ολα τά προσφερόμενα αντιδραστήρια από α/α 1 έως α/α 31 νά διαθέτουν barcode καί νά είναι πλήρως αυτοματοποιημένα μέ υψηλή ακρίβεια καί επαναληψημότητα καί αξιοπιστία. |  |  |

Γ.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Ο αναλυτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένος, τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading), πολλαπλών επιλογών (Μultitasking).

- Να εκτελεί ταυτόχρονα πηκτικολογικούς, χρωμογονικούς και Ανοσολογικούς προσδιορισμούς για όλα τα δείγματα.

- Να μπορεί να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης – αιμόστασης, δηλαδή:

- χρόνο προθρομβίνης (ΡΤ)

- χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)

- Ινωδογόνο

- Παράγοντες Πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII, VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII)

- Ηπαρίνη

- α2-αντιπλασμίνη

- Πλασμινογόνο

- Πρωτεϊνη-C

- Πρωτεϊνη S

- Aντιθρομβίνη ΙΙΙ

- APC-FVL καί screening

- APC Resistance

- Διμερή Ινώδους

- Von Willebrand Factor (Restocetin Cofactor)

- Von Willebrand  Ag

- Θρομβίνη

- Ρεπτιλάση

- Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT)

- C1-Inhibitor

- Ολικό Συμπλήρωμα

- Αναστολέα Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου (P.A.I.)

- Nα διαθέτεi πάνω από  35 θέσεις αντιδραστηρίων εκ των οποίων αρκετές να είναι ψυχόμενες για καλύτερη διατήρηση των αντιδραστηρίων.

- Να δύναται να πραγματοποιεί, αυτόματα κατά την εισαγωγή και χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων Standards και Controls με χρήση γραμμικού κώδικα (barcode reader).

- Να κάνει Αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων κυβεττών, αναλωσίμων, δειγμάτων, υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια αισθητήρων στάθμης και να  προειδοποιεί τον χρήστη για τυχούσα έλλειψη.

- Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των παραμέτρων εξετάσεων κατ’ επιθυμία και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καμπυλών βαθμονόμησης ανά παράμετρο που αντιστοιχούν σε διαφορετικό αριθμό παρτίδας αντιδραστηρίου. Η δυνατότητα πιστοποίησης με κάποια μεθοδολογία της ακρίβειας βαθμονόμησης, θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Να δοθούν στοιχεία.

- Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας και να τα μετρά αμέσως χωρίς να διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγμάτων ρουτίνας του αναλυτή.

- Να έχει φιλικό και εύχρηστο λειτουργικό σύστημα κατά προτίμηση παραθυρικού τύπου (windows), με εικονίδια περιγραφής εντολών εύκολης χρήσης, δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και δεδομένων λειτουργίας, δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων αποτελεσμάτων και στατιστικών δεδομένων λειτουργίας. Να δοθούν στοιχεία και εκτυπώσεις ενδεικτικών φορμών προς αξιολόγηση.

- Να είναι ανοικτό κατά προτίμηση σύστημα ως προς το προγραμματιστικό μέρος, διαθέτοντας ελεύθερα πρωτόκολλα για προγραμματισμό και άλλων εξετάσεων.

- Η ενημέρωση του συστήματος με τα εκάστοτε στοιχεία των αντιδραστηρίων (Standards, Controls  για ομάδα Lot Numbers κλπ.), να γίνεται αυτόματα μέσω κάποιου αποθηκευτικού μέσου ή barcode reader.

- Να δύναται να δεχθεί και να διατηρεί στην μνήμη του πάνω από έξη (6) διαφορετικές καμπύλες αναφοράς Lot Numbers του ιδίου αντιδραστηρίου. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου και να κάνει αυτόματα χρήση των άλλων όταν και όποτε αδειάζουν τα προηγούμενα χωρίς να σταματά η λειτουργία του.

- Να δέχεται τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας κάθε είδους και διαστάσεων προγραμματιζόμενα ένα προς ένα ή κατά ομάδες και να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. Κατ’ επιθυμία να δέχεται δείγματα μικρού όγκου π.χ. παιδιατρικά, σε ειδικούς υποδοχείς πχ. eppendorf , ταυτόχρονα με τα αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας.

- Να διαθέτει  πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και αποτελεσμάτων, αυτόματες αραιώσεις και επαναλήψεις μετρήσεων, αυτόματο Προγραμματισμό συνέχισης ανάλυσης με σύγκριση αποτελεσμάτων (reflex testing).

- Να έχει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ και  σύνδεσης με LIS και Ηοst Computer.

- Να διαθέτει επαρκή αριθμό ξεχωριστών διανεμητών (pipetors) για δείγματα, standards, controls  και αντιδραστήρια. Να δοθούν στοιχεία.

- Η εφαρμοζόμενη τεχνική θέρμανσης, ανάμιξης των αντιδρώντων και μέτρησης των δειγμάτων να είναι ταχεία, αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Να δοθούν στοιχεία.

- Να διαθέτει επαρκή χώρο φόρτωσης κυβεττών κατά την έναρξη λειτουργίας του  (τουλάχιστον 380), για διεξαγωγή αντίστοιχου αριθμού εξετάσεων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

- Η εξέλιξη μετρήσεων των δειγμάτων να εμφανίζεται επί της οθόνης του  υπολογιστή και να εκτυπώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε χρήστη.

- Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, εντοπισμού και ανάδειξης τεχνικών βλαβών.

- Κατά εκκίνηση και μετά το πέρας της ρουτίνας του εργαστηρίου να γίνεται αυτόματη έκπλυση χωρίς την επέμβαση του χειριστή,.

- Κατά προτίμηση και λόγω εξοικονόμησης χώρου ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος και να έχει ταχύτητα άνω των 300  tests/h.

- Να κατατεθεί κατάλογος πελατολογίου όπου έχουν εγκατασταθεί ιδίου τύπου αναλυτές.

5)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ

12.000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6.000,00€

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Να εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις που ορίζονται από το Αιματολογικό Εργαστήριο.

- Να διαθέτει μεγάλη ακρίβεια & επαναληψιμότητα.

- Λόγω του ότι ο ζητούμενος αναλυτής προορίζεται για την εξυπηρέτηση κυρίως επειγόντων περιστατικών, η ταχύτητα διεξαγωγής εξέτασης θα πρέπει να είναι κατ’ επιθυμία  < 20 min.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο δειγματολήπτη με κατά προτίμηση χρήση του ιδίου  δειγματοφορέα (Rack) των αιματολογικών μας αναλυτών, (με μία αιμοληψία να έχουμε και γενική αίματος από τον αιματολογικό αναλυτή και μέτρηση ΤΚΕ από την ζητούμενη συσκευή).

- Η αναγνώριση των εξετάσεων να γίνεται αυτόματα.

- Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο δείγματος, κατ’ επιθυμία < 1.5 ml  για άμεσες απαντήσεις σε ειδικά τμήματα του νοσοκομείου όπως ΜΕΘ, ΜΜΟ,  ΤΕΠ κλπ.

- Τα αντιδραστήριά του να έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια. Να αναφερθεί.

- Τα αντιδραστήρια να είναι κατά προτίμηση συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες έτσι ώστε ο χρόνος ζωής τους να μην περιορίζεται από το άνοιγμα της εξωτερικής συσκευασίας.

- Κατάλληλο Hardware & Software για άμεση σύνδεση με computer.

- Να διαθέτει κατάλληλο πληκτρολόγιο κατά προτίμηση αφής, για εισαγωγή διάφορων δεδομένων, καθώς επίσης κατάλληλη και ευκρινής οθόνη τύπου LCD, για απεικόνιση αποτελεσμάτων μηνυμάτων κλπ.

- Να διαθέτει επίσης κατάλληλο εκτυπωτή εκτύπωσης αποτελεσμάτων. Να δοθούν στοιχεία.

- Να έχει μικρές φυσικές διαστάσεις και βάρος ώστε να τοποθετείται σε εργαστηριακό πάγκο.

- Πλήρης & απρόσκοπτη συνεργασία με τα προσφερόμενα χημικά

6)ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

260 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΠΙΡΙΝΗ-ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

- Αντίσταση στην Ασπιρίνη 			   100 τεστ ετησίως

- Αντίσταση στο Clopidogrel			   100 τεστ ετησίως

- Αντίσταση στους ανταγωνιστές GpIIb/IIIA	     20 τεστ ετησίως

- Τεστ κολλαγόνου	 			     20 τεστ ετησίως

- Τεστ ριστοσετίνης	 			     20 τεστ ετησίως

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.200,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ  ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Να εκτελεί την δοκιμασία συνολικού ελέγχου της ενεργότητας των αιμοπεταλίων στο αίμα από δείγμα ολικού αίματος.

- Χρησιμοποιούμενη κατά προτίμηση μεθοδολογία αυτή της ηλεκτρικής αντίστασης, να εκτελεί δε αυτόματα επαναληπτικές μετρήσεις, πχ. εις διπλούν.

- Να μετρά την επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής στην λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων με:

α.	Ασπιρίνη (έλεγχος την ενδογενούς παραγωγής αραχιδονικού οξέως)

β.	Clopidogrel, Prasugrel, Cangrelor, κλπ.

γ.	Abciximab, Tirofibam, Eptifibatide, κλπ.

- Να ελέγχει την λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων που εξαρτάται από von Wilebrand Factor και GpIb.

- Να έχει χρόνο μέτρησης έως 10-12 λεπτά περίπου από τη έναρξη μέτρησης έως την  έκδοση αποτελέσματος, ώστε να παρέχεται το χρονικό περιθώριο στο αποτέλεσμα της μέτρησης να επηρεάζει άμεσα τη θεραπευτική αγωγή.

- Να είναι εύκολο στη χρήση με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εύχρηστο λειτουργικό πρόγραμμα, να έχει δε την δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων, να εμφανίζει επί της οθόνης αναλυτική παρουσίαση οδηγιών χρήσης και να είναι ανοικτό σε νέες εφαρμογές.

- Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε κανάλια μέτρησης με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης στην οθόνη και σύγκρισης όλων των εν εξελίξει μετρήσεων.

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονική πιπέτα ακριβείας για την προσθήκη δειγμάτων – αντιδραστηρίων.

- Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει τυποποιημένα, έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για την εκτέλεση όλων των ζητούμενων μετρήσεων, καθώς και αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου.

- Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού για έλεγχο οποιουδήποτε ενεργοποιητή είτε αναστολέα.

7)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

450 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

|  | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΑΡΙΘMΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Αντιδραστήριο μελέτης λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων με κολλαγόνο / επινεφρίνη σε ολικό Αίμα. | 150 |
| 2. | Αντιδραστήριο μελέτης λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων με κολλαγόνο / ADP σε ολικό αίμα. | 150 |
| 3. | Αντιδραστήριο μελέτης λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων με αποκλεισμό του υποδοχέα P2Y σε ολικό αίμα. | 150 |

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 4.200,00 €

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

## Να  χρησιμοποιεί ολικό αίμα απευθείας από την αιμοληψία, χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία του δείγματος.

- Να δίνει αποτέλεσμα ποσοτικό εκπεφρασμένο σε δευτερόλεπτα (seconds) όπως Closure Time (CT) και να το εκτυπώνει σε ενσωματωμένο εκτυπωτή.

- Να κάνει μέτρηση in vitro όλης τής διαδικασίας δημιουργίας τού λευκού-αιμοπεταλιακού θρόμβου (δηλ. προσκόλλησης, συσσώρευσης και αποκοκκιοποίησης), ο δε χρόνος έκδοσης του ποσοτικού αποτελέσματος να λαμβάνεται σε μερικά λεπτά.

- Να κάνει μέτρηση αρχικής αιμοστατικής δυναμικότητας του δείγματος (primary hemostasis capacity) PHC.

- Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode reader).

- Να είναι εύκολος και απλός στην χρήση, μικρός σε διαστάσεις , ελαφρύς σε βάρος και διαρκώς διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για μέτρηση σε εφημερίες, επείγοντα περιστατικά κλπ.

- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό Η/Υ με κατάλληλη έξοδο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

- Ο προμηθευτής εις τον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης των βλαβών, με όλα τα απαραίτητα προς τούτο ανταλλακτικά, εξαρτήματα και αναλώσιμα, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση της αδιάλειπτης, χωρίς προσκόμματα, τροφοδότησης του εργαστηρίου με τα απαραίτητα, συμφωνηθέντα χημικά και με διαδικασία που ορίζεται από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

- Ο χρόνος παράδοσης να είναι το δυνατόν σύντομος και σε καμία περίπτωση πέρα των 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

- Η ανταπόκριση για κάθε κλήση που αφορά βλάβη του μηχανήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται, εντός 24ώρου το αργότερο.

- Επίσης μέσω σύνδεσης modem να είναι εφικτή η παρακολούθηση του οργάνου σε καθημερινή βάση και οποιαδήποτε στιγμή από την βάση της προμηθεύτριας Εταιρείας.

- Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στους ζητούμενους αναλυτές ενός Εργαστηρίου, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει το συγκεκριμένο Εργαστήριο με αναλυτή ιδίων δυνατοτήτων αλλά με χρήση ίδιων χημικών και μέχρι πλήρους αποκατάστασης της βλάβης.

- Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα πρέπει να εκπαιδευτούν χειριστές του Νοσοκομείου, στην σωστή λειτουργία και χρήση του.

- Με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα κάθε είδους εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας τα οποία θα πρέπει να είναι στην Ελληνική (πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου) και να φέρουν την έγκριση του Οίκου κατασκευής.

- Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της παρούσας ενότητας είναι δεσμευτικοί για τους ενδιαφερομένους και η μη τήρησή τους δύναται να θεωρηθεί ως λόγος απόρριψης της προσφοράς.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:

- Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια και αναλώσιμα που θα χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές, προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη των αναλυτών, ότι διαθέτουν CE mark και ότι δεν θα επηρεάσουν τελικά την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

- Βεβαίωση του οίκου κατασκευής των αναλυτών, ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής), είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής (service, ανταλλακτικά κλπ.) και επιστημονικής υποστήριξης και ότι τα στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στο εργοστάσιο του οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 13485 και αποδεικτικά στοιχεία παροχής τεχνικής υποστήριξης για τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

- Κατάθεση στοιχείων για την υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των αναλυτών, τεκμηριωμένη με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής.

- Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από τους αναλυτές) σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς.

- Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.

- Περιγραφή του αναλυτή που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και στην ελληνική.

- Εγχειρίδιο της κατασκευάστριας Εταιρείας (prospectus) για τον προσφερόμενο αναλυτή που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.

- Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία των αναλυτών για το χρονικό διάστημα της σύμβασης, ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευμένα άτομα τα οποία θα προβαίνουν σε επίδειξη του αρμόδιου προσωπικού του Εργαστηρίου, όποτε αυτό ζητηθεί, του τρόπου λειτουργίας, του χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού.

| ΓΙΑ ΤΗΝ |  | ΓΙΑ ΤΟ |
| --- | --- | --- |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ |  | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Γ.Π.Ν.Α. ''Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ''									    Αρ. φύλλου …….

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ

|  | ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
| ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : |  |  |
| ΤΥΠΟΣ : |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : |  |  |

Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση αιματολογικούς αναλυτές ως συνοδό εξοπλισμό….

| ΟΜΑΔΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΣΥΝΤ. ΒΑΡΥΤ. | ΒΑΘΜOΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΟΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (‘Λ’) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### ΑΝΑΛΥΤΕΣ ##### Βαθμολογία τεχν. Προδ/φών (Μ.Ο. επί μέρους βαθμολογιών) | 30% |  |  |  |  |  |
| Α | ##### ΑΝΑΛΥΤΕΣ ##### Ασφάλεια προσωπικού κλπ, πιστοποιητικά ποιότητας-καταλληλότητας | 15% |  |  |  |  |  |
|  | ##### ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ##### Συμβατότητα με αντίστοιχους αναλυτές, συσκευασία (καταλληλότητα, σημάνσεις) | 25% |  |  |  |  |  |
|  | Εγγύηση-τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία | 20% |  |  |  |  |  |
| Β | Επιστημονική και τεχνική εμπειρία στο Νοσοκομείο μας, σε επίπεδο παρόμοιων αναλυτών | 5% |  |  |  |  |  |
|  | ###### Εκπαίδευση προσωπικού | 5% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ: |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

###### ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ													ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ