ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός που θα   στο Αιματολογικό τμήμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση και αποδοτικότητα κατάλληλης αξιοπιστίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| - Για τον αναλυτή ή συνδυασμό αναλυτών |  |  |
| 1. |  | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του αίματος σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστό. |
| 2. |  | Να διαχειρίζεται τα δείγματα – σωληνάρια αρχικής αιμοληψίας με αυτόματη αραίωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων, controls. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. |  | Η δυνατότητα ανάλυσης σε άλλα βιολογικά υγρά πέρα του φλεβικού να κατατεθεί και θα αξιολογηθεί. |
| 4. |  | Να εκτελούνται αυτόματα η μέτρηση των κάτωθι παραμέτρων από το φιαλίδιο της γενικής αίματος: |
|  |  | Α/Α; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ; ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1; Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων. 2; Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων. 3; Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % των εμπυρήνων ερυθρών. 4; Αιματοκρίτη. 5; Αιμοσφαιρίνη. 6; MCH. 7; MCV. 8; MCHC. 9; RDW. 10; PLT. 11; PDW. 12; MPV. 13; PCT. 14; Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού διαφορικού τύπου; ουδετορόφιλα, λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα. Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών να είναι 100. 15; Λευκά αιμοσφαίρια. 16; Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ). 17; Δείκτη ωρίμανσης των ΔΕΚ. 18; Δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των ΔΕΚ ή αντίστοιχου αποτελέσματος. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ. 19; τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων ανάλογα με το βαθμό αωρότητας τους, σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. |
| 5. |  | Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα ανά ώρα σε όλες τις μορφές δειγματοληψίας), για όλες τις βασικές αιματολογικές παραμέτρους, από τις οποίες εξαιρείται η μέτρηση των ΔΕΚ. |
| 6. |  | Να αναφερθούν και να περιγραφούν οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες μέτρησης που θα διασφαλίζουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων. |
| 7. |  | Να αναφερθεί ο μικρότερος όγκος δείγματος προς ανάλυση τόσο στο ανοιχτό όσο και στο κλειστό σύστημα (μL/ανοιχτό/κλειστό) και να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αραιώσεων. Η δυνατότητα ανάλυσης δείγματος τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος θα αξιολογηθεί. |
| 8. |  | Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου για την αξιόπιστη λειτουργία του οργάνου. |
| 9. |  | Να δοθούν στοιχεία για την ακρίβεια (WBC count/RBC count, Hemoglobin/platelet, MCV ή Hct), τη γραμμικότητα (WBC count/RBC count, Hemoglobin/platelet, MCV (fl) ή Hct (%)) και την αυθεντικότητα των μετρήσεων . |
| 10. |  | Οι κατανομές των κυττάρων να εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων ιστογραμμάτων, κλπ, παρέχοντας ασφαλή πληροφορία στη διαδικασία της διάγνωσης. |
| 11. |  | Να έχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από δείγματα που περιέχουν παθολογικά κύτταρα, καθώς επίσης και από δείγματα με ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων. Αναλυτικότερα και αναφορικά με: - την μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει: - τα άτυπα λεμφοκύτταρα - τους βλάστες - την λευκοπενία - την λευκοκυττάρωση - την λεμφοπενία - την ουδετεροπενία - την ουδετεροφιλία - την μονοκυττάρωση - την ηωσινοφιλία - την βασεοφιλία. την μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει: - την ανισοκυττάρωση - την μικροκυττάρωση - μακροκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη αναιμίας, ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών. την μορφολογία των αιμοπεταλίων να επισημαίνει: - την ύπαρξη συσσωματωμένων αιμοπεταλίων - γιγάντιων αιμοπεταλίων - την θρομβοπενία και - την θρομβοκυττάρωση. |
| 12. |  | Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης της στάθμης των αντιδραστηρίων. Να περιγραφεί (ειδοποιήσεις, κα). |
| 13. |  | Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και βαθμονόμησης. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| 14. |  | Να διαθέτει φιλική προς το χρήστη διεπαφή (interface), δυνατότητα εκτύπωσης και να αναλυθεί το μενού λειτουργιών και να δοθεί σενάριο παραμετροποίησης. |
| 15. |  | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη και εκτυπωτή έγχρωμης εκτύπωσης. |
| 16. |  | Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. |
| 17. |  | Ο διαχειριστής δειγμάτων του συστήματος να : α) διαθέτει ένα σημείο εισαγωγής φορέων δειγμάτων , να αναφερθεί η χωρητικότητα β) επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT) . |
| 18. |  | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας να μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. |
| 19. |  | Να αναφερθεί ο χρόνος που απαιτείται από το προσωπικό του εργαστηρίου για συντήρηση (ανά ημέρα /εβδομαδιαίως / μηνιαίως). |
| 20. |  | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών |
| 21. |  | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. |
| 22. |  | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου . |
| 23. |  | Οι προσφέροντες έχουν την υποχρέωση να εντάξουν το εργαστήριο σε εγκεκριμένο σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Θα εκτιμηθεί ο κατάλογος ελληνικών νοσοκομείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. |
| - Για τη συσκευή επίστρωσης και χρώσης επιχρισμάτων περιφερικού αίματος |  |  |
| 24. |  | Να εκτελεί επίστρωση πλακιδίων περιφερικού αίματος και επιλογή τρόπου χρώσης αυτών (μονή χρώση ή διπλή χρώση). |
| 25. | Nα περιγραφεί ο τρόπος μεταφοράς των δεδομένων της γενικής αίματος από τον αιματολογικό αναλυτή. Η δυνατότητας αυτόματης μεταφοράς θα βαθμολογηθεί. |  |
| 26. | Αν διατίθεται δυνατότητα επιλογής των δειγμάτων για στρώση και χρώση πλακιδίων με αυτόματο τρόπο από το αντίστοιχο λογισμικό που θα προσφερθεί μαζί με το σύστημα, να κατατεθεί και θα βαθμολογηθεί. Τα κριτήρια επιλογής να καθορίζονται από το εργαστήριο. |  |
| 27. | Να περιγραφεί ο τρόπος μεταφοράς του φιαλιδίου της γενικής αίματος (όπου κρίνεται απαραίτητη η στρώση και χρώση επιχρίσματος) από τους αιματολογικούς αναλυτές. Η δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς θα βαθμολογηθεί. |  |
| 28. | Η όλη διαδικασία επίστρωσης και χρώσης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, να μην απαιτούνται χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή και το πλακίδιο που προκύπτει να είναι έτοιμο προς μικροσκόπηση. |  |
| ΙΙΙ. Προαιρετικά για το σύστημα αυτόματης ταξινόμησης κυττάρων παρασκευασμάτων περιφερικού αίματος |  |  |
| 29. | Αν διατίθεται σύστημα αυτόματης ταξινόμησης κυττάρων παρασκευασμάτων περιφερικού αίματος που θα «διαβάζει» αυτόματα φυσιολογικά και παθολογικά παρασκευάσματα περιφερικού αίματος, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί. Σε περίπτωση που προσφερθεί τέτοιο σύστημα, να περιγραφεί ο τρόπος μεταφοράς των πλακιδίων στο σύστημα ΙΙΙ. Ο αυτοματοποιημένος τρόπος θα βαθμολογηθεί. Να δοθεί ποσοστιαία ο επηρεασμός του κόστους των εξετάσεων σε περίπτωση εγκατάστασης τέτοιου συστήματος. |  |

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ HPLC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από της υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα. |
| 2. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος σταθμός εργασίας και να λειτουργεί με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με κατιοντοανταλλακτική στήλη για τον καλύτερο και πιο αναλυτικό διαχωρισμό των αιμοσφαιρινών. |
| 3. | Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 4. | Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις αιμοσφαιρίνης (CV < 3%) |
| 5. | Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από μια ενιαία μονάδα μικρών διαστάσεων για εύκολη τοποθέτηση / μετακίνηση στο χώρο του εργαστηρίου και να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και bar code reader |
| 6. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας να μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. |
| 7. | Να μην απαιτεί τη χρήση ειδικών σωληναρίων για ανάλυση αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σωληνάρια αιμοληψίας κλειστού τύπου |
| 8. | Να αναφερθεί η παραγωγικότητα του αναλυτή. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη / δειγματοφορέα τουλάχιστον 20 δειγμάτων. |
| 9. | Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και ανάλυσης αναιμικών δειγμάτων, χωρίς προεργασία. |
| 10. | Η συσκευή να μπορεί να διακρίνει διάφορα κλάσματα αιμοσφαιρινών στο δείγμα, (S, C, F, Lepore, A1c κλπ). Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα χρωματογραφήματα που να αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό. |
| 11. | Αν διαθέτει ανάλυση επειγόντων δειγμάτων να κατατεθεί και θα αξιολογηθεί. |
| 12. | Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. |
| 13. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών |
| 14. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου . |

3)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΦΕΡΡΙΤΙΝΕΣ  7.000/ΕΤΟΣ

Β12 50/ΕΤΟΣ

ΦΥΛΙΚΟ 50/ΕΤΟΣ

Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ  50/ΕΤΟΣ

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  RANDOM ACCESS  ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

| Α/Α | # Είδος εξέτασης | Αριθμός Εξετάσεων/έτος |
| --- | --- | --- |
| 1. | FERRITIN | 6.100 |
| 2. | ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 | 50 |
| 3. | FOLATE | 50 |
| 4. | B2MG | 50 |

Παρατήρηση : Οι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν τιμή για όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα κοντρόλ /calibrator κ.λ.π. για τη διενέργεια των εξετάσεων καθώς και για τα είδη των εξετάσεων που πραγματοποιούν οι αναλυτές που θα προσφέρουν και δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 13.200,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Σύγχρονης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων (RANDOM ACCESS).

- Να εξασφαλίζει την συνεχή προσπέλαση σε ορούς και αντιδραστήρια χωρίς την διακοπή η στάση της οποιασδήποτε λειτουργίας του.

- Να έχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (stat), με ειδική θέση.

- Να εκτελεί απαραίτητα τις αιματινικές εξετάσεις φερριτίνης, βιταμίνης Β12, φυλλικού οξέως, και Β2 μικροσφαιρίνης

- Ταχύτητα ανάλυσης, τουλάχιστον 60 εξετάσεις /ώρα.

- Η καμπύλη βαθμονόμησης των εξετάσεων τεκμηριωμένα να παραμένει σταθερή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επί ποινή απόρριψης όχι μικρότερο των 60 εξήντα ημερών.

- Να έχει την δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και αποθήκευσης καμπυλών βαθμονόμησης από 2 διαφορετικές παρτίδες.

- Τα αντιδραστήρια να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό χρόνο ζωής μετά το άνοιγμα της κάθε συσκευασίας, ώστε να εξασφαλίζεται  πάντα η λειτουργία του εργαστηρίου με υλικά σε ισχύ, χωρίς σπατάλη η κίνδυνο στην αξιοπιστία του κάθε αποτελέσματος.

- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πιθανού θρόμβου στο δείγμα και σύστημα δειγματοληψίας που ελαχιστοποιεί την επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over), με ρύγχη μιας χρήσης.

- Να έχει δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και να  δέχεται δείγματα σε πρωτογενή σωληνάρια (primary tubes), καθώς και σε καψάκια

- Να έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων και αντιδραστηρίων για την αποφυγή πιθανών λαθών χειρισμού καθώς και αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό (LIS Εργαστηρίου).

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (A) - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ (Β) –ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ (Γ)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ  ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ,ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ,ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ,ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  3 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  RANDOM ACCESS ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 265.000,00 €

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Α.	 ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Β.	 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

Γ.	 ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

|  | A.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΞΕΤΑΣΗ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
| 1 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ AT- ΙΙI | 400 |
| 2 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROTEIN C activity | 400 |
| 3 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROTEIN S activity | 200 |
| 4 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FREE PROTEIN S (αντιγονικός προσδιορισμός) | 100 |
| 5 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ | 100 |
| 6 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FIBRINOGEN | 12.000 |
| 7 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PLASMINOGEN activity | 50 |
| 8 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PLASMIN INHIBITOR activity | 50 |
| 9 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ D-DIMERS | 8.000 |
| 10 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ APC-R | 4.000 |
| 11 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παράγοντα von Willebrand (activity) | 200 |
| 12 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παράγοντα von Willebrand (Ag) | 50 |
| 13 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR II DEFICIENCY | 50 |
| 14 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR V DEFICIENCY | 50 |
| 15 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR VII DEFICIENCY | 50 |
| 16 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR VIII DEFICIENCY | 50 |
| 17 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR IX DEFICIENCY | 50 |
| 18 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR X DEFICIENCY | 50 |
| 19 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XI DEFICIENCY | 50 |
| 20 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XII DEFICIENCY | 50 |
| 21 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XIIΙ ANTIGEN | 30 |
| 22 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PT (ανθρώπινη recombinant θρομβοπλαστίνη) | 12.000 |
| 23 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ APTT (υγρό αντιδραστήριο) | 12.000 |
| 24 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TT | 50 |
| 25 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ LUPUS ANTICOAGULANTS (screening) | 100 |
| 26 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ LUPUS ANTICOAGULANTS (επιβεβαιωτικά) | 100 |
| 27 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ SILICA CLOTTING TIME (screening και επιβεβαιωτικό) | 100 |
| 28 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PiCi % (Protac induced coagulation inhibition) | 30 |
| 29 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HEPARIN LMWH (υγρό αντιδραστήριο) | 400 |
| 30 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HIT | 100 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

1. Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους από τους αναλυτές, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

2. Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ..λ.π.) καθώς και τα πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών (υλικά, αναλυτές)

3. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές.

4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση (να αναφερθεί η διάρκεια).

Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής :

1.	Η τιμή ανά συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators,controls) τα οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.

2.	Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators και controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση. Η συχνότητα χρήσης των controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα από το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του.

3.	Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων εξετάσεων καθώς και όλα τα αναλώσιμα τους, calibrators και controls ή buffers, τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως.

Α.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα, αντιδραστήρια και κυβέττες χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίς διακοπή τού αναλυτή.

- Nα διαθέτει έγχρωμη επίπεδη touch-screen οθόνη και εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού, καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με BARCODE, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

- Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού από το ίδιο δείγμα πηκτολογικών, χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες τις εξετάσεις.

- Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικά ρύγχη για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κατ’ επιθυμία κάθε επιμόλυνση του συνδυασμού (δείγματος από δείγμα), (δείγματος από αντιδραστήριο) και (αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο). Να δοθούν στοιχεία.

- Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 300 δοκιμασιών (PT test/ώρα).  .

- Να διαθέτει περισσότερες από 40 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων σε θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος ώστε τα αντιδραστήρια να μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή μέχρι να καταναλωθούν χωρίς να αλλοιωθούν και να εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του.

- Να έχει χωρητικότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 120 τουλάχιστον δειγμάτων και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας με ή χωρίς barcode. Η δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια, ώστε να διασφαλίζονται οι χειριστές από επικίνδυνα και μολυσματικά δείγματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

- Να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας χωρίς την παρέμβαση του χειριστή καθώς και δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού και εκτέλεσης επιπλέον εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα της αρχικής είναι εκτός ορισμένων ορίων.

- Να ανιχνεύει αναστολείς των παραγόντων με αυτόματες πολλαπλές αραιώσεις, να έχει δυνατότητα απεικόνισης της καμπύλης αντίδρασης των μετρήσεων για κάθε τύπο εξέτασης και να γίνεται χρήση της καμπύλης σχηματισμού του θρόμβου για την αξιολόγηση των παθολογικών δειγμάτων, π.χ. διφασική καμπύλη, χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου κλπ.

- Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβεττών και να ειδοποιεί εάν υπάρχει ανάγκη προσθήκης. Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 800 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρουσία του χειριστή.

- Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:

- Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου με δύο μεθόδους

- Χρόνο Θρομβίνης

- Διμερή ινώδους

- Αντιθρομβίνη ΙΙΙ

- Πρωτείνη C (activity)

- Πρωτείνη S (activity)

- Ελεύθερη Πρωτείνη S (Αντιγονικός Προσδιορισμός)

- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, vWF Activity, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII,XIII)

- Χρόνο Προθρομβίνης

- APTT

- Fibrinogen

- Πλασμινογόνο

- Αναστολέα Πλασμίνης

- Ομοκυστείνη

- ΑPC Resistance

- Επίπεδα Ηπαρίνης.

- Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα δημογραφικά του στοιχεία με ταυτόχρονη κατ’ επιθυμία αναγραφή των φυσιολογικών τιμών ανά εξέταση, ώστε να δύναται να δοθεί ως απευθείας απάντηση στον ασθενή.

- Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράμματα (Levey-Jenning-Westgard κανόνες) και το λογισμικό του να είναι φιλικό προς το χρήστη, σε περιβάλλον  Windows. Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που αντιστοιχεί στις μετρήσεις των ασθενών κλπ.).

- Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων, να αποθηκεύει αποτελέσματα τουλάχιστον 4 μηνών και να έχει δυνατότητα σύνδεσης αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου.

- Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής που να εκτελεί όλες τις εξετάσεις του κύριου αναλυτή.

|  | B.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
| 1 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να είναι ανθρώπινο, ανασυνδυασμένο και να μην επηρεάζεται από την παρουσία αντιπηκτικών του λύκου. | 14.000 |
| 2 | ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ: Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να είναι υγρό, και τα φωσφολιπίδια να είναι κεφαλίνη. | 14.000 |
| 3 | ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Μέθοδος Clauss. Το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την ηπαρίνη. | 17.000 |
| 4 | ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ | 100 |
| 5 | ΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΤΙΛΑΣΗΣ | 100 |
| 6 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Δ-ΔΙΜΕΡΩΝ: Ανοσοθολοσυμετρική μέθοδος | 14.000 |
| 7 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΥΣ | 100 |
| 8 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 9 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος | 700 |
| 10 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ FONDAPARINUX: Χρωματομετρική μέθοδος | 200 |
| 11 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ II | 100 |
| 12 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V | 100 |
| 13 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VII | 100 |
| 14 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII | 100 |
| 15 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX | 100 |
| 16 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ X | 100 |
| 17 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XI | 100 |
| 18 | ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XII | 100 |
| 19 | ΑΝΟΣΟΘΟΛΟΣΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND | 100 |
| 20 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XIII | 10 |
| 21 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Η μέθοδος να ανιχνεύει όλες τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές της αντιθρομβίνης | 800 |
| 22 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ | 100 |
| 23 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C | 100 |
| 24 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S: Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης | 800 |
| 25 | ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S :Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης: | 200 |
| 26 | ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S :Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης: | 100 |
| 27 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (αδρή δοκιμασία screening με ενεργοποιητή πυρίτιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια) | 100 |
| 28 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (επιβεβαιωτική δοκιμασία με εξαγωνικά φωσφολιπίδια) | 50 |
| 29 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (αδρή δοκιμασία screening με DRVV) | 100 |
| 30 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (επιβεβαιωτική δοκιμασία με DRVV) | 100 |
| 31 | POOL φυσιολογικών ανθρώπινων πλασμάτων κατάλληλο για δοκιμασίες mixing | 300 |
| 32 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ TAFI | 100 |
| 33 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 34 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 35 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PAI: Χρωματομετρική μέθοδος | 100 |
| 36 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΗΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ (PPL activity) | 100 |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

1. 	Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια αιμόστασης για χρήση στους αυτόματους αναλυτές  θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους από τους αναλυτές, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

2. 	Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη τυποποιημένα πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ.λ.π.) καθώς και τα πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών (υλικά, αναλυτές)

3. 	Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές.

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση (να αναφερθεί η διάρκεια).

Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής :

1.	Η τιμή ανά συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators,controls) τα οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.

2.	Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators και controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση. Η συχνότητα χρήσης των controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα από το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του.

3.	Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων εξετάσεων, τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως.

Β.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

  - Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηκτολογικών, χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες τις εξετάσεις.

  - Nα διαθέτει έγχρωμη touch-screen οθόνη, απλό λογισμικό, εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων προς αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

  - Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικά ρύγχη για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κατ’ επιθυμία κάθε επιμόλυνση του συνδυασμού (δείγματος από δείγμα), (δείγματος από αντιδραστήριο) και (αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο). Να δοθούν στοιχεία

  - Ο προσδιορισμός των  πηκτικολογικών εξετάσεων να μην επηρεάζεται από την παρουσία χολερυθρίνης, αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. Να αναφερθεί η μεθοδολογία μέτρησης του αναλυτή.

  - Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat) και να μπορεί να οριστεί ως επείγον, δείγμα που έχει ήδη φορτωθεί στον αναλυτή.

  - Να είναι δυνατός ο επανέλεγχος ενός δείγματος (rerun) καθώς και η προσθήκη εξετάσεων σε δείγματα που ήδη έχουν φορτωθεί στον αναλυτή.

  - Να είναι επίσης δυνατή η απομάκρυνση κάποιων επιλεγμένων δειγμάτων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή.

  - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 200 δειγμάτων, ώστε να είναι δυνατό να παραμένουν όλα τα δείγματα της ημέρας φορτωμένα στον αναλυτή για τυχόν επανελέγχους ή προσθήκη εξετάσεων αναλόγως των αποτελεσμάτων.

  - Τα δείγματα να βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ώστε να μην αλλοιώνονται από περιβαλλοντικές συνθήκες όσο παραμένουν στον αναλυτή.

  - Να έχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας, με ή χωρίς barcode. Σε περίπτωση που το barcode  δείγματος δεν είναι αναγνώσιμο από τον αναλυτή, να είναι εφικτή η χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων του δείγματος.

  - Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια (Cap Piercing), για την ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα και μολυσματικά δείγματα.

  - Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 250 test/ώρα.

  - Να διαθέτει 68 τουλάχιστον θέσεις αντιδραστηρίων – βαθμονομητών – υλικών ποιοτικού ελέγχου σε κλειστή και προστατευμένη περιοχή του αναλυτή με σταθερή θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος για λόγους διατήρησης της σταθερότητάς τους και εξασφάλισης της 24ωρης λειτουργίας του αναλυτή.

  - Να υπάρχουν θέσεις αντιδραστηρίων με δυνατότητα ανάδευσης.

  - Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου ώστε όταν αδειάσει το πρώτο φιαλίδιο, ο αναλυτής αυτόματα να χρησιμοποιεί το επόμενο, χωρίς να σταματά τη λειτουργία του και καθυστερεί η διενέργεια των εξετάσεων.

  - Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να εκτελεί αυτόματα επανέλεγχο των δειγμάτων όταν το αποτέλεσμα είναι εκτός εύρους μέτρησης.

  - Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων, κυβεττών και πλυστικών υγρών και να ειδοποιεί εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις εξετάσεις που έχουν προγραμματισθεί. Η φόρτωση των κυβεττών και πλυστικών υγρών να είναι συνεχής, χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.

  - Η διαχείριση των αποβλήτων του να γίνεται επίσης μέσω του λογισμικού του αναλυτή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

  - Οι ποσότητες των αναλωσίμων που φορτώνονται στον αναλυτή να εξασφαλίζουν αυτονομία για 1000 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.

  - Για λόγους οικονομίας θα ήταν επιθυμητό οι κυβέττες να είναι μεμονωμένες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση (και η αχρήστευση) μιας μόνο κυβέττας για κάθε δοκιμασία.

  - Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:

  - PT

  - APTT

  - Ινωδογόνο

  - Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου

  - Χρόνο Θρομβίνης

  - Χρόνο Ρεπτιλάσης

  - D-DIMERS

  - Μονομερή του Ινώδους (ποσοτικός προσδιορισμός)

  - Αντιθρομβίνη ΙΙΙ

  - Πρωτεΐνη C

  - Πρωτεΐνη S (δραστικότητα)

  - Ελεύθερη Πρωτεΐνη S (αντιγονικός προσδιορισμός)

  - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII)

  - Πλασμινογόνο

  - a-2 Αντιπλασμίνη

  - PAI

  - Επίπεδα Ηπαρινών (κλασική, μη κλασματοποιημένη, χαμηλού μοριακού βάρους, Fondaparinux).

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για το βασικό έλεγχο αιμορραγικών ή θρομβοφιλικών διαθέσεων. Να αναφερθούν επιπρόσθετες εξετάσεις που εκτελεί ο αναλυτής. Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν προβαθμονομημένες εξετάσεις που δεν απαιτούν καμπύλη από τον χειριστή.

- Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων.

- Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 2 διαφορετικών καμπυλών ανά παράμετρο αιμόστασης, αναφερόμενες σε 2 διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας αντιδραστηρίων, με δυνατότητα ορθής διαχείρισης των διαφορετικών παρτίδων αντιδραστηρίων κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να είναι εφικτή η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δύο διαφορετικών παρτίδων στον αναλυτή με αυτόματη (χωρίς την παρέμβαση του χειριστή) ορθή χρήση της αντίστοιχης καμπύλης. Για λόγους ασφαλείας, ο αναλυτής να μην αποδέχεται δεύτερη καμπύλη της ίδιας παρτίδας αντιδραστηρίου.

- Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά επίπεδα controls και διαγράμματα (Levey-Jennings), με δυνατότητα εκτύπωσης των διαγραμμάτων αυτών. Να αναφερθεί, αν υπάρχει, επιπρόσθετη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

- Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού φακέλων ασθενών και να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου.

- Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που αντιστοιχούν στις μετρήσεις των ασθενών κλπ).

- Ο προσφερόμενος αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί σε αρθρωτά συστήματα σειρών αιματολογικών αναλυτών άλλων εταιρειών για λόγους αυτοματισμού.

- Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής ο οποίος θα εκτελεί όλες τις εξετάσεις που ζητούνται για τον κύριο αναλυτή. Για λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων, ευκολίας του προσωπικού και διαχείρισης του αποθέματος, ο εφεδρικός αναλυτής να χρησιμοποιεί τα  ίδια αναλώσιμα και αντιδραστήρια, για όλες τις εξετάσεις, με τον κύριο αναλυτή.

|  | Γ.ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΕΤΟΣ |
| 1 | Χρόνος Προθρομβίνης (P.T.).Ανθρώπινη Θρομβοπλαστίνη λυοφιλιοποιημένη ISI= 1(1,0-1,1) | 44.000 |
| 2 | Xρόνος Μερικής Θρομβολαστίνης (a P.T.T.). Yγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση περιέχον ενεργοποιητή πυρίτιο. | 34.000 |
| 3 | ΑΡΤΤ ευαίσθητο στην παρουσία αντιπηκτικών λύκου. Υγρό αντιδραστήριο. | 100 |
| 4 | Προσδιορισμός ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ με χρήση αναραίωτων δειγμάτων. | 1.200 |
| 5 | Χρόνος Θρομβίνης ( ΤΤ ) με χρωμογόνο υπόστρωμα. | 100 |
| 6 | Χρόνος Ρεπτιλάσης. (Μέθοδος Πηκτικολογική) | 100 |
| 7 | Προσδιορισμός Επιπέδων ΗΠΑΡΙΝΗΣ. (Μέθοδος Χρωμογονική) | 100 |
| 8 | Λειτουργικότητα ΑΤ ΙΙΙ με Χρωμογόνο υπόστρωμα (βασισμένη στον FII) | 700 |
| 9 | Λειτουργικότητα ΑΤ ΙΙΙ με Χρωμογόνο υπόστρωμα (βασισμένη στον FXa) | 200 |
| 10 | Λειτουργικότητα Πρωτεΐνης C με Χρωμογόνο υπόστρωμα | 700 |
| 11 | Λειτουργικότητα Πρωτεΐνης S με Πηξιολογική μέθοδο | 100 |
| 12 | Α2-Αντιπλασμίνη (Μέθοδος Χρωμογονική) | 100 |
| 13 | Πλασμινογόνο (Μέθοδος Χρωμογονική) | 100 |
| 14 | Διμερή Ινώδους (Μέθοδος Ανοσολογική). Μεγάλη ευαισθησία. | 100 |
| 15 | Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) Screening | 700 |
| 16 | Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) Επιβεβαιωτικό | 180 |
| 17 | Προσδιορισμός Ρlasminogen Αctivator Ιnhibitor test με Χρωμογόνο υπόστρωμα | 100 |
| 18 | Έλεγχος του συνολικού συστήματος του κύκλου της Πρωτεΐνης C και του παράγοντα FV Leiden. | 400 |
| 19 | Αντίσταση στην Πρωτείνη C | 100 |
| 20 | Προσδιορισμός Αντιγόνου τού Παράγοντα V.Willebrantd (VW Ag) | 100 |
| 21 | Λειτουργικότητα Παράγοντα V.Willebrand (Restosetin Cofactor) | 100 |
| 22 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F II | 100 |
| 23 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F V | 700 |
| 24 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F VII | 100 |
| 25 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F X | 100 |
| 26 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F VIII | 100 |
| 27 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F VIII Χρωμογονικά | 100 |
| 28 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F IX | 100 |
| 29 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F XI | 100 |
| 30 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F XII | 100 |
| 31 | Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F XIII Χρωμογονικά | 50 |
| Σημείωση. |  |  |
| 1. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια από α/α 1 έως α/α 31 αποτελούν ενιαία ομάδα |  |  |
| (έλεγχος Θρομβοφιλικών Διαθέσεων) και οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αντιδραστήρια για όλο τον έλεγχο της πήξης. |  |  |
| 2. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια από α/α 1 έως α/α 31 να διαθέτουν barcode και να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα με υψηλή ακρίβεια και επαναληψημότητα και αξιοπιστία. |  |  |

Γ.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Ο αναλυτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένος, τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading), πολλαπλών επιλογών (Μultitasking).

- Να εκτελεί ταυτόχρονα πηκτικολογικούς, χρωμογονικούς και Ανοσολογικούς προσδιορισμούς για όλα τα δείγματα.

- Να μπορεί να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης – αιμόστασης, δηλαδή:

- χρόνο προθρομβίνης (ΡΤ)

- χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)

- Ινωδογόνο

- Παράγοντες Πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII, VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII)

- Ηπαρίνη

- α2-αντιπλασμίνη

- Πλασμινογόνο

- Πρωτεΐνη-C

- Πρωτεΐνη S

- Aντιθρομβίνη ΙΙΙ

- APC-FVL και screening

- APC Resistance

- Διμερή Ινώδους

- Von Willebrand Factor (Restocetin Cofactor)

- Von Willebrand  Ag

- Θρομβίνη

- Ρεπτιλάση

- Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT)

- C1-Inhibitor

- Ολικό Συμπλήρωμα

- Αναστολέα Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου (P.A.I.)

- Nα διαθέτει πάνω από  35 θέσεις αντιδραστηρίων εκ των οποίων αρκετές να είναι ψυχόμενες για καλύτερη διατήρηση των αντιδραστηρίων.

- Να δύναται να πραγματοποιεί, αυτόματα κατά την εισαγωγή και χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων Standards και Controls με χρήση γραμμικού κώδικα (barcode reader).

- Να κάνει Αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων κυβεττών, αναλωσίμων, δειγμάτων, υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια αισθητήρων στάθμης και να  προειδοποιεί τον χρήστη για τυχούσα έλλειψη.

- Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των παραμέτρων εξετάσεων κατ’ επιθυμία και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καμπυλών βαθμονόμησης ανά παράμετρο που αντιστοιχούν σε διαφορετικό αριθμό παρτίδας αντιδραστηρίου. Η δυνατότητα πιστοποίησης με κάποια μεθοδολογία της ακρίβειας βαθμονόμησης, θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Να δοθούν στοιχεία.

- Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας και να τα μετρά αμέσως χωρίς να διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγμάτων ρουτίνας του αναλυτή.

- Να έχει φιλικό και εύχρηστο λειτουργικό σύστημα κατά προτίμηση παραθυρικού τύπου (windows), με εικονίδια περιγραφής εντολών εύκολης χρήσης, δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και δεδομένων λειτουργίας, δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων αποτελεσμάτων και στατιστικών δεδομένων λειτουργίας. Να δοθούν στοιχεία και εκτυπώσεις ενδεικτικών φορμών προς αξιολόγηση.

- Να είναι ανοικτό κατά προτίμηση σύστημα ως προς το προγραμματιστικό μέρος, διαθέτοντας ελεύθερα πρωτόκολλα για προγραμματισμό και άλλων εξετάσεων.

- Η ενημέρωση του συστήματος με τα εκάστοτε στοιχεία των αντιδραστηρίων (Standards, Controls  για ομάδα Lot Numbers κλπ.), να γίνεται αυτόματα μέσω κάποιου αποθηκευτικού μέσου ή barcode reader.

- Να δύναται να δεχθεί και να διατηρεί στην μνήμη του πάνω από έξη (6) διαφορετικές καμπύλες αναφοράς Lot Numbers του ιδίου αντιδραστηρίου. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου και να κάνει αυτόματα χρήση των άλλων όταν και όποτε αδειάζουν τα προηγούμενα χωρίς να σταματά η λειτουργία του.

- Να δέχεται τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας κάθε είδους και διαστάσεων προγραμματιζόμενα ένα προς ένα ή κατά ομάδες και να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. Κατ’ επιθυμία να δέχεται δείγματα μικρού όγκου π.χ. παιδιατρικά, σε ειδικούς υποδοχείς πχ. eppendorf , ταυτόχρονα με τα αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας.

- Να διαθέτει  πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και αποτελεσμάτων, αυτόματες αραιώσεις και επαναλήψεις μετρήσεων, αυτόματο Προγραμματισμό συνέχισης ανάλυσης με σύγκριση αποτελεσμάτων (reflex testing).

- Να έχει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ και  σύνδεσης με LIS και Ηοst Computer.

- Να διαθέτει επαρκή αριθμό ξεχωριστών διανεμητών (pipetors) για δείγματα, standards, controls  και αντιδραστήρια. Να δοθούν στοιχεία.

- Η εφαρμοζόμενη τεχνική θέρμανσης, ανάμιξης των αντιδρώντων και μέτρησης των δειγμάτων να είναι ταχεία, αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Να δοθούν στοιχεία.

- Να διαθέτει επαρκή χώρο φόρτωσης κυβεττών κατά την έναρξη λειτουργίας του  (τουλάχιστον 380), για διεξαγωγή αντίστοιχου αριθμού εξετάσεων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

- Η εξέλιξη μετρήσεων των δειγμάτων να εμφανίζεται επί της οθόνης του  υπολογιστή και να εκτυπώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε χρήστη.

- Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, εντοπισμού και ανάδειξης τεχνικών βλαβών.

- Κατά εκκίνηση και μετά το πέρας της ρουτίνας του εργαστηρίου να γίνεται αυτόματη έκπλυση χωρίς την επέμβαση του χειριστή,.

- Κατά προτίμηση και λόγω εξοικονόμησης χώρου ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος και να έχει ταχύτητα άνω των 300  tests/h.

- Να κατατεθεί κατάλογος πελατολογίου όπου έχουν εγκατασταθεί ιδίου τύπου αναλυτές.

5)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ

12.000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6.000,00€

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- Να εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις που ορίζονται από το Αιματολογικό Εργαστήριο.

- Να διαθέτει μεγάλη ακρίβεια & επαναληψιμότητα.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο δειγματολήπτη με κατά προτίμηση χρήση του ιδίου  δειγματοφορέα (Rack) των αιματολογικών μας αναλυτών, (με μία αιμοληψία να έχουμε και γενική αίματος από τον αιματολογικό αναλυτή και μέτρηση ΤΚΕ από την ζητούμενη συσκευή).

- Η αναγνώριση των εξετάσεων να γίνεται αυτόματα.

- Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο δείγματος  < 2 ml  για άμεσες απαντήσεις σε ειδικά τμήματα του νοσοκομείου όπως ΜΕΘ, ΜΜΟ,  ΤΕΠ κλπ.

- Τα αντιδραστήριά του να έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια. Να αναφερθεί.

- Κατάλληλο Hardware & Software για άμεση σύνδεση με computer.

- Να διαθέτει κατάλληλο πληκτρολόγιο κατά προτίμηση αφής, για εισαγωγή διάφορων δεδομένων, καθώς επίσης κατάλληλη και ευκρινής οθόνη τύπου LCD, για απεικόνιση αποτελεσμάτων μηνυμάτων κλπ.

- Να διαθέτει επίσης κατάλληλο εκτυπωτή εκτύπωσης αποτελεσμάτων. Να δοθούν στοιχεία.

- Να είναι επιτραπέζιος.

6)ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

260 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΠΙΡΙΝΗ-ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

- Αντίσταση στην Ασπιρίνη 			   100 τεστ ετησίως

- Αντίσταση στο Clopidogrel			   100 τεστ ετησίως

- Αντίσταση στους ανταγωνιστές GpIIb/IIIA	     20 τεστ ετησίως

- Τεστ κολλαγόνου	 			     20 τεστ ετησίως

- Τεστ ριστοσετίνης	 			     20 τεστ ετησίως

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.200,00 €

ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

7)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

450 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

|  | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΑΡΙΘMΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Αντιδραστήριο μελέτης λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων με κολλαγόνο / επινεφρίνη σε ολικό Αίμα. | 150 |
| 2. | Αντιδραστήριο μελέτης λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων με κολλαγόνο / ADP σε ολικό αίμα. | 150 |
| 3. | Αντιδραστήριο μελέτης λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων με αποκλεισμό του υποδοχέα P2Y σε ολικό αίμα. | 150 |

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 4.200,00 €

ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

| ΓΙΑ ΤΗΝ |  | ΓΙΑ ΤΟ |
| --- | --- | --- |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ |  | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |