ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός που θα διενεργεί ανοσοαιματολογικές αναλύσεις  και ορολογικούς ελέγχους του αίματος των αιμοδοτών και των ασθενών στο τμήμα Αιμοδοσίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση και αποδοτικότητα.              Να είναι κατάλληλης ευαισθησίας και ειδικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εκτελεί αναλύσεις αιμόστασης με πηκτικολογικές και με χρωμογονικές μεθόδους. Να εκτελεί αναλύσεις για όλες τις παραμέτρους της αιμόστασης (PT, aPTT, Ινωδογόνο, TT, ATIII, Prot-C, LupusAnticoagulant, Heparin, μεμονωμένους παράγοντες κ.α.) |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα – σωληνάρια αρχικής αιμοληψίας με αυτόματη αραίωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων, controls. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να αναφερθεί η παραγωγικότητα του αναλυτή (εξετάσεις/ ώρα). |
| 4. | Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. |
| 5. | Να διαθέτει φιλική προς το χρήστη διεπαφή , δυνατότητα εκτύπωσης και να αναλυθεί το μενού λειτουργιών. |
| 6. | Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. |
| 7. | Ο διαχειριστής δειγμάτων του συστήματος να : α) διαθέτει ένα σημείο εισαγωγής φορέων δειγμάτων , να αναφερθεί η χωρητικότητα β) επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT) . |
| 8. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας να μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. |
| 9. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών |
| 12. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. |
| 10. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου . |

- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ο προσδιορισμός ομάδων αίματος από το τμήμα Αιμοδοσίας γίνεται με ημιαυτόματο και με αυτόματο τρόπο. Ζητούμενο του τμήματος είναι να έχει στη διάθεσή του διαφορετικές μεθοδολογίες.

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΕΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από της υψηλής ευαισθησίας αποτελέσματα. |
| 2. | Να φέρει: α) ειδική φυγόκεντρο καρτών (τεμ.2) β) ειδικό επωαστήρα 37˚C(τεμ.2) γ) ειδικά στατώ ορού (τεμ.2) δ) ειδικοί δοσομετρητές σταθερού όγκου (τεμ.5). Να δοθεί ο όγκος σε mL καθώς παραμετροποιείται ανάλογα με την μεθοδολογία. ε) αυτόματες πιπέττες επαναλαμβανόμενου όγκου με tips μιας χρήσεως (τεμ.5). Να δοθούν οι επαναλαμβανόμενοι όγκοι σε μL καθώς παραμετροποιείται ανάλογα με την μεθοδολογία. |
| 3. | Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 4. | Να αναφερθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. |
| 5. | Να προσδιορίζει τουλάχιστον τα κάτωθι: Προσδιορισμοί; Ετήσιος αριθμός. Ομάδα αίματος ΑΒΟ άμεση και υποομάδες ομάδας Α; 12.000. Επιβεβαίωση ομάδας ΑΒΟ /RHESUS D δοτών αίματος και ασθενών (προμεταγγισιακός έλεγχος); 8.000. Ομάδα αίματος ΑΒ Ομάδα αίματος ΑΒΟ ανάστροφη; 12.000. Ομάδα αίματος RHESUS D; 12.000. Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων; 10.000. Συμβατότητα; 10.000. Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (άμεση δοκιμασία COOMBS); 1.300. Έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Έμμεση δοκιμασία COOMBS); 1.300. Ασθενείς εκφράσεις και ποικιλίες D; 600. Φαινότυπος RHESUS; 6.000. Αντιγόνο KELL; 1.200. Ταυτοποίηση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων; 12.000. Ταυτοποίηση αντιγόνων άλλων συστημάτων αίματος; 12.000. |
| 6. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας να μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. |
| 7. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου . |

  - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν δυο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία ( μικροστηλών και μικροπλακών).

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από υψηλής ευαισθησίας αποτελέσματα. |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να προσδιορίζει: Προσδιορισμοί; Ετήσιος αριθμός. Ομάδα αίματος ΑΒΟ άμεση και υποομάδες ομάδας Α; 20.000. Επιβεβαίωση ομάδας ΑΒΟ /RHESUS D δοτών αίματος και ασθενών (προμεταγγισιακός έλεγχος); 18.000. Ομάδα αίματος ΑΒ Ο ανάστροφη; 18.000. Ομάδα αίματος RHESUS D; 20.000. Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων; 12.000. Συμβατότητα; 36.000. Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (άμεση δοκιμασία COOMBS); 2.500. Έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Έμμεση δοκιμασία COOMBS); 2.500. Ασθενείς εκφράσεις και ποικιλίες D; 600. Φαινότυπος RHESUS; 6.000. Αντιγόνο KELL; 2.000. Ταυτοποίηση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων; 12.000. Ταυτοποίηση αντιγόνων άλλων συστημάτων αίματος; 6.000. Οι αντιοροί να είναι μονοκλωνικής ή ανθρώπειας προέλευσης . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών όπου θα διαφαίνεται η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. |
| 3. | Να αναφερθεί και να περιγραφεί η μεθοδολογία των προσδιορισμών του κάθε συστήματος. |
| 4. | Να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας προσπέλασης και επειγόντων δειγμάτων. |
| 5. | Να αναφερθεί : α)η παραγωγικότητα του κάθε συστήματος και η χωρητικότητα του υποδοχέα δειγμάτων β)η αυτονομία σε αντιδραστήρια, αναλώσιμα και απόβλητα γ)η ελάχιστη ποσότητα απαιτούμενου δείγματος. ε) Να δύναται να λειτουργεί σε 24ωρη συνεχή βάση στ) Να υπάρχει συμμόρφωση με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Νομοθετικές ρυθμίσεις |
| 6. | Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. |
| 7. | Να έχει αυτόματη : - ανίχνευση διαμέτρου σωληναρίων - ανίχνευση πήγματος αίματος και φυσαλίδων |
| 8. | Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων: α) Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα ή ολικό αίμα. β)Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 0,8% και 3-5% γ) Ορό ή πλάσμα. Και να διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους σωληναρίων με αυτόματη αναγνώριση μεγέθους. δ) Να έχει μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης σε μικροστήλες ή μικροπλάκες |
| 9. | Να δοθεί πλήρης περιγραφή της διεπαφής με το χρήστη (εύκολο περιβάλλον, μενού, παραμετροποίηση). Να έχει οθόνη αφής. |
| 10. | Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσμάτων με δυνατότητα παρέμβασης . |
| 11. | Να παρέχεται η δυνατότητα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου. |
| 12. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία . Να αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους γραμμωτού κώδικα . Να αναγνωρίζει δείγματα χωρίς γραμμωτό κώδικα |
| 13. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να μην υπερβαίνει ο χρόνος ακινητοποίησης τις 48 ώρες ετησίως (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 14. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 15. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 16. | Ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας να είναι μικρός |
| 17. | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή |
| 18. | Να αναλύει άμεσα επείγοντα δείγματα χωρίς να ακυρώνει με την παρεμβολή τους τις αναλύσεις που είναι σε εξέλιξη |
| 19. | Να προσφερθεί πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ετήσιο με τουλάχιστον τέσσερις ( 4 ) κύκλους για όλες τις αναλύσεις. |
| 20. | Να προσφερθεί εσωτερικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητος των ανοσοαιματολογικών εξετάσεων για τον καθημερινό έλεγχο ποιότητας. |

3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA&RNA)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από της υψηλής ευαισθησίας και καθαρότητας αποτελέσματα . |
| 2. | Να απομονώνει ιϊκό DNA και ιϊκό RNA με αντίστοιχη πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου. |
| 3. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 4. | Να απομονώνει νουκλεϊνικά οξέα από πλήρες αίμα, ιστούς, ορό, πλάσμα. Να αναφερθούν όλα τα διαθέσιμα πρωτόκολλα. |
| 5. | Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απομόνωσης δειγμάτων, να αναφερθεί ο αριθμός των δειγμάτων ταυτόχρονης απομόνωσης και το χρονικό διάστημα σε λεπτά που διαρκεί η διαδικασία της απομόνωσης. |
| 6. | Να αναφερθεί αν διαθέτει υποδοχέα εισόδου και τί χωρητικότητας. |
| 7. | Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής αρχικού όγκου δείγματος και τελικού όγκου έκλουσης. |
| 8. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 9. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 10. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |

- ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΟΥ HBV KAI HCV RNA

Σε περίπτωση που οι ζητούμενες μετρήσεις των 4.4.1 και 4.4.2  δύνανται να προσφερθούν σε ένα ενιαίο  σύστημα,  να προσφερθούν.

4.4.1 ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΟΥ HBV

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης: - HBV DNA : θα δοθεί αριθμός Να αναφερθεί η ευαισθησία σε IU/ml και το κατώτερο όριο γραμμικότητας σε IU/ml, ώστε να συνεκτιμηθεί. |
| 2. | Να περιλαμβάνει θερμοκυκλοποιητή, ο οποίος να μπορεί να εκτελεί πρωτόκολλα τεχνολογίας αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) για την ενίσχυση και την ανίχνευση των νουκλεϊνικών οξέων. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών που προσδίδουν προστασία στο σύστημα από επιμολύνσεις. |
| 4. | Να διαθέτει οθόνη ή να είναι συνδεδεμένο με ΗΥ με κατάλληλο λογισμικό όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. |
| 5. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 6. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 7. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα αντιδραστήρια για τη μέτρηση του ιϊκού φορτίου του ιού HBV να βασίζονται στην τεχνολογία Real-Time PCR

    - 4.4.2 ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΟΥ HCV

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης: - HCV RNA: θα δοθεί αριθμός Να αναφερθεί η ευαισθησία σε IU/ml και το κατώτερο όριο γραμμικότητας σε IU/ml, ώστε να συνεκτιμηθεί. |
| 2. | Να περιλαμβάνει θερμοκυκλοποιητή, ο οποίος να μπορεί να εκτελεί πρωτόκολλα τεχνολογίας αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real Time PCR) για την ενίσχυση και την ανίχνευση των νουκλεϊνικών οξέων. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 2. | Να περιλαμβάνει θερμοκυκλοποιητή και αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων. Δηλαδή να εκτελεί αυτόματα όλη τη ροή εργασίας. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών που προσδίδουν προστασία στο σύστημα από επιμολύνσεις. |
| 4. | Να διαθέτει οθόνη ή να είναι συνδεδεμένο με ΗΥ με κατάλληλο λογισμικό όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. |
| 5. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 6. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 7. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα αντιδραστήρια για τη μέτρηση του ιϊκού φορτίου του ιού HCV να βασίζονται στην τεχνολογία Real-Time PCR

5  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C, HTLV&HIV

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ανοιχτό σύστημα για μοριακές και ορολογικές τεχνικές ανοσοαποτύπωσης |
| 2. | Να διαθέτει θέσεις επώασης υπό ανάδευση . Να αναφερθεί η ακρίβεια της επιλεγμένης θερμοκρασίας ±0,5˚ C |
| 3. | Να διαθέτει οθόνη ή να είναι συνδεδεμένο με ΗΥ με κατάλληλο λογισμικό όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. |
| 4. | Οι πλάκες στις οποίες θα γίνεται ο υβριδισμός να είναι μιας χρήσης. |
| 5. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 6. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 7. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 8. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |

6.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για την πιστοποιημένη αποτελεσματικότητα στην αδρανοποίηση τυχόν παθογόνων και λευκών αιμοσφαιρίων στα παράγωγα -τόσο των ασκών πλάσματος για τυχόν παθογόνα (όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και για λευκά αιμοσφαίρια όσο και των ασκών αιμοπεταλίων. |
| --- | --- |
| 2. | Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος αδρανοποίησης και να είναι τεκμηριωμένος για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. |
| 3. | Να έχει δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας ασκών. Να αναφερθεί ο αριθμός των ασκών και ο χρόνος αδρανοποίησης. |
| 4. | Να αναφερθεί αν διαθέτει προστασία για αποφυγή διπλής ακτινοβόλησης του ίδιου παραγώγου. |
| 5. | Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (barcode) για την αυτόματη ανάγνωση των ασκών. |
| 6. | Να διαθέτει οθόνη ή να είναι συνδεδεμένο με ΗΥ με κατάλληλο λογισμικό όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του συστήματος. Να περιγραφεί το βασικό μενού. |
| 7. | Να είναι εύκολο στη χρήση και στο καθαρισμό του. |
| 8. | Να συνοδεύεται από συσκευή συγκόλλησης σωληνίσκων των ασκών. |
| 9. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 10. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 11. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Παθογόνα που πρέπει να αδρανοποιούνται

Ιοί με περίβλημα

HIV

HIV-1(κυτταρικός)

HIV-1( μη –κυτταρικός)

Κλινικά απομονωμένος ιός HIV-1

Κλινικά απομονωμένος ιός HIV-2

Λανθάνων προϊός HIV-1

HBV (στέλεχος MS-2)

HCV (στέλεχος Hutchihson)

HTLV

HTLV –I (Ανθρώπινος λεμφοτρόπος ιός Τ-κυττάρων τύπου I)

HTLV –IΙ (Ανθρώπινος λεμφοτρόπος ιός Τ-κυττάρων τύπου IΙ)

(CMV) Κυτταρομεγαλοϊός που σχετίζεται με τα κύτταρα

-Ιός βόειας ιογενούς διάρροιας (BVDV,ιός –μοντέλο του ανθρώπινου HCV)

-Ιός ηπατίτιδας Β της πάπιας (DHBV,ιός –μοντέλο του ανθρώπινου HBV) Chikungunya virus

West Nile virus

Influenza virus (type A, H1N1,H5N1)

SARS

Ιοί χωρίς περίβλημα

Bluetongue virus

Calicivirus

Simian Adenovirus (SV15)

Human Adenovirus -5

Parvovirus B19

Gram αρνητικά βακτήρια

Escherichia coli

Serratia marcesens

Klebsiella pneumoniae

Pheudomonas aeruginosa

Salmonella choleraesuis

Yersinia enterocolitica

Enterobacter cloacae

Gram θετικά βακτήρια

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Listeria monocytogenes

Corynebacterium minutissimum

Bacillus cereus (περιλαμβάνει σπόρους)

Bacillus cereus (βλαστικό)

Bifidobacterium adolescentis

Propionibacterium acnes

Είδη Lactobacillus

Clostridium perfigens (Βλαστική μορφή)

- Βακτήρια του γένους των σπειροχαιτών

- Treponema  pallidum (σύφιλη)

- Borelia burgdorferi

- Παράσιτα –Πρωτόζωα

- Plasmodium falciparum(Ελονοσία)

- Trypanosome cruzi(Νόσος του Chagas)

- Leishmania Mexicana(Στάδιο μετακυκλικού προμαστιγωτού)

- Leishmania major Jish (Στάδιο αμαστιγωτού)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Προτείνεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.  Η /οι εταιρεία/ες στην οποία/ες θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται/νται να παραχωρήσει τον ΙατροΤεχνολογικό  Εξοπλισμό. Τα αντιδραστήρια, αναλώσιμα, κ.λ.π. θα παραδίδονται σε συσκευασία συγκεκριμένου αριθμού εξετάσεων. Ειδικότερα, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά:

- η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης,

- η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου,

- η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης,

- την πλήρη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης

- το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου,

- ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Το κόστος ασφάλισης του ΙατροΤεχνολογικού Εξοπλισμού

- Λόγω της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων της ιατρικής τεχνολογίας που φέρουν τα εν λόγω συστήματα και για να προκύψει το μέγιστο δυνατό όφελος για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προτείνεται το άνοιγμα της βαθμολογίας να είναι 100 έως 130 βαθμούς. Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ Άρθρο 53, το ΠΔ 60/2007(Α΄64) και το ΠΔ 118/2007 (Άρθρο 3, §3/ Άρθρο 2, §2.7) η βαθμολογία ενός κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης και μπορεί να αυξάνεται μέχρι 130 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι όροι και απαιτήσεις.

- Η κάθε προσφορά να περιέχει  δυο τιμές :

α) την τιμή ανά εξέταση για το ζητούμενο αριθμό εξετάσεων

β)τιμή για εξετάσεις πέρα του  ζητούμενου αριθμού εξετάσεων  ετησίως.

Στην οικονομική προσφορά να γίνεται ανάλυση κόστους ανά δείγμα, με βάση το απαιτούμενο/α αντιδραστήριο/α για το αποτέλεσμα και τα απαιτούμενα υγρά βαθμονόμησης.

- Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός θα είναι το πλέον σύγχρονο Μοντέλο του Κατασκευαστικού Οίκου καινούριος και αμεταχείριστος και θα ενσωματώνει δε όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου.

- Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και πιστοποιούνται. Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προμηθεύτρια εταιρεία. Ειδικότερα για την προμηθεύτρια εταιρεία να έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 και κατά το πρότυπο ISO13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη.

- Όλα τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 98/79) συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό εξοπλισμό, ο οποίος να είναι εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 98/79).

- Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς του αναλυτή ή των συστημάτων.

- Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

| ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Η Διευθύντρια της Αιμοδοσίας Αιματολόγος Μ. Μόσχου Παραρά |
| --- | --- |