### Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (1η Διαβούλευση)

- Marianna Chatzipanagiotidou <marianna@diamed.gr>

- Φεβ 13 τις 4:39 μ.μ.

Προς

- bioiatriki2002@yahoo.com

### Κύριο μέρος μηνύματος

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Χίου 6-8, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλ.: 210 48 19 098  Fax: 210 48 19 946

Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου 14/01 / 08-02-2019 επιστολής σας, σχετικά τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (1η Διαβούλευση), θα θέλαμε να υποβάλουμε τις ακόλουθες προτάσεις μας.

Στην  υπό Α/Α 2 παράγραφο αναφέρεται:

«Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να προσδιορίζει ΑΒΟ/Rh ομάδων αίματος, ανάστροφης ομάδας, συμβατότητας, επιβεβαίωση ομάδων αίματος ABD, ποιοτικός προσδιορισμός των D weak (DU) και των ποικιλιών D, πλήρη φαινότυπο Rhesus μονοκλωνικών, υποομάδων, μεμονωμένων και συνδυασμένων αντιγόνων, πλήρους συμβατότητας, έλεγχο και ταυτοποίηση αντισωμάτων, άμεση δοκιμασία Coombs και έμμεση δοκιμασία Coombs, αν διατίθεται δυνατότητα άλλων ελέγχων με ενσωματωμένους αντιορούς μονοκλωνικής και ανθρώπειας προέλευσης να κατατεθεί. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών όπου θα διαφαίνεται η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία».

Σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο για την κατάθεση άλλων ελέγχων εκτός των ζητουμένων σας υποβάλλουμε τους κάτωθι με ενσωματωμένους αντιορούς.

-          Προσδιορισμός ABO/Rh ομάδων αίματος με 2 ορούς Αnti-D για την ανίχνευση παρουσίας ή μη της ποικιλίας Rh(DVI)

-          ΄Αμεση δοκιμασία Coombs με Coombs Anti-IgG αντισφαιρινικό ορό.

-          Ταξινόμηση αντισωμάτων άμεσης δοκιμασίας Coombs με μονοδύναμους ορούς και συμπλήρωμα IgG, IgA, IgM, C3c, C3d.

-          Τιτλοποίηση IgG σε θετική άμεση και έμμεση δοκιμασία Coombs.

-          ΄Ελεγχος υποτάξεων IgG1/IgG3 σε θετική άμεση και έμμεση δοκιμασία Coombs.

-          Συμβατότητα σε περιβάλλον και ένζυμο.

-          Συμβατότητα με Coombs Anti-IgG αντισφαιρινικό ορό.

-          ΄Εμμεση δοκιμασία Coombs (Screening) με ταυτόχρονο έλεγχο με αντισφαιρινικό ορό και ένζυμο.

-          ΄Εμμεση δοκιμασία Coombs (Screening) σε Coombs Anti-IgG αντισφαιρινικό ορό.

-          ΄Εμμεση δοκιμασία Coombs (Screening) με ένζυμο.

-          Ταυτοποίηση αντισωμάτων με ένζυμο.

-          Ανίχνευση αντισώματος σε δότες.

-          ΄Οξινο elution αντισωμάτων.

-          Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του συμπλέγματος ηπαρίνης και αιμοπεταλιακού παράγοντα 4 (FP4).

Στην υπό Α/Α 10 παράγραφο αναφέρεται:

Να υπάρχει οπτική επίβλεψη ώστε να προσδιορίζεται η καταλληλότητα του δείγματος για δοκιμασίες σε σχέση με τις μεθόδους και τα δείγματα που χρησιμοποιούνται για τα παρακάτω:

- την παρουσία ορατής αιμόλυσης

- την παρουσία ορατής λιπαιμίας

- την παρουσία μιας άτυπα μεγάλης στοιβάδας λευκών

- την παρουσία πηγμάτων σε ένα δείγμα με αντιπητικό

- ένα χαμηλό όγκο δείγματος

- μια ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή σχέση κυττάρων-πλάσματος

Επειδή ζητούνται τεχνικές προδιαγραφές για «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ - Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν δύο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία», η ανωτέρω παράγραφος προφανώς αναφέρεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και για το λόγο αυτό προτείνουμε να διαχωριστούν οι προδιαγραφές των δύο μεθοδολογιών των συστημάτων, για να μας δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουμε το Φύλλο Συμμόρφωσης με τεκμηριωμένες παραπομπές των τεχνικών στοιχείων, όπως άλλωστε απαιτείται  στην παράγραφο 17: «Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή.»

Διαφορετικά προτείνουμε η παράγραφος Α/Α 10 να αφαιρεθεί.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη θετική σας ανταπόκριση στις προτάσεις μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Λαλέτσογλου

Δ/ντρια Πωλήσεων & Marketing

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.