ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

## Αριθμός εξετάσεων     20.000

# Συνολικό  Κόστος	160.000 Ευρώ   (με το ΦΠΑ 195.000)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πλήρως αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας με σύστημα γραμμικού κώδικα, κατάλληλο για τομές παραφίνης, κρυοστάτη και κυτταρολογικά επιχρίσματα.

- Τοποθέτηση των πλακιδίων σε οριζόντια θέση μέσω ειδικών στατώ (racks).

- Δυνατότητα  χρώσης 48 πλακιδίων ταυτόχρονα. Θα θεωρηθεί  ιδιαίτερο προσόν η δυνατότητα να εκτελεί οποιοδήποτε στάδιο της τεχνικής ξεχωριστά , χωρίς να απαιτεί  όλα τα αντιδραστήρια.

- Χωρητικότητα 42 διαφορετικών αντισωμάτων με χωρητικότητα αντιδραστηρίου από 5 ml έως 50 ml ανά φιαλίδιο, ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.

- Τοποθέτηση των πλακιδίων σε οποιεσδήποτε θέσεις του μηχανήματος (Random Access).

- Διαθέτει σύστημα αναγνώρισης 3D γραμμικού κώδικα (Barcode reader), τόσο για τα αντιδραστήρια, όσο και για τα πρωτόκολλα των πλακιδίων.

- Το εύρος του όγκου του αντιδραστηρίου που διοχετεύεται είναι 100, 150, 200, 400, 600μl ανά πλακίδιο.

- Διοχέτευση όλων των επιβλαβών αποβλήτων σε ειδική φιάλη για σωστότερη και ευκολότερη απόρριψη.

- Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ  ΣΤΑΔΙΟ Της ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ UPS, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

- ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΣΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΤΟΣ 8ΩΡΟΥ,ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ.

- Πλήρες υπερευαίσθητο κιτ ανίχνευσης ανοσοϊστοχημείας που διαθέτει όλα τα αντιδραστήρια, κατάλληλο για ολα τα ανοιχτα μηχανηματα και για εξετασεις στο χερι(manual)
Το κιτ να ειναι πληρες και να  να διαθέτει, διάλυματα υπεροξειδάσης  για το μπλοκαρισμα της ενδογενους υπεροξειδασης, διαλύματα ανίχνευσης ενός σταδίου με το δευτερογενες να ειναι συνδεδεμενο με ενζυμα υπεροξειδασεων  σε ενα σταδιο μεσω πολυμερους, αντιδραστήρια  δευτερογενους αντισωματος το οποιο να εχει την δυνατοτητα να συνδεθει με το αντιδραστηριο ενος σταδιου για μεγενθυνση της αλυσιδας,όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ανιχνευση δυσκολων αντισωματων, ρυθμιστικά διαλύματα για την αποπαραφίνωση & την αποκάλυψη επιτόπων ταυτοχρονα, διαλύματα έκπλυσης για καθε σταδιο ανοσοιστοχημειας και διαλύματα χρωμογόνου DAB,το οποιο να ειναι σταθερο για τουλαχιστον τρεις ημερες.. Το αντιδραστηριο ανίχνευσης να ειναι ενός σταδίου να εχει οσο το δυνατον περισσοτερα ενζυμα επικολλημενα επι του πολυμερους ,τουλαχιστον 100,και να  είναι κατάλληλο για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα.Με τη χρηση του κιτ ,ο χρηστης να μην χρειαζεται μπλοκαρισμα πρωτεινων πριν το κυριως αντισωμα.Κατ΄αυτο το τροπο ο χρηστης και το νοσοκομειο θα ειναι σε θεση να υπολογιζουν ακριβως το κοστος του πλακιδιου ανοσοιστοχημειας,για δεδομενο αριθμο πλακιδιων,και οχι ξεχωριστα τα διαφορα ειδικα ρυθμιστικα διαλυματα και αλλα ειδικα διαλυματα απο το ανιχνευτικο συστημα.

.ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ 20-30 ΛΕΠΤΩΝ ΕΠΩΑΣΗ.( ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ.