ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  ΚΑΙ IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

## Αριθμός εξετάσεων     20.000

## Συνολικό Κόστος   		200.000E   ( με ΦΠΑ 230.000)

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης (ταυτόχρονα και ανεξάρτητα) πλήρως αυτοματοποιημένων όλων των παρακάτω τεχνικών.

  - Ανοσοϊστοχημείας IHC

  - Διπλής ανοσοϊστοχημείας με DAB και FAST RED στο ίδιο πλακάκι.

  - In situ  υβριδισμού  ISH

2.Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες να μπορούν να ξεκινήσουν από την αποπαραφίνωση και να γίνονται έως και την αντίχρωση.

3. Να έχει τη δυνατότητα ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση.

4. Η τοποθέτηση των πλακιδίων στο σύστημα να γίνεται τυχαία σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση προς διευκόλυνση του χρήστη. Η χρήση STAT θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν και θα αξιολογηθεί ανάλογα.

5. Να τρέχει ταυτόχρονα και ανεξάρτητα πλήρως αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα και πρωτόκολλα όπου υπάρχει η δυνατότητα η εφαρμογή του αντισώματος να γίνεται με το χέρι, για  ευελιξία κατά τα στανταρίσματα και τη χρήση σπάνιων δεικτών.

6 .Να χρησιμοποιεί πλήρες  κιτ ανοσοϊστοχημείας

βιοτίνης στρεπταβιδίνης υπεροξειδάσης με χρωμογόνο DAB

μακρομορίου υπεροξειδάσης με χρωμογόνο DAB (ελεύθερο βιοτίνης)

μακρομορίου αλκαλικής φωσφατάσης με χρωμογόνο FAST RED (ελεύθερο βιοτίνης) ή άλλο ανάλογο.

Όλα τα παραπάνω κιτ να διαθέτουν πιστοποίηση IVD.

7. Να έχει τη δυνατότητα επώασης του αντισώματος στους 37ο C, στους 42o C και σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι επιθυμητό να πραγματοποιεί συνεχή ανάδευση των αντιδραστηρίων σε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα ξεχωριστά, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη προσρόφηση τους και η μείωση του χρόνου επώασης.

8.Να εξασφαλίζει τις τομές από την ξήρανση, ακόμη και σε ολονύχτια λειτουργία κατά προτίμηση χωρίς να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες διαλυμάτων.

9., Προκειμένου να  διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του πλακιδίου, να αποτραπεί η εξάτμιση των αντιδραστηρίων και η ακεραιότητα του ιστού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν και θα αξιολογηθεί αναλόγως, η χρήση υγρής καλυπτρίδας σε διαφορετική περίπτωση να αναφερθεί ο τρόπος επίτευξης των ζητούμενων.

11. Να διαθέτει αυτόματο καθαρισμό της μονάδας χρώσης.

12. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των ρυθμιστικών διαλυμάτων και να επιτρέπει την προσθήκη αυτών κατά τη διάρκεια της λειτουργία του.

13. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αποβλήτων και να πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των δοχείων αποβλήτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

14.Να εξασφαλίζει τη μείωση κόστους των αντιδραστηρίων ελαχιστοποιώντας τους απαιτούμενους όγκους των χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία του είδους, όγκου και κόστους (στην οικονομική προσφορά), όλων των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.

15.(100 μl αντισώματος, αντιδραστηρίων kit ανίχνευσης, Κατ’ επιθυμία και για λόγους οικονομίας, ο χρησιμοποιούμενος όγκος των αντιδραστηρίων θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός και ανεξάρτητος του πλήθους, μεγέθους και θέσεως των τομών πάνω στο πλακίδιο.