ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

(προϋπολογισμός : 25.000,00  Ευρώ)

Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο από :

- Ψηφιακή κάμερα υψηλής απόδοσης

- Ηλεκτρονικό υπολογιστή υψηλών αποδόσεων με οθόνη ιατρικής χρήσης

- Λογισμικό FISH

κατάλληλος για να διαλειτουργεί με μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της | < 2 min Να αναφερθεί ο χρόνος (min) |
| 2 | Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό | Με χρήση εννέα καναλιών χρωμάτων προσφέροντας ποικιλία εργαλείων . Να περιγραφεί |

| 3 | Να διαχειρίζεται μεταφάσεις, μεσοφάσεις κυττάρων και δείγματα ιστών | Με 9 ανιχνευτές περ |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ικανότητα απόκτησης πολυχρωματικής εικόνας | Με δυνατότητα επιλογής φθοριοχρωμάτων |

| 5 | Αυτόματη διόρθωση υπόβαθρου | 9 επιπέδων περίπου |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Δυνατότητα ελέγχου εστίασης σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |
| 7 | Άμεση απεικόνιση εικόνας σε πραγματικό χρωματισμό | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ενίσχυση των ασθενών των φθοριζόντων σημάτων και εκτίμηση της έντασής των | ΝΑΙ Υπολογισμός παραμέτρου Flpter σε κάθε χρωμόσωμα , δημιουργία προφίλ |  |
| 9 | Χαρτογράφηση των γονιδίων | ΝΑΙ |  |
| 10 | Αλγόριθμοι για την επεξεργασία των φθοριζόντων σημάτων | ΝΑΙ |  |
| 11 | Υψηλής ποιότητας εικόνων FISH | NAI |  |
| 12 | Πολλαπλή προβολή εικόνων | ΝΑΙ Για σύγκριση |  |
| 13 | 3 D απεικόνιση | Επιθυμητό |  |
| 14 | Υποστήριξη αρχείων | Τουλάχιστον .tiff .bmp .jpeg |  |
| 15 | Λειτουργία αναίρεσης | ΝΑΙ Επιθυμητό με δυνατότητα αναίρεσης και οποιουδήποτε ενδιάμεσου από τη λίστα βημάτων |  |
| 16 | Εύκολη αρχειοθέτηση περιστατικών | ΝΑΙ Να περιγραφεί |  |
| 17 | Ικανότητα εκτύπωσης καρυοτύπου | ΝΑΙ Να δοθούν στιγμιότυπα εκτύπωσης με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς |  |
| 18 | Συμβατό με το μικροσκόπιο φθορισμού όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές | Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμβατότητας |  |
| 19 | Δυνατότητα αναβάθμισης | ΝΑΙ Να περιγραφούν οι δυνατότητες αναβάθμισης |  |
| 20 | Δυνατότητα σύνδεσης με LIS | ΝΑΙ |  |
| 21 | Εκπαίδευση προσωπικού | ΝΑΙ Να κατατεθεί πλήρη πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών |  |
| ΚΑΜΕΡΑ CCD |  |  |  |
| 21 | Αισθητήρας CCD | ΝΑΙ |  |
| 22 | Υψηλή ανάλυση εικόνας, pixels | Να αναφερθούν |  |
| 23 | Συχνότητα ανανέωσης εικόνας (fps) | ≤30 fps |  |
| 24 | Μέγεθος pixels (μm) | Να αναφερθεί |  |
| 25 | Βάθος ψηφιοποίησης (bit) | Να αναφερθεί |  |
| 26 | Βάθος χρώματος (bit) | Να αναφερθεί |  |
| 27 | Χρόνος έκθεσης | Να αναφερθεί το εύρος |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ |  |  |  |
| 28 | Επεξεργαστής |  | 3,30 GHz περίπου |
| 29 | Οθόνη |  | Ιατρικής χρήσης (Medical grade) |
| 30 | Σκληρός δίσκος |  | 120GB περίπου |
| 31 | Μνήμη RAM |  | 2GB περίπου |
| 32 | Κάρτα έγχρωμων γραφικών υψηλής ποιότητας απόδοσης |  | ΝΑΙ |
| 33 | Κάρτα δικτύου |  | ΝΑΙ |
| 34 | Οπτικά μέσα |  | DVD Rewriter |
| 35 | Ποντίκι |  | ΝΑΙ |
| 36 | Πληκτρολόγιο |  | ΝΑΙ |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 37 | Σύγχρονης τεχνολογίας |  | Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας |
| 38 | Καινούριο και αμεταχείριστο |  | ΝΑΙ |
| 39 | Πιστοποιητικό/ά πλήρους συμβατότητας με μικροσκόπια ανοσοφθορισμού (όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) |  | Να κατατεθεί/ούν |
| 40 | Επίδειξη εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή |  | ΝΑΙ |
| 41 | Πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών και των τεχνικών βιοϊατρικής τεχνολογίας |  | Να κατατεθεί πλήρη πρόγραμμα εκπαίδευσης |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύστημα ανοσοφθορισμού σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για τις σύγχρονες ανάγκες του εργαστηρίου.

| ΟΠΤΙΚΟ ΣΩΜΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υλικό κατασκευής-στοιβαρής | Να αναφερθεί |
| 2 | Φωτιστική πηγή, τροφοδοσίας 12 V | Λυχνία αλογόνου Να αναφερθεί η ισχύς (W) |
| 3 | Ρεοστάτης συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός | ΝΑΙ Σε εργονομική θέση |
| 4 | Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση τουλάχιστον 20 ̊, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας της οράσεως. | Με σύστημα διαχωρισμού δέσμης 100 % σε προσοφθάλμιους και σε φωτογραφική έξοδο |
| 5 | Περιστρεφόμενος φορέας προσκοχλίωσης έξι (6) αντικειμενικών φακών | ΝΑΙ |
| 6 | Φορέα πυκνωτή επικεντρούμενο με κατακόρυφη κίνηση | ΝΑΙ Να φέρει προστασία των παρασκευασμάτων |
| 7 | Εύρος εστίασης | 24 mm περίπου |
| 8 | Διάφραγμα ίριδος | ΝΑΙ |
| 9 | Kohler επικέντρωση | ΝΑΙ |
| 10 | Περιστρεφόμενος φορέας αντικειμενικών φακών | 6 θέσεων |
| 11 | Φορέας φίλτρων διερχόμενου φωτός | ΝΑΙ |
| 12 | Αντικειμενικοί φακοί με προστατευτικά ελατήρια για αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα | Διορθωμένοι στο άπειρο, επίπεδοι, κατάλληλοι για φωτεινό/ σκοτεινό πεδίο Να συνοδεύονται με τους κάτωθι φακούς: 10x/0,25 περίπου 20x/0,45 περίπου 100x/1,30 περίπου |
| 13 | Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, ευρέως οπτικού πεδίου κατάλληλο για διοπτοφόρους | 10x/23mm περίπου |
| 14 | Διπλή σταυροτράπεζα, υψηλής αντοχής | Να αναφερθούν οι διαστάσεις (mm) και οι διαστάσεις της περιοχής μετακίνησης του παρασκευάσματος (mm) με κλίμακα βερνιέρου |
| 15 | Σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων | ΝΑΙ |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |  |

| 16 | Πηγή υδραργύρου | Τουλάχιστον 100 W Επιθυμητό αυτορυθμιζόμενη |
| --- | --- | --- |
| 17 | Μέση διάρκεια ζωής (h) λάμπας υδραργύρου | Να αναφερθεί |
| 18 | Ομοιογένεια και επαναληψιμότητα | ΝΑΙ |
| 19 | Εφεδρική λυχνία | Αν διατίθεται να προσφερθεί |
| 20 | Σύστημα φίλτρων φθορισμού RED, ORANGE, GREEN, DAPI | Κατάλληλο για FISH μικροσκόπηση, διάταξης κύβου Να περιγραφεί NAI |
| 21 | Ιριδοδιάφραγμα | Με σύστημα επικέντρωσης της υπεριώδους δέσμης και φωτοφράκτη |
| 22 | Φίλτρα μείωσης έντασης φθορισμού | ΝΑΙ |