ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

(προϋπολογισμός : 30.000,00  Ευρώ)

Σύστημα ανοσοφθορισμού σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για τις σύγχρονες ανάγκες του εργαστηρίου.

| ΟΠΤΙΚΟ ΣΩΜΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υλικό κατασκευής-στοιβαρής | Να αναφερθεί |
| 2 | Φωτιστική πηγή, τροφοδοσίας 12 V | Λυχνία αλογόνου Να αναφερθεί η ισχύς (W) |
| 3 | Ρεοστάτης συνεχούς ρύθμισης της έντασης του φωτός | ΝΑΙ Σε εργονομική θέση |
| 4 | Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση τουλάχιστον 20 ̊, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετρωπίας της οράσεως. | Με σύστημα διαχωρισμού δέσμης 100 % σε προσοφθάλμιους και σε φωτογραφική έξοδο |
| 5 | Περιστρεφόμενος φορέας προσκοχλίωσης έξι (6) αντικειμενικών φακών | ΝΑΙ |
| 6 | Φορέα πυκνωτή επικεντρούμενο με κατακόρυφη κίνηση | ΝΑΙ Να φέρει προστασία των παρασκευασμάτων |
| 7 | Εύρος εστίασης | 24 mm περίπου |
| 8 | Διάφραγμα ίριδος | ΝΑΙ |
| 9 | Kohler επικέντρωση | ΝΑΙ |
| 10 | Περιστρεφόμενος φορέας αντικειμενικών φακών | 6 θέσεων |
| 11 | Φορέας φίλτρων διερχόμενου φωτός | ΝΑΙ |
| 12 | Αντικειμενικοί φακοί με προστατευτικά ελατήρια για αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα | Διορθωμένοι στο άπειρο, επίπεδοι, κατάλληλοι για φωτεινό/ σκοτεινό πεδίο Να συνοδεύονται με τους κάτωθι φακούς: 10x/0,25 περίπου 20x/0,45 περίπου 100x/1,30 περίπου |
| 13 | Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, ευρέως οπτικού πεδίου κατάλληλο για διοπτοφόρους | 10x/23mm περίπου |
| 14 | Διπλή σταυροτράπεζα, υψηλής αντοχής | Να αναφερθούν οι διαστάσεις (mm) και οι διαστάσεις της περιοχής μετακίνησης του παρασκευάσματος (mm) με κλίμακα βερνιέρου |
| 15 | Σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων | ΝΑΙ |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |  |

| 16 | Πηγή υδραργύρου | Τουλάχιστον 100 W Επιθυμητό αυτορυθμιζόμενη |
| --- | --- | --- |
| 17 | Μέση διάρκεια ζωής (h) λάμπας υδραργύρου | Να αναφερθεί |
| 18 | Ομοιογένεια και επαναληψιμότητα | ΝΑΙ |
| 19 | Εφεδρική λυχνία | Αν διατίθεται να προσφερθεί |
| 20 | Σύστημα φίλτρων φθορισμού RED, ORANGE, GREEN, DAPI | Κατάλληλο για FISH μικροσκόπηση, διάταξης κύβου Να περιγραφεί NAI |
| 21 | Ιριδοδιάφραγμα | Με σύστημα επικέντρωσης της υπεριώδους δέσμης και φωτοφράκτη |
| 22 | Φίλτρα μείωσης έντασης φθορισμού | ΝΑΙ |

| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Σύγχρονης τεχνολογίας | Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας |
| 24 | Καινούριο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| 25 | Επίδειξη εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή | ΝΑΙ |
| 26 | Πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών και των τεχνικών βιοϊατρικής τεχνολογίας | Να κατατεθεί πλήρη πρόγραμμα εκπαίδευσης |