ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

## Αριθμός εξετάσεων       20000

## Συνολικό Κόστος   	200000Ε 	246000Ε ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης (ταυτοχρονα και ανεξαρτητα) πλήρως αυτοματοποιημένων όλων των παρακάτω τεχνικών.

  - Ανοσοϊστοχημείας IHC

  - Διπλής ανοσοϊστοχημείας με DAB και FAST RED στο ίδιο πλακάκι.

2.Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες να μπορούν να ξεκινήσουν από την αποπαραφίνωση και να γίνονται έως και την αντίχρωση.

3. Να έχει τη δυνατότητα ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση.

4. Η τοποθέτηση των πλακιδίων στο σύστημα να γίνεται τυχαία σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση προς διευκόλυνση του χρήστη.

5. Να τρέχει ταυτόχρονα και ανεξάρτητα πλήρως αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα και πρωτόκολλα όπου υπάρχει η δυνατότητα η εφαρμογή του αντισώματος να γίνεται με το χέρι, για  ευελιξία κατά τα στανταρίσματα και τη χρήση σπάνιων δεικτών.

6 .Να χρησιμοποιεί πλήρη κιτ ανοσοϊστοχημείας

βιοτίνης στρεπταβιδίνης υπεροξειδάσης με χρωμογόνο DAB

μακρομορίου υπεροξειδάσης με χρωμογόνο DAB (ελεύθερο βιοτίνης)

μακρομορίου αλκαλικής φωσφατάσης με χρωμογόνο FAST RED (ελεύθερο βιοτίνης)

Όλα τα παραπάνω κιτ να διαθέτουν πιστοποίηση IVD.

7. Να έχει τη δυνατότητα επώασης του αντισώματος στους 37ο C, στους 42o C και σε θερμοκρασία δωματίου.

8. Να έχει τη δυνατότητα ανάδευσης των αντιδραστηρίων πάνω στο πλακίδιο, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή τους για ομοιόμορφη χρώση.

9. Να διαθέτει αυτόματο καθαρισμό της μονάδας χρώσης.

10. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των ρυθμιστικών διαλυμάτων και να επιτρέπει την προσθήκη αυτών κατά τη διάρκεια της λειτουργία του.

11. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αποβλήτων και να πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των δοχείων αποβλήτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.