From: Natasa Vlachou [mailto:avlachou@raymed.gr] 
Sent: Friday, April 22, 2016 2:54 PM
To: bioiatriki2002@yahoo.com
Subject: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών για ΣΤΟΛΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ
Importance: High

Καλή σας μέρα !

Επί των προδιαγραφών οι οποίες τέθηκαν σε διαβούλευση, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τις πιο κάτω παρατηρήσεις της εταιρείας μας:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

2. Tύπος        Ποδιά με ολόσωμη κάλυψη εμπρός και χιαστί δέσιμο στην πλάτη.

Εφόσον η ποδιά είναι ολόσωμη και ζητείται πλήρης κάλυψη 0,25 mmPb στο πίσω μέρος , δεν γίνεται να έχει χιαστί δέσιμο στην πλάτη, γιατί τότε θα πρέπει να καλύπτει μερικά το πίσω μέρος του σώματος.

Προτείνουμε να γραφτεί η προδιαγραφή ως: Ποδιά με ολόσωμη κάλυψη εμπρός και πίσω, τύπου παλτό με ασφαλές κλέισιμο (Velcro ή άλλο).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

6. Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού  6 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,5mmPb ή 3 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,25mmPb

Επειδή τα υλικά αυτά (ακτινοπροστατευτικά εσωτερικά υλικά των ποδιών) παράγονται σε παρτίδες και μπορεί να μεταβάλλεται-διαφέρει ελαφρά το βάρος από παρτίδα

Σε παρτίδα του υλικού, παρακαλούμε να διατυπωθεί η προδιαγραφή ως εξής:

Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού  περίπου 6 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,5mmPb ή περίπου  3 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,25mmPb

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350