| Προς : Βιοιατρικη / ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ |  |
| --- | --- |
| Fax : | Ημ/νια : 8-3-2016 |
| Θεμα : Διαβούλευση για ΅Ανιχνευτης Ακτινοβολίας για Ελεγχο Απορριμμάτων Παρατηρήσεις εως και 08-03-2016 |  |

_________________________________________________________________________

Αγαπητοί Κυριοι

Σας παραθέτουμε τις παρατηρησεις μας για τις συγκεκριμένες παραγραφους των Τεχνικων Προδιαγραφών που αναρτήθηκαν για την προμήθεια Ανιχνευτή  Ακτινοβολίας για Ελεγχο Απορριμμάτων

| 4 | Χρονικη διαρκεια | ≥ 8h | Εξαιρετικα μικρος χρονος !!! Μηπως ειναι 80h ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ενεργεια-κο ευρος ανιχνευση | 30keV-1.3MeV τουλαχιστον | Ενεργειακο ευρος μετρησης απο 35keV – 1.3MeV τουλαχιστον (η μετρηση ενδιαφερει) |
| 8 | Ευαισθη- σια | 150cps ανα μSv/h για Cs-137 και 2000cps ανα μSv/h για Am-241 | Παρακαλουμε : 1. Το οριο 150cps για Cs137 να γινει 100cps 2. Το οριο για Am-241 να απαληφθει . Δεν αναφερεται καθολου απο πολλες εταιριες γιατι εχει να κανει με τον τυπο του ανιχνευτη (κρυσταλλος NaI η CsI) |
| 9 |  |  |  |
| 10 | Περιοχες ενδειξεων | 0,01μSv/h – 250μSv/h | Να γινει απο 0,01μSv/h και ανω για να μπορεσουμε να συμμετασχουμε |
| 11 | Ηχητικο και οπτικο συναγερμο |  | Να προστεθει και δονητικο συναγερμο (vibraration alarm ) που ειναι ο πλεον καταλληλος για ΅διακριτικο΅ελεγχο των απορριματων ! |
| 15 | Λογισμικο επεξεργα-σιας ….. | ΝΑΙ , να αναφερθει και να προσφερθει προς επιλογη | Να συνοδευεται και απο τον απαραιτητο adapter για συνδεση με τον Η/Υ |
| 16 | Δυνατοτη- τα διαχωρι σμου κλπ | Ναι , να αναφερθει προς αξιολογηση | Το συγκεκριμενο χαρακτηριστικο αναφερεται μονο στα φυλλαδια της THERMO Scientific. H εταιρια μας χρησιμοποιει την τεχνικη background suppression Παρακαλω να απαληφθει ως ορος η να τροποποιηθει για να μπορεσουμε να συμμετασχουμε |

Με εκτιμηση

Αντ.Καρβωνης