Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Απρ 7 τις 3:39 μ.μ.

Aξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας μας και στα πλαίσια της σχετικής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,

παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τα κάτωθι:

H προδιαγραφή 8. έχει σήμερα διαμορφωθεί ως εξής

| 8. | Ευαισθησία | 100 cps ανά μSv/h για Cs-137 (662 keV) τουλάχιστον. Αν διατίθεται και για Am-241 (60 keV) να αναφερθεί η ευαισθησία σε cps ανά μSv/h. |
| --- | --- | --- |

Σε σχέση με την προηγούμενη προδιαγραφή που ήταν διαμορφωμένη ως ακολούθως (βλ. διαβούλευση 8.3.16),

| 8. | Ευαισθησία | 150 cps ανά μSv/h για Cs-137 (662 keV) και 2000 cps ανά μSv/h για Am-241 (60 keV) τουλάχιστον |
| --- | --- | --- |

η σημερινή εκδοχή της εν λόγω προδιαγραφής υστερεί κατά πολύ , επιτρέποντας να γίνουν αποδεκτά όργανα στον εν λόγω διαγωνισμό που δεν θα εκπληρούν τον σκοπό τους.

Συγκεκριμένα:

Στην εφαρμογή ελέγχου απορριμάτων για μικροποσότητες-υπολείμματα τυχόν υλικών που εκπέμπουν ακτινοβολία, η παράμετρος της ευαισθησίας του οργάνου είναι απολύτως καθοριστική.

Χρειάζεται ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο όργανο για την ανίχνευση τέτοιων υλικών-μικροποσοτήτων εντός μιας μεγάλης σακκούλας ή κάδου που περιέχει απορρίματα και ενώ τα υλικά αυτά

μπορεί να βρίσκονται σε σημαντικό βάθος, να καλύπτονται από άλλα απορρίματα κλπ.

H σημαντική μείωση της αιτούμενης ευαισθησίας από 150 cps ανά μSv/h που ήταν πριν σε 100 cps ανά μSv/h τώρα, μπορεί να οδηγήσει σε αγορά οργάνου που δεν θα είναι δυνατόν να φέρει σε

πέρας τέτοιου είδους ανίχνευση.

Επιπλέον και με δεδομένο ότι το όργανο θα πρέπει να ανιχνεύσει κυρίως υπολείμματα υλικών ραδιομολυσμένων από Tc99m , που είναι το κύρια χρησιμοποιούμενο ισότοπο στην Πυρηνική Ιατρική και

το οποίο εκπέμπει περίπου στα 140 ΚV ή και Τl-201 που επίσης εκπέμπει σε χαμηλές ενέργειες, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η ευαισθησία του οργάνου σε σχετικά χαμηλές ενέργειες , όπως αυτές του Am-241 και όχι μόνον σε υψηλές ενέργειες όπως του Cs-137. To να μην διατίθενται για ένα όργανο στοιχεία σχετικά με την ευαισθησία του στις ενέργειες αυτές, το καθιστά δυνητικά μη ικανό να εκτελέσει σχετικές ανιχνεύσεις στον τομέα των νοσοκομειακών απορριμμάτων όπου η πιθανή ραδιομόλυνση προέρχεται κυρίως από ισότοπα πυρηνικής ιατρικής.

Επομένως και με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, παρακαλούμε όπως η εν λόγω προδιαγραφή επανέλθει στην προηγούμενη διατύπωση της, δηλ.

| 8. | Ευαισθησία | 150 cps ανά μSv/h για Cs-137 (662 keV) και 2000 cps ανά μSv/h για Am-241 (60 keV) τουλάχιστον |
| --- | --- | --- |

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350

From: Natasa Vlachou [mailto:avlachou@raymed.gr] 
Sent: Tuesday, March 08, 2016 9:58 PM
To: bioiatriki2002@yahoo.com
Subject: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Importance: High

Παρακαλούμε όπως προστεθεί και η κάτωθι προδιαγραφή:

-          Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (από ειδικό εργαστήριο του κατσκευαστή-traceable  ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης)

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350