TMHMA ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

# ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2011

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 0601-5800

## Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  (ΑΝΑΛΥΤΩΝ)

- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

## κωδ. αντιδρ. 540-541                                                                                   σύνολο εξετάσεων: 1100                                                                                   πιθανή δαπάνη: 948.50€

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

## κωδ. αντιδρ. 542-810                                                                                   σύνολο εξετάσεων: 60.037                                                                                   πιθανή δαπάνη: 365400.10€

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Abs

## κωδ. αντιδρ. 811-815                                                                                   σύνολο εξετάσεων: 50                                                                                   πιθανή δαπάνη: 255.00€

- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ & ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

## κωδ. αντιδρ. 816-823 και 973                                                                                   σύνολο εξετάσεων: 580                                                                                   πιθανή δαπάνη: 21172,80€

- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (BEAD ARRAYS-LUMINEX)

## κωδ. αντιδρ. 824-842                                                                                   σύνολο εξετάσεων: 2735                                                                                   πιθανή δαπάνη: 231407,50€

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PCR ΣΕ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΓΙΑ HLA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

## κωδ. αντιδρ. 843-844                                                                                   σύνολο εξετάσεων: 500                                                                                   πιθανή δαπάνη: 3300,00€

- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΡ ΣΕ CD4+ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## κωδ. αντιδρ. 845                                                                                      σύνολο εξετάσεων:60                                                                                  πιθανή δαπάνη: 1275,00€

- ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ (ELISA READER)

## κωδ. αντιδρ. 846-847                                                                                      σύνολο εξετάσεων:200                                                                                  πιθανή δαπάνη: 6375,00€

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ELISA

## κωδ. αντιδρ. 848-899                                                                                      σύνολο εξετάσεων:30,833                                                                                  πιθανή δαπάνη: 140611,66€

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

## κωδ. αντιδρ. 900-972                                                                                      σύνολο εξετάσεων:62,250                                                                                  πιθανή δαπάνη: 186543,72€

- ΘΟΛΩΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

## κωδ. αντιδρ. 974-979                                                                                      σύνολο εξετάσεων:5600                                                                                  πιθανή δαπάνη: 56520,00€

- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIOCHIP

## κωδ. αντιδρ. 980-990                                                                                      σύνολο εξετάσεων: 275                                                                                  πιθανή δαπάνη: 1267,50€

01.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Αριθμοί πρόβλεψης (540-541)

Τεμάχιο ένα (1)

- Να είναι πλήρως ανοικτός για να δέχεται προγραμματισμό κάθε εξέτασης IFA.

- Βάση δειγμάτων 80 θέσεων.

- Θέσεις για 16 πλάκες.

- Έλεγχος στάθμης υγρών ,φυσαλίδων, πήγματος.

- Βάση αραιώσεων >150 θέσεων για τιτλοποίηση των δειγμάτων.

- Δυνατότητα ταυτόχρονης διαδικασίας πολλών εξετάσεων.

- Αυτόματη διαδικασία από την αραίωση, τη διανομή των δειγμάτων και των

Αντιδραστηρίων, επώαση, καθώς και των πλύσεων .

- Προγραμματισμός σε περιβάλλον Windows.

- Να συνοδεύεται από UPS.

02.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Περιγράφονται δύο κυτταρομετρητές και αναφέρονται ως Νο1 και No2

Αριθμοί πρόβλεψης (542-810)

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Νο 1

Αριθμοί πρόβλεψης από : (542 - 629)

- O κυτταρομετρητής ροής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πιστοποιημένος για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD marked βάση 98/79/EC).

- Να διαθέτει δύο laser (488nm και 633nm) και σε απόσταση μεταξύ τους για ανάλυση όσο το δυνατό περισσότερων φθοριοχρωμάτων ταυτόχρονα και κατά το δυνατό σταθερές χωρίς ανάγκες ευθυγράμμισης.

- Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη οπτική τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση της διάχυσης της ακτινοβολίας της δέσμης laser μέχρι την κυψελίδα ροής.

- Να μπορεί να αναλύει τις παρακάτω παραμέτρους: FS, SSC και τουλάχιστον 6 φθορισμούς ταυτόχρονα σε γραμμική ή λογαριθμική μορφή.

- Να διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία και αρχιτεκτονική οπτικών (κατά προτίμηση επιλεκτικής αντανάκλασης) για την ανίχνευση του μέγιστου των φθορισμών και της ευαισθησίας. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία.

- Να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, <200 MESF για όλους τους φθορισμούς. Να αποδειχθεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

- Να διαθέτει κατάλληλο υδροδυναμικό σύστημα για την ελαχιστοποίηση της επιμόλυνσης των δειγμάτων <0.1%. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία

- Να διαθέτει ψηφιακή ηλεκτρονική ανάλυση τόσο κατά τη μέτρηση όσο και για την ανάλυση. Να αποδειχθεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

- Ο αναλυτής να πραγματοποιεί ανάλυση >6000 κύτταρα ανά δευτ/πτο. Να αποδειχθεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

- Να μπορεί να πραγματοποιεί αντιστάθμιση της χρωματικής αλληλεπικάλυψης (compensation) ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια της μέτρησης (online) ή/και μετά από αυτή (off-line). Nα δοθούν αναλυτικά στοιχεία όπου θεωρείται απαραίτητο.

- Να δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης πολυπαραμετρικής ουδού. Να αποδεικτεί με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

- Νά έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό καναλιών ανάλυσης των παραμέτρων για τον καλύτερο διαχωρισμό των κυττάρων. Να αποδεικνύεται με αναφορά στα επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

- Να πραγματοποιεί αυτόματους κύκλους πλύσης και απολύμανσης κατά την έναρξη και   κλείσιμο του αναλυτή και να διαθέτει αυτόματο τρόπο ελέγχου των φθορισμών που επιτελεί.

- Ο αναλυτής να δύναται να φέρει σύστημα δειγματοληψίας από πλάκες μικροτιτλοδότησης 96 και 384 πηγαδιών.

- Να περιγραφούν οι δυνατές αναβαθμίσεις του αναλυτή και να δοθούν τα τεχνικά στοιχεία αυτών.

- Να συνοδεύεται από υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας καθώς και έγχρωμο εκτυπωτή. Να περιγραφούν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

- Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να συνοδεύεται από ξεχωριστά αυτόματα προγράμματα λειτουργίας για κλινικές εφαρμογές (HIV, Λευχαιμίες και λεμφώματα, δείκτες ενεργοποίησης) πιστοποιημένeς για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD marked βάση 98/79/EC), αλλά και από ειδικό ανοικτό ευέλικτο λογισμικό για ερευνητικά πρωτόκολα.

- Να συνοδεύεται από σύστημα  αυτόματης προετοιμασίας δείγματος λύσης ερυθρών αιμοσφαιρίων με ή χωρίς αυτόματοματοπoιημένα  βήματα πλύσης (επιθυμητό για δείγματα λευχαιμιών).

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι απόλυτα συμβατά με τον αναλυτή και πιστοποιημένα κατά CE/IVD.

- Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης και επίσης να έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελληνική αγορά. Να κατατεθεί κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών.

Κυτταρομετρητής Ροής No2 (τεμάχια 2)

Αριθμοί πρόβλεψης από : (630-810)

- Ο κυτταρομετρητής ροής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

- Να διαθέτει δύο lasers solid state 488nm και 638nm.

- Να μπορεί να δεχτεί και τρίτο laser στα 405nm για UV.

- Να μπορεί να γίνει ανάλυση 8 χρωστικών ταυτόχρονα κατά τη χρήση δύο lasers.

- Να μπορεί να γίνει ανάλυση 10 χρωστικών ταυτόχρονα κατά τη χρήση και των 3

lasers.

- Να διαθέτει φίλτρα που μπορούν εύκολα να αλλαχθούν από τους χρήστες.

- Τα φίλτρα να είναι τοποθετημένα σε γωνία 18ο για ελαχιστοποίηση της απώλειας

ακτινοβολίας.

- Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων με δυνατότητα vortex

κάθε σωληναρίου πριν τη μέτρηση του δείγματος, και barcode reader για το

κάθε σωληνάριο και τη θέση του στο δειγματολήπτη.

- Να διαθέτει ψηφιακή ανάλυση 20 bit και να μπορεί να συλλέξει έως και 5

διαφορετικά σήματα από κάθε ανιχνευτή.

- Να μπορούν να αναλύονται έως και 25.000 events per second.

- Να μπορεί να διαχωρίσει σωματίδια διαμέτρου από 0,4-40μm.

- Να διαθέτει ευαισθησία 120 MESF για FITC, 80 MESF για PE, 30 MESF για

PECy5, 80 MESF για APC.

- Τα lasers που δεν χρησιμοποιούνται σε μία εφαρμογή να μπορούν να

απενεργοποιηθούν προσωρινά, ώστε να παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους.

- Να μπορεί να παρακολουθείται η ενέργεια του κάθε laser ηλεκτρονικά και να

μπορεί να διακοπεί αυτόματα η λειτουργία τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί

απόκλιση μεγαλύτερη του 10% της ονομαστικής ενέργειας λειτουργίας.

- Να μπορεί να ρυθμίζεται από το λογισμικό η γωνία συλλογής της ευθύγραμμης

σκέδασης, ανάλογα με την εφαρμογή.

- Να διαθέτει μηχανισμό που να μπορεί να ρυθμίζεται η εσωτερική θερμοκρασία

του αναλυτή ώστε να μην επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας

περιβάλλοντος το οπτικό σύστημα.

- Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η ρύθμιση της ευθυγράμμισης των lasers.

- Να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εντόπισης προβλημάτων και ρύθμισης όπως

της ευθυγράμμισης των lasers.

- Το λογισμικό να είναι συμβατό με περιβάλλον windows vista.

- Να μπορεί να οριστεί μέσω του λογισμικού ο κάθε χρήστης, ο οποίος θα διαθέτει

δικό του κωδικό πρόσβασης, και να μπορεί να καταγράφεται από το σύστημα η

ημερομηνία και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε χρήστη.

21.Tα λειτουργικά αντιδραστήρια  (υγρό περιροής (sheath), απορρυπαντικό,

αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου) του αναλυτή να διαθέτουν CE σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/CΕ.

23. Να δοθεί λίστα εγκατεστημένων αναλυτών από την προσφέρουσα εταιρεία.

24.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια

prospectus του κατασκευαστή.

03.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Abs Αριθμοί πρόβλεψης (811-815)

Τεμάχιο 1

- Ο αναλυτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (Random

Access), και πλήρως αυτοματοποιημένος.

- Να μπορεί να πραγματοποιεί έως 30 διαφορετικές εξετάσεις ταυτόχρονα σε μια

φόρτωση μέσα σε 90 λεπτά.

- Τα απαραίτητα αντιδραστήρια για κάθε εξέταση να είναι ενσωματωμένα σε κασέτα,

που να διαθέτει γραμμικό κώδικα με όλα τα στοιχεία της παρτίδας, της καμπύλης

βαθμονόμησης, ημερομηνίας λήξης, και επίσης να διαθέτει εσωτερικό μάρτυρα

πιστοποίησης της ακρίβειας της εξέτασης.

- Να μην απαιτεί αναλώσιμα .

- Να διαθέτει δύο ξεχωριστά ρύγχη διανομής για το αντιδραστήριο σύζευξης και το

χρωμογόνο, ώστε να αποφεύγεται τυχόν επιμόλυνση.

- Η συντήρησή του να γίνεται εντελώς αυτόματα μέσω του λογισμικού και για όλες

τις φάσεις λειτουργίας (άνοιγμα, κλείσιμο, μεταξύ των εξετάσεων) .

- Να διαθέτει υψηλή πιστότητα με ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας του ώστε

να διατηρείται σταθερή, ανεξάρτητα της θερμοκρασίας του περιβάλλοντα χώρου.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο υπολογιστή με εξελιγμένο και απλό λογισμικό σε

περιβάλλον Windows και την δυνατότητα χρήσης modem.

- Nα έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης μεγάλου αριθμού απαντήσεων (2000)

- Να διαθέτει  γραμμικό κώδικα για την ανάγνωση των δειγμάτων των ασθενών.

- Να απαιτεί μικρή ποσότητα δείγματος (10 μl) για κάθε παράμετρο.

- Να διαθέτει αισθητήρα στάθμης για  όλα τα δοχεία υγρών. (Απεσταγμένο,

Πλυστικά, Απόβλητα)

- Το λογισμικό του συστήματος να είναι στην ελληνική γλώσσα.

04.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ & ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

Περιγράφονται δύο (2) συστήματα για διαφορετικές εφαρμογές, που αναφέρονται ως Νο1 και Νο 2.

Νο1: Ένα (1) σύστημα

Αριθμοί πρόβλεψης  (816-823)

- Να είναι ειδικό για την πλήρη αυτοματοποίηση μοριακών τεχνικών ανοσοαποτύπωσης και υβριδισμού σε τανίες.

- Να μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα μέχρι και 30 ταινίες.

- Να διαθέτει μονάδα διαχείρισης υγρών (dispensing), σύστημα εκπλύσεων (washer), καθώς και σύστημα επώασης (incubator/shaker) υπό ανάδευση στην επιθυμητή θερμοκρασία με ακρίβεια τουλάχιστον +0,5 oC, απαραίτητο για τις μοριακές τεχνικές.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό απόλυτα φιλικό στο χρήστη και να παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και των πιο λεπτομερειακών παραμέτρων που αφορούν  πρωτόκολλα ανοσοαποτύπωσης και υβριδισμού.

- Να διαθέτει ειδική διάταξη για τα αντιδραστήρια που απαιτούν προθέρμανση (π.χ. αντιδραστήριο υβριδισμού), με σειρά μεταλλικών υποδοχέων και μαγνητική ανάδευση για αυτόματη, πλήρως ομογενοποιημένη προθέρμανση των αντιδραστηρίων στη θερμοκρασία υβριδισμού.

- Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού μόνο με απεσταγμένο νερό χωρίς πρόσθετα χημικά.  Απλό και σύντομο (5’)

- Οι δίσκοι (trays) που τοποθετούνται οι ταινίες να  είναι μιας χρήσης και να μην χρειάζονται πλύσιμο μετά από κάθε κύκλο εργασίας, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση επιμόλυνσης από δείγμα σε δείγμα.

- Τα φιαλίδια αντιδραστηρίων που περιέχονται στα kits να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μεταγγίσεις με ενδεχόμενο κίνδυνο επιμολύνσεων.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

- Αντικειμενική ανάγνωση & αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

- Χρησιμοποιεί απλό σαρωτή (scanner) του εμπορίου

- Ενσωματωμένος Scanning Calibrator εξασφαλίζει την ακρίβεια στις αξιολογήσεις

- Δυνατότητα πλήρους διαμόρφωσης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Result Report)

- Ενσωματωμένα φίλτρα επιτρέπουν γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων

- Διαχείριση χρηστών: ανάθεση επιπέδων πρόσβασης/ασφάλειας από το προσωπικό του εργαστηρίου

- Αναβάθμιση της τράπεζας δεδομένων δις του έτους με ότι νεότερο υπάρχει σε HLA νομενκλατούρα

- Μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο LIMS – εισαγωγή και εξαγωγή λιστών και αποτελεσμάτων από και προς LIMS

Νο2: Ένα (1) σύστημα

Προδιαγραφές αυτοματοποιημένης μεθόδου ανοσοαποτύπωσης (Immunoblotting)

Αριθμοί πρόβλεψης (973)

- Να διαθέτει μονάδα διαχείρισης υγρών (dispensing), σύστημα

πλύσεων (washer) καθώς και σύστημα επώασης (incubator/shaker)

υπό ανάδευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Το ενσωματομένο λογισμικό που διαθέτει να είναι απόλυτα φιλικό

στον χρήστη και να παρέχει την δυνατότητα προγραμματισμού και των

πιο λεπτομερειακών παραμέτρων που αφορούν πρωτόκολλα

ανοσοαποτύπωσης

- Να έχει δυνατότητα φόρτωσης 30 δειγμάτων σε κάθε τρέξιμο.

- Το σύστημα να διαθέτει πρόγραμμα αυτομάτου καθαρισμού του.

5.  Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης (Rs232) με υπάρχων LIS .

05.ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (BEAD ARRAYS-LUMINEX)

Ενα Τεμάχιο (1)

Αριθμοί προβλεψης (824-842)

- Ο  αναλυτής θα πρέπει να είναι της τελευταίας τεχνολογίας, συμπαγής και φιλικός στον χρήστη χωρίς  ιδιαίτερες απαιτήσεις χώρου.

- Να διαθέτει   σταθερό οπτικό σύστημα  αποτελούμενο από δύο οπτικές φωτοδιόδους μια πράσινη (532 nm) και μια κόκκινη (632nm).

- Nα μπορεί να μετρά ταυτόχρονα τέσσερεις παραμέτρους φθορισμού (κατά προτίμηση σε μήκη κύματος στη περιοχή του κίτρινου, ερυθρού, βαθυκόκκινου και εγγύς υπέρυθρου) καθώς και   δύο παραμέτρους  σκεδαζόμενου φωτός.

- Tα σκεδαστικά του χαρακτηριστικά να επιτρέπουν τον διαχωρισμό των λεμφοκυττάρων, μονοκυττάρων και πολυμορφοπυρήνων.

- Να μπορεί να προσδιορίζει ποσοτικά διαλυτά ή ενδοκυττάρια μόρια (σε  προιόντα σε κυτταρικής λύσης)  και ανοσοφαινότυπο επιφανειακών ή ενδοκυττάριων αντιγόνων  σε κυτταρικούς πληθυσμούς  στο ίδιο ή σε διαφορετικό σωληνάριο.  (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ)

- Nα μπορεί να πραγματοποιεί δειγματοληψία δείγματος από όγκο 5-100 μl.

- Να  μπορεί να  αναρροφά  από μικροπλάκες καλλιεργιών  με 96 πηγαδάκια.

- Να μπορεί να πραγματοποιεί ανάδευση πρίν την αναρρόφηση.

- Ο αναλυτής να διαθέτει ευαισθησία  ικανή για τον    διαχωρισμό  σφαιριδίων

από 2,5μm έως  50μm.

- Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία   <200 MESF.

- Να έχει ταχύτητα 15.000 κυτταρα  ανα sec.

- Να διαθέτει ψηφιακά ηλεκτρονικά και να μπορεί νa πραγματοποιεί χρωματική     αντισταθμιση off-line.

- Να έχει ελάχιστη επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα.

- Να διαθέτει υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας. Να αναφερθούν τα τεχνικά του  χαρακτηριστικά.

- Να διαθέτει  εξελιγμένο λογισμικό σε περιβάλλον Windows  το  οποίο να πραγματοποιεί αυτόματα  τις καμπύλες βαθμονόμισης και  τον υπολογισμό  των διαλυτών μορίων. Ακόμη το λογισμικό να μπορεί να μετρά και να αναλύει και δείγματα ανοσοφθορισμού και να προσδιορίζει την ποσοστιαία αναλογία των υποπληθυσμών.

06. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PCR  ΣΕ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ  ΓΙΑ HLA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

##### ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

Αριθμοί πρόβλεψης  (843-844)

- Το σύστημα να πραγματοποιεί αυτόματο ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό νουκλεϊκών οξέων και προϊόντων PCR σε  τριχοειδή.

- Να  έχει την δυνατότητα ανάλυσης διαφορετικών μεγεθών αλληλουχιών DNA (fragment analysis) σε τριχοειδή, σε λιγότερο από 30 λεπτά για 96 δείγματα, ή 3 λεπτά για 12 δείγματα.

- Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης αλληλουχιών DNA από 15 bp έως 10 kb.

- Να βασίζεται στην τεχνολογία ανίχνευσης φθορισμού από συστοιχία διόδων εκπομπής φωτός και μικρο-συλλέκτες (micro-optical collectors). Τα μόρια των νουκλεϊκών οξέων να διαχωρίζονται σύμφωνα με το μέγεθός τους, με την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος σε τριχοειδές εφοδιασμένο με έτοιμο πήκτωμα ηλεκτροφόρησης.

- Το σύστημα να εξασφαλίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτροφόρηση από 1 έως και 96 δειγμάτων σε κάθε διαδικασία (run) και να επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση δειγμάτων τόσο από strips, όσο και από πλάκα 96 θέσεων με την ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη.

- Η ηλεκτροφόρηση να πραγματοποιείται σε έτοιμες προς χρήση «κασέτες» τύπου cartridge για την εύκολη φόρτωση από τον χρήστη, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και να αποτρέπεται το φαινόμενο κυρτότητας του ηλεκτροφορήματος των ζωνών, που παρατηρείται συχνά σε πήκτωμα αγαρόζης.

- Οι έτοιμες προς χρήση «κασέτες» να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 ανεξάρτητα τριχοειδή κανάλια με ενσωματωμένο πήκτωμα για την ταχύτερη και υψηλής διακριτικής ανάλυσης ηλεκτροφόρηση, με επάρκεια έως και 3000 δείγματα.

- Η διαδικασία ηλεκτροφόρησης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, εξαιρετικά ευαίσθητη και πλήρως ελεγχόμενη υπό συνθήκες υψηλής διακριτικής ικανότητας.

- Το σύστημα ηλεκτροφόρησης να εκμηδενίζει τις πιθανότητες έκθεσης του χρήστη σε καρκινογόνες χρωστικές DNA όπως π.χ. το Βρωμιούχο Αιθίδιο.

- Το σύστημα να είναι σε θέση να δώσει ξεκάθαρη εικόνα των ζωνών των ηλεκτροφορημάτων με τα ακριβή μεγέθη αυτών με τη χρήση έτοιμων μαρτύρων.

- Να δέχεται διάφορους τύπους κασετών ανάλογα με την εφαρμογή και να δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αλλεπάλληλες χρήσεις.

- Ο χρησιμοποιούμενος όγκος του δείγματος να είναι ο ελάχιστος δυνατός (λιγότερο από 1 μl) για οικονομία δείγματος.

- Η ακρίβεια-διακριτική ικανότητα των ηλεκτροφορημάτων να είναι έως και 5 bp για αλληλουχίες DNA προερχόμενες από μικρές ποσότητες νουκλεϊκών οξέων.

- To σύστημα να συνοδεύεται από τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό υπολογιστή για την συνεχή καταγραφή δεδομένων, την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Απαιτούμενες προδιαγραφές λογισμικού του συστήματος

- Η συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων να πραγματοποιείται με τη χρήση φιλικού προς το χρήστη λογισμικού, με το οποίο όλα τα δεδομένα να αναλύονται και να απεικονίζονται τόσο ως ηλεκτροφορήματα κορυφών, όσο και ως ζώνες σε πήκτωμα.

- Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης αποτελεσμάτων ειδικά για εφαρμογές τυποποίησης αντιγόνων ιστοσυμβατότητας.

- Να διαθέτει μεγάλη γκάμα «εργαλείων» για την εύκολη ανάλυση και γρήγορη επεξεργασία των αποτελεσμάτων τα οποία να είναι δυνατό να εμφανιστούν μεμονωμένα για κάθε δείγμα ή σε αντιπαράθεση με άλλα δείγματα.

- Το σύστημα να επιτρέπει την ανάλυση και εκτίμηση των δειγμάτων ένα προς ένα ξεχωριστά ή σε αντιπαραβολή με τα υπόλοιπα (overlay views) για σύγκριση.

- Να διαθέτει ισχυρό αλγόριθμο με τον οποίο το λογισμικό να είναι σε θέση να υπολογίσει με ακρίβεια όλες τις ιδιότητες των ηλεκτρογραφημάτων (κορυφών) όπως αριθμό, ύψος, εμβαδόν, πλάτος κλπ., τα οποία να εμφανίζονται σε μορφή πίνακα.

- Το λογισμικό να επιτρέπει την δημιουργία ευανάγνωστων αναφορών τα οποία να μπορούν να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση ή να εξαχθούν σε άλλου τύπου προγράμματα όπως π.χ. υπολογιστικά φύλλα EXCEL, ή πρόγραμμα ανάλυσης τυποποίησης αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας, κλπ.

07.ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΡ ΣΕ CD4+ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αριθμός πρόβλεψης (845)

Ενα τεμάχιο (1)

1. Luminometer για μικροπλάκες 96 θέσεων με τα εξής στοιχεία:

Ανιχνευτής: αποκλειστικός οκτακάναλος solid state array

Κλίμακα φάσματος: 300-610nm

Κορυφή μήκους κύματος: 550nm

Τρόπος ανίχνευσης: Glow Luminescence

Ταχύτητα μέτρησης: 1sec  ανά well, λιγότερο από 30 sec ανά πλάκα.

Τροφοδοσία: 0,5A, 100-240V, 50-60Hz

Βάρος: 9.1 Kg

Θερμοκρασία λειτουργίας: 15ο- 40ºC

2. Shaker MicroMix 5 με τα εξής στοιχεία:

Τρόπος ανάδευσης: Οριζόντια και κυκλικά

Κλίμακα στροφών: 300-1800 rpm

Mέγιστη χωρητικότητα: 4 microplates

2 rack 500 with 96 tubes per rack

Τροφοδοσία ρεύματος: 90-260 VAC, 47-63 HZ

3. Aντλία αναρρόφησης Pipete Aid με τα εξής στοιχεία:

Τροφοδοσία ρεύματος: 110V-240  VAC, 50-60 Hz

Ισχύς: 4W

- Σύστημα μαγνητικού διαχωρισμού επικαλυμμένων σφαιριδίων (beads)

08. ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ (ELISA READER)

Αριθμοί πρόβλεψης (846-847)

Ενα τεμάχιο (1)

- Η μέτρηση της oπτικής απoρρόφησης της πλάκας microelisa (96 θέσεων), να μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλή , διπλή φωτoμέτρηση  ή φωτομέτρηση φάσματος (spectrum)

- Να διαθέτει θέσεις για 6 διαφορετικά φίλτρα.(standard: 405, 450, 550, 620)

- Να διαθέτει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο που θα εγγυάται τηv αξιoπιστία τωv απoτελεσμάτωv

- Το περιβάλλον λειτουργίας να είναι σταθερό και καθαρό από σκόνη (κλειστό κιβώτιο)

- Να διαθέτει δυvατότητα επιλoγής διαφόρωv τρόπωv έκφρασης τωv απoτελεσμάτωv όπως:

-  υπoλoγισμός της τιμής cut off

- λ όγoς OD πρoς cut off

- Να διαθέτει  μνήμη όπου θα μπορούν να  διατηρούνται διαφoρετικά πρωτόκoλλα εξέτασης και δεδομένα  των τελευταίων μετρήσεων, με δυνατότητα ανάκλησης και επαναξιολόγησής τους, καθώς και 20 διαφoρετικές καμπύλες που ο χρήστης να μπορεί να διατηρήσει ως πρότυπες

- Να μπoρεί vα συvδεθεί με τoυς περισσότερoυς εκτυπωτές της αγoράς για άμεση εκτύπωση τωv απoτελεσμάτωv

- Να μπορεί να επεξεργαστεί στην ίδια μικροπλάκα περισσότερα του ενός πρωτόκολλα, και να τα αξιολογήσει ξεχωριστά

- Να έχει μικρές διαστάσεις

- Η συσκευή να διαθέτει σήμανση CE

09.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELISA

Περιγράφονται 3 αυτόματοι αναλυτές ELISA και αναφέρονται ως Νο1, Νο2, Νο3

Αριθμοί πρόβλεψης (861-871, 874-875, 891, 895-896, 899)

Νο1 ELISA ΑΝΑΛΥΤΗΣ (Τεμάχιο1)

- Να είναι ανοιχτό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας.

- Να δύναται να διαχειριστεί ταυτόχρονα και ανεξάρτητα 4 μικροπλάκες.

- Να δύναται να εκτελέσει τουλάχιστον 8 διαφορετικά πρωτόκολλα σε κάθε τρέξιμο.

- Να είναι συνεχούς προσπέλασης με δυνατότητα επεξεργασίας διαδοχικά απεριόριστου     αριθμού ομάδων εξετάσεων.

- Να διαθέτει σε αποσπώμενη καρουσέλα για αποθήκευση, τουλάχιστον 92 θέσεις για δείγματα, 96 θέσεις σωληναρίων προαραίωσης, και 14  θέσεις για control και calibrators ανά πρωτόκολλο.

- Να έχει δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης έως 1:500 και επιλογή διαφορετικής προαραίωσης σε επιλεγμένα δείγματα.

- Να έχει δυνατότητα ανεξάρτητης επώασης για κάθε μικροπλάκα με εύρος θερμοκρασίας απο 25 έως 40ºC και τη δυνατότητα ανακίνησης.

- Να διαθέτει 2 ρύγχη για ταυτόχρονη διανομή αντιδραστηρίων και δειγμάτων ώστε ο μέγιστος συνολικός χρόνος προαραίωσης και διανομής των δειγμάτων κάθε πλάκας να μην υπερβαίνει τα 35 λεπτά.

- Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μεταλλικών ή πλαστικών ρυγχών για τη διανομή των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων , κατ’ επιλογή ανα πρωτόκολλο, για την αποφυγή επιμολύνσεων.

- Να δύναται να εκτελέσει αυτόματα ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων τόσο εσωτερικό όσο και εξωτερικό με στατιστικά κριτήρια που ορίζονται από τον χρήστη ανάλογα με το πρωτόκολλο.

- Να εκτελεί διπλή ανίχνευση στάθμης πριν το πιπεττάρισμα δειγμάτων και αντιδραστηρίων και να δύναται να ανιχνεύει πήγματα.

- Να διαθέτει 6 βασικά φίλτρα (405, 450, 492, 550, 600 και 620 nm) και να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS).

- Να συνοδεύεται από Η/Υ με φιλικό για το χρήστη λογισμικό σε περιβάλλον Windows XP ή 2000 και μενού στα Ελληνικά.

- Να έχει απεριόριστη δυνατότητα ανάκλησης εξετάσεων παλαιότερων μετρήσεων.

- 15.Να είναι εύκολο  στον προγραμματισμό και τη χρήση.

- Να διαθέτει CE Mark.

- Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό δίκτυο υπολογιστών Εργαστηρίου και Νοσοκομείου.(LIS)

- Ο αναλυτής να έχει σύστημα αναγνώρισης των δειγμάτων με γραμμικό κώδικα (Bar Code Scanner)

- Να διαθέτει εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του.

09.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELISA

# Αριθμοί πρόβλεψης (848-859, 876-878, 890, 892, 893)

Νο2 ELISA ΑΝΑΛΥΤΗΣ (Τεμάχιο1)

- Ο αναλυτής να είναι πλήρως ανοικτός  και να τρέχει όλα τα πρωτόκολλα

ELISA.

- Να εκτελεί ταυτόχρονα πολλές εξετάσεις ,έως 12 ανά πλάκα και το μέγιστο

αριθμό εξετάσεων ανά εργασία.

- Nα εκτελεί αυτόματα τα πρωτόκολλα ELISA ( από την αραίωση έως τη

φωτομέτρηση και τα αποτελέσματα)

- Απεριόριστος αριθμός αποθηκευμένων πρωτοκόλλων  στο αρχείο.

- Ελάχιστος όγκος ανίχνευσης και διανομής ορού ,τουλάχιστον 5μL.

- Αριθμός δειγμάτων τουλάχιστον 90.

- Αραίωση δειγμάτων τουλάχιστον διπλή (άλλη αραίωση IgG άλλη IgM).

- Πλαστικό ρύγχος διανομής μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων.

- Ανίχνευση του υγρού και φυσαλίδων με ηλεκτρονικό σύστημα.

- Να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων.

- Επώαση σε ξεχωριστό θάλαμο, και να συνοδεύεται με 4 θαλάμους επώασης με επιλογή εύρους θερμοκρασίας και ανάδευση της πλάκας.

- Δυνατότητα τοποθέτησης ανιχνευτή γραμμωτού κώδικα (bar code) και σύνδεση με δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων του νοσοκομείου (LIMS).

- Φωτόμετρο 4 φίλτρων ( 405-450-490-630 nm) με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον φίλτρων. Οπτικό εύρος (OD) 0.000-3.500 OD.

- Συσκευή πλύσης των πλακών, κεφαλής 8 θέσεων, με προγραμματισμό βάσει του πρωτοκόλλου και  4 φιάλες διαλύματος πλύσης.

- Λειτουργικό Windows με δυνατότητα επεξεργασίας και υπολογισμού των αποτελεσμάτων βάσει του πρωτοκόλλου,και αποθήκευση αυτών.

- Δυνατότητα αφαίρεσης των δειγμάτων μετά την αραίωση για τη χρήση τους σε άλλες εξετάσεις.

- Να συνοδεύεται με UPS για λειτουργία σε διακοπές ρεύματος.

- Πίνακας νοσοκομείων που λειτουργεί ο αναλυτής.

# 09.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELISA

# Αριθμοί πρόβλεψης (872-873, 879-889, 894, 897-898)

Νο3 ELISA ΑΝΑΛΥΤΗΣ (Τεμάχιο1)

Για να καλυφθούν οι ανάγκες του εργαστηρίου, ο αναλυτής ELISA πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές :

- Ο δειγματολήπτης να δέχεται τουλάχιστον 96 δείγματα, χωρίς να    συμπεριλαμβάνονται  βαθμονομητές ή οροί ελέγχου, σε πρωτογενείς σωλήνες δειγματοληψίας (Απαράβατος όρος). Ο αριθμός θέσεων των δειγμάτων  να είναι σταθερός και να μην εξαρτάται από το είδος των εξετάσεων.

- Ο αναλυτής να έχει σύστημα αναγνώρισης των δειγμάτων με γραμμικό κώδικα (BARCODE SCANNER).

- Η προαραίωση των δειγμάτων να γίνεται αυτόματα από τον αναλυτή.

- Να υπάρχουν ειδικές θέσεις για την φύλαξη των βαθμονομητών επί του αναλυτού.

- Ο αναλυτής να έχει  άνω των  50 θέσεων για την τοποθέτηση αντιδραστηρίων.

- Ο αναλυτής θα πρέπει να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 10 εξετάσεις ELISA (Απαράβατος όρος).

- Να ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων και να ειδοποιεί την τυχόν έλλειψη αυτών.

- Να επεξεργάζεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 4 πλάκες Microtiter (Απαράβατος όρος)

- Ο αναλυτής να υποστηρίζει ολόκληρες πλάκες, strip και μεμονωμένα βοθρία.

- Η έκπλυση των βοθρίων να γίνεται αυτόματα και ευέλικτα. Το ρύγχος έκπλυσης να μετακινείται σε διάφορα σημεία του βοθρίου κατά την διάρκεια έκπλυσης.

- Να διαθέτει πάνω από 20 ανοιχτά κανάλια για την εγγραφή πρωτοκόλλων ανάλυσης πέραν των ήδη προγραμματισμένων.

- Τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη, να τυπώνονται, να αρχειοθετούνται και να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής καμπύλης (curve adjustment)

- Ο αναλυτής να διαθέτει αμφίδρομο LIS (HOST QUERY MODE , AUTOMATIC RELEASE) Interface και να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με το LIS του εργαστηρίου.

- Να διαθέτει φωτόμετρο με φίλτρα παρεμβολής τουλάχιστον στα 405, 450, 492, 620 nm και επιπλέον κενές θέσεις για άλλα φίλτρα.

- Να έχει σήμανση CE (Απαράβατος όρος).

- Τα αντιδραστήρια να τοποθετούνται κατευθείαν στον  αναλυτή χωρίς να απαιτείται ογκομέτρηση και μετάγγιση τους σε άλλους ειδικούς, για τον αναλυτή,  υποδοχείς (Απαράβατος όρος).

- Ο αναλυτής να δέχεται τα κοινά σωληνάρια RIA των 7.5 mL

- Ο αναλυτής να συνοδεύεται από UPS παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

10.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

# Περιγράφονται δύο Αναλυτές διαφορετικής τεχνολογίας ως προς την αρχή μέτρησης των δειγμάτων (ΑΡΧΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ) Νο1 και Νο2

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟΥ  ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ  (FIXED TIME REACTION) No1

Αριθμοί πρόβλεψης από 900-952

Ποσότητα (1) Ενας Αναλυτής

- Η επεξεργασία των εξετάσεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας επιλογής –προσπέλασης ( RANDOM ACCESS.)

- Να δύναται να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ο δε χρόνος προετοιμασίας από μη λειτουργία σε πλήρη λειτουργία να είναι ο μικρότερος δυνατός (να είναι άμεσης εκκίνησης).

- Ο αναλυτής αυτός να είναι απλή μονάδα, μικρού όγκου και όχι σύνθεση δύο ή περισσοτέρων μονάδων (απαράβατος όρος)

- Χρήση μεθοδολογίας, αυτή της Νεφελομετρίας, για όλους τους προσδιορισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα  και πλέον αυτών ,Prereaction time , Fixed time reaction (απαράβατος όρος)

- Ταχύτητα άνω των 100 εξετάσεων ανά ώρα (απαράβατος όρος)

- Ταυτόχρονη μέτρηση τουλάχιστον 20 εξετάσεων ανά δείγμα

- Να φέρει φορέα εισαγωγής δειγμάτων τουλάχιστον 100 δειγμάτων ταυτόχρονα.

- Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα   ( stat )  (απαράβατος όρος)

- Nα έχει  barcode για την ανίχνευση δειγμάτων, αντιδραστηρίων calibrators και controls ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και βελτιώνεται η ασφάλεια του εργαστηρίου καθώς επίσης να ανιχνεύεται η στάθμη των αντιδραστηρίων (απαράβατος όρος)

- Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC ) αποτελεσμάτων

- Να κάνει αυτόματες αραιώσεις δειγμάτων (απαράβατος όρος)

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS του εργαστηρίου BARCODE QUERY MODE operation (απαράβατος όρος)

- Εγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασία, πoιοτικό έλεγχο κλπ

- Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται οπτικοακουστικά και με ενδείξεις επί της οθόνης με σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και της διαδικασίας άρσης του

- Nα έχει δυνατότητα συνεχούς επαναφόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς να πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του αναλυτή η να διακοπεί  η ανάλυση  των τρεχόντων δειγμάτων (απαράβατος όρος)

- Να υπάρχει  η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών παρτίδων  του ίδιου αντιδραστηρίου  ταυτόχρονα. (Ταυτόχρονη χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών καμπυλών βαθμονόμησης για την ίδια εξέταση.) (απαράβατος όρος)

- Να χρησιμοποιεί πολλούς τύπους cups ώστε να μην χάνεται χρόνος κατά το χειρισμό δειγμάτων

- Να είναι αναλυτής συνεχούς ροής ( Continuous Access )

- Να διαθέτει μεγάλο εύρος μετρήσεων για τις εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται η αυξημένη ευαισθησία και οικονομία λόγω ελάχιστων επαναλήψεων αυτών

- Να πραγματοποιεί τις εξετάσεις σε ορό, πλάσμα, ούρα , εγκεφαλονωτιαίο υγρό (απαράβατος όρος)

- Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις των αντιδραστηρίων (απαράβατος όρος)

- Να υπάρχει βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή ότι τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα είναι απολύτως συμβατά με τον προσφερόμενο αναλυτή (απαράβατος όρος)

- Να διαθέτει μεγάλη γκάμα εξετάσεων, ~ 60 παράμετροι που

αναφέρονται στο παράρτημα και οπωσδήποτε   (high sensitive CRP,

μAlbumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE,C3, C4 ,C1Q, C5, CIC, ALB,

AAT,AAG,A2M,Kapa Lamdba κλπ.( απαράβατος όρος)

#### SPECIFIC ANTISERA                                                                               tests

- N ANTISERUM TO HUMAN IgG

- N ANTISERUM TO HUMAN IgA

- N ANTISERUM TO HUMAN IgM

- N ANTISERUM TO HUMAN C3c Complement

- N ANTISERUM TO HUMAN C4 Complement

- N ANTISERUM TO HUMAN C3 activator

- N ANTISERUM TO HUMAN C1Q Complement

- N ANTISERUM TO HUMAN C5 Complement

- N ANTISERUM TO HUMAN C1 Inhibitor

- N LATEX TO HUMAN CIC Complexes

- N LATEX TO HUMAN IgE

- N ANTISERUM TO HUMAN IgD

- N LATEX CRP (High sensitivity)

- N LATEX b2MICROGLOBULIN

- N SUPPLEMENTARY REAGENT/PRECIP

- N ANTISERUM TO HUMAN CYSTATIN C

- N ANTISERUM TO HUMAN Kapa light chain

- N ANTISERUM TO HUMAN Lambda light chain

- N ANTISERUM TO HUMAN IgG1 subclass

- N ANTISERUM TO HUMAN IgG2 subclass

- N ANTISERUM TO HUMAN IgG3 subclass

- N ANTISERUM TO HUMAN IgG4 subclass

- N ANTISERUM TO HUMAN a1 MICROGLOBULIN

- N ANTISERUM TO HUMAN AAT

- N ANTISERUM TO HUMAN AGG

- N ANTISERUM TO HUMAN A2 MACROGOBULIN

- N ANTISERUM TO HUMAN HAPTOGLOBULIN

- N LATEX TO HUMAN SAA

- N LATEX TO HUMAN RF

- N ANTISERUM TO HUMAN PREALBUMIN

- N LATEX TO HUMAN IgA Low Level

- N LATEX TO HUMAN IgM Low Level

#### CONTROLS

N protein Standard,N protein Plasma,RF Standard, N urine standard

### CALIBRATORS

N Controls for all proeteins

REACTION BUFFERS

1. N DILUENT   για 100.000 εξετάσεις

2. N REACTION BUFFER για 100.000  εξετάσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1. CUVETTES για 100.000  εξετάσεις

2. PREDILUTION WELLS για 100.000  εξετάσεις

3. 300  EVAPORATION CUPS FOR REAGENT

4. 200 EVAPORATION CUPS FOR CONTROLS

# 10.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΚΙΝHΤΙΚΗΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ No2

Αριθμοί πρόβλεψης  από 953-972

Ποσότητα (1) Ενας Αναλυτής

- Η επεξεργασία των εξετάσεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας επιλογής –προσπέλασης ( RANDOM ACCESS.)

- Να δύναται να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ο δε χρόνος προετοιμασίας από μη λειτουργία σε πλήρη λειτουργία να είναι ο μικρότερος δυνατός (να είναι άμεσης εκκίνησης).

- Ο αναλυτής αυτός να είναι απλή μονάδα, μικρού όγκου και όχι σύνθεση δύο ή περισσοτέρων μονάδων (απαράβατος όρος)

- Χρήση μεθοδολογίας, αυτή της Νεφελομετρίας, για όλους τους προσδιορισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα  και πλέον αυτών ,Kinetic reaction , AgExess evaluation , Κινητική Near Infrared Particle Immunoassay (N.I.P.I.A. -  940nm). (απαράβατος όρος)

- Ταχύτητα άνω των 150 εξετάσεων ανά ώρα (απαράβατος όρος)

- Ταυτόχρονη μέτρηση τουλάχιστον 20 εξετάσεων ανά δείγμα

- Να φέρει φορέα εισαγωγής δειγμάτων τουλάχιστον 70 δειγμάτων ταυτόχρονα.

- Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα   ( stat )  (απαράβατος όρος)

- Nα έχει  barcode για την ανίχνευση δειγμάτων, αντιδραστηρίων calibrators και controls ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και βελτιώνεται η ασφάλεια του εργαστηρίου καθώς επίσης να ανιχνεύεται η στάθμη των αντιδραστηρίων (απαράβατος όρος)

- Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC ) αποτελεσμάτων

- Να κάνει αυτόματες αραιώσεις δειγμάτων (απαράβατος όρος)

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS του εργαστηρίου BARCODE QUERY MODE operation (απαράβατος όρος)

- Εγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασία, πιοτικό έλεγχο κλπ

- Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται οπτικοακουστικά και με ενδείξεις επί της οθόνης με σύντομη περιγραφή της αιτίας του προβλήματος και της διαδικασίας άρσης του

- Nα έχει δυνατότητα συνεχούς επαναφόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς να πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του αναλυτή η να διακοπεί  η ανάλυση  των τρεχόντων δειγμάτων

- Να χρησιμοποιεί πολλούς τύπους cups ώστε να μην χάνεται χρόνος κατά το χειρισμό δειγμάτων

- Να είναι αναλυτής συνεχούς ροής ( Continuous Access )

- Να διαθέτει μεγάλο εύρος μετρήσεων για τις εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται η αυξημένη ευαισθησία και οικονομία λόγω ελάχιστων επαναλήψεων αυτών

- Να πραγματοποιεί τις εξετάσεις σε ορό, πλάσμα, ούρα , εγκεφαλονωτιαίο υγρό (απαράβατος όρος)

- Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις των αντιδραστηρίων (απαράβατος όρος)

- Να υπάρχει βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή ότι τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα είναι απολύτως συμβατά με τον προσφερόμενο αναλυτή (απαράβατος όρος)

24.Να διαθέτει μεγάλη γκάμα εξετάσεων, ~ 60 παράμετροι που   αναφέρονται

στο παράρτημα και οπωσδήποτε  (high sensitive CRP, IgG, IgA,  IgM,

C3,C4,ALB,Kapa Lamdba κλπ.( απαράβατος όρος)

- Να διαθέτει βάση δεδομένων για την διατήρηση αρχείου ασθενών και

και εύκολη ανακληση αποτελεσμάτων    ασθενή.

#### SPECIFIC ANTISERA                                                                               tests

- ANTISERUM TO HUMAN IgG

- ANTISERUM TO HUMAN IgA

- ANTISERUM TO HUMAN IgM

- ANTISERUM TO HUMAN C3 Complement

- ANTISERUM TO HUMAN C4 Complement

- ANTISERUM TO HUMAN FACTOR B Complement

- ANTISERUM TO HUMAN ALBUMIN

- LATEX TO HUMAN IgE

- LATEX CRP (High sensitivity)

- LATEX b2MICROGLOBULIN

- ANTISERUM TO HUMAN RF

#### CONTROLS

All controls for proteins

### CALIBRATORS

CAL I ,CAL2,CAL3,CAL5

BUFFERS REACTIONS

1. BUFFER1   για 100.000 εξετάσεις

2. BUFFER2  για 30.000  εξετάσεις

4. BUUFER3 για 30.000  εξετάσεις

5. BUUFER5 για 30.000  εξετάσεις

6. DILEUNT για 100.000  εξετάσεις

7. Washing solution για 100.000  εξετάσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Dilution segments 100.000  εξετάσεις

Cuvette segments 100.000  εξετάσεις

11. ΘΟΛΩΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Ποσότητα (1) Ενας Αναλυτής

Αριθμοί πρόβλεψης  από 974-979

- Να έχει το μικρότερο δυνατό όγκο και να είναι επιτραπέζιος

- Να έχει  ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεων την ώρα

- Να έχει την δυνατότητα STAT (επειγόντων) δειγμάτων χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας και χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα (προαιρετικά)

- Δειγματολήπτη τουλάχιστον 40 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και δειγματοληψίας από σωληνάρια με bar code(προαιρετικά)

- Αναγνωση ψηφίων Barcode (Sample Tubes ) έως 18 ψηφία

- Να έχει ψυγείο ή άλλο σύστημα συντήρησης αντιδραστηρίων

- Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις και για Calibrators και Controls

- Να εκτελεί προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων.

- Να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των αντιδραστηρίων με αυτόματη ειδοποίηση για τυχόν προβλήματα

- Να ανιχνεύει την ποσότητα του δείγματος αυτόματα και να ειδοποιεί για τυχόν έλλειψη

- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων στο δείγμα με ταυτόχρονη απόφραξη του ρύγχους δειγματοληψίας

- Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών

- Να υπάρχει πλήρης συμαβατότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με τον αναλυτή η οποία να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.

- Αμφίδρομη σύνδεση RS232 ή TCP/IP , Barcode Query

Να εκτελέι τις αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις

(IgD ,Heavy Chains,Prealbumin,CH50)

Αναλώσιμα υλικά (Κυβέττες , Ρύγχη, Tips) για 20.000 τεστ

12.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIOCHIP

Αριθμός πρόβλεψης (980-990)

Τεμάχια: Ένα (1)

Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Σύστημα απεικόνισης των biochip

- Να έχει μικρές διαστάσεις  και μικρό βάρος

- Το σύστημα απεικόνισης να αποτελείται από μια χωριστή περιοχή συνδεδεμένη με φως με μια CCD (Charge Coupled Device) κάμερα.

- Το σύστημα να συλλαμβάνει την εικόνα των εννέα biochip στη βάση στήριξης των biochip και να γίνεται ποσοτική (ή ποιοτική) μέτρηση για κάθε διακριτή περιοχή δοκιμής σε κάθε biochip που βρίσκεται πάνω στη βάση.

- Στη βάση της προσόψεως να  υπάρχει ειδική θύρα φόρτωσης των βάσεων των biochip, η οποία να  ελέγχεται από το λογισμικό

- Υπολογιστής τελευταίας τεχνολογίας με το ανάλογο λογισμικό για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

- O υπολογιστής να είναι τελευταίας τεχνολογίας και συνοδεύεται από επίπεδη οθόνη και πληκτρολόγιο.

- Στον υπολογιστή να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό λειτουργίας του συστήματος απεικόνισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

- Στο λογισμικό να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και αναγνώρισης των δειγμάτων με γραμμωτό κώδικα αλλά και χειροκίνητα.

- Να υπάρχει ιστορικό των αποτελεσμάτων, τα οποία να  αποθηκεύονται και να αρχειοθετούνται.

3.  Επωαστήρας υπό ανάδευση

- Ο επωαστήρας να είναι θερμαινόμενος τόσο στο καπάκι όσο και στη βάση του και παρέχει δυσδιάστατη θέρμανση

- Να έχει μεταβλητή ταχύτητα  (250-1000 rpm)

- Να έχει μεταβλητή θερμοκρασία

- Να φιλοξενεί ως και 6 βάσεις στήριξης σε ένα σύστημα στήριξης των βάσεων

- Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με χρονοδιακόπτη: από 1 λεπτό ως 96 ώρες με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της λειτουργίας

- Σύστημα στήριξης των βάσεων των biochip

- Ο δίσκος στήριξης να μπορεί να χωρέσει ως και 6 βάσεις biochip, οι οποίες να σταθεροποιούνται εύκολα πάνω στο δίσκο στήριξης.

- Οι θέσεις στο δίσκο στήριξης να είναι αριθμημένες ώστε ο χρήστης να αναγνωρίζει την κάθε βάση των biochip

- Σαρωτής γραμμωτού κώδικα

- Εκτυπωτής