ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, 2-ΘΕΣΕΩΝ

|  | # ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Το πλυντήριο να είναι κατάλληλο για την πλύση και υψηλού επιπέδου χημική απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία εύκαμπτων ενδοσκοπίων. |
|  | Να έχει την δυνατότητα να πλένει ταυτόχρονα δύο (2) ενδοσκόπια τοποθετούμενα κατάλληλα σε ειδικό φορέα. Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Οι εξωτερικές επιφάνειες να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ενώ ο θάλαμος πλύσης, τα φίλτρα του θαλάμου καθώς και τα εσωτερικά κυκλώματα του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316L, ανθεκτικό στη διάβρωση. |
|  | Να διαθέτει δυο (2) θύρες ανοιγόμενες, με παράθυρο. κάθε θύρα να διαθέτει σύστημα κλειδώματος. |
|  | Να διαθέτει ενισχυμένο διπλό σύστημα φιλτραρίσματος για το εισερχόμενο νερό. |
|  | Τα δοχεία χημικών να τοποθετούνται εσωτερικά του μηχανήματος και να διατίθεται σύστημα ασφαλείας για την αναγνώριση των δοχείων για την προστασία των χρηστών και τον οργάνων. |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να διαθέτει σύστημα ελέγχου το οποίο αποτελείται από μονάδα μικροϋπολογιστή, πίνακα ελέγχου με έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής, ενσωματωμένο εκτυπωτή και ακουστικό σύστημα προειδοποίησης. |
|  | Το σύστημα ελέγχου να επιτρέπει τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του μηχανήματος. Να επιτρέπει την αναγνώριση των ενδοσκοπίων προς πλύση καθορίζοντας αυτόματα με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο που θα εκτελεστεί. Να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών του ενδοσκοπίου όπως: κατασκευαστή ενδοσκοπίου, τύπου ενδοσκοπίου (γαστροσκόπιο, βρογχοσκόπιο, κλπ), κωδικού ενδοσκοπίου (να αναφερθούν η μέγιστη δυνατότητα καταχωρήσεων προς αξιολόγηση). |
|  | Να διαθέτει προ-τοποθετημένα προγράμματα που υποστηρίζουν τον τύπο του ενδοσκοπίου. Το πρόγραμμα να επιλέγεται αυτόματα από την στιγμή της αναγνώρισης του ενδοσκοπίου. |
|  | Να εκτελείται πλήρη τεκμηρίωση του κύκλου για την επικύρωσή του. |
|  | Να διαθέτει ικανοποιητικό και αξιόπιστο σύστημα πλύσης μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η εξωτερική αλλά και εσωτερική επεξεργασία των ενδοσκοπίων. Να διαθέτει κατά προτίμηση ξεχωριστή αντλία πλύσης για το κάθε κανάλι ξεχωριστά του ενδοσκοπίου. Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα πλύσης. |
|  | Να διαθέτει ειδική διάταξη όπου σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του νερού δικτύου να αποτρέπεται η επιστροφή του χρησιμοποιούμενου νερού στο δίκτυο. |
|  | Να εκτελεί απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία. Να παρέχει την δυνατότητα αυτοαπολύμανσης σύμφωνα με ISO 15883-4. |
|  | Ο χρόνος πλύσης-απολύμανσης των δυο ενδοσκοπίων να μην ξεπερνά τα 30λεπτά. |
|  | Να εκτελεί έλεγχο διαρροής (Leak test) καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος με αυτόματη παύση του κύκλου σε περίπτωση όποιας βλάβης. |
|  | Να φέρει δύο (2) πλήρως αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα χημικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου για τον ογκομετρικό έλεγχο της δόσης διαλύματος καθώς και με ελεγκτή στάθμης, για την προειδοποίηση του χρήστη σε περίπτωση έλλειψης απολυμαντικού υγρού. |
|  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
|  | Να δύναται να φέρει θύρα RS-232 για την σύνδεση του μηχανήματος με εξωτερικό εκτυπωτή, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων. |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι: 900 x 700 x 1700 mm (ΜxΒxΥ) περίπου. |
|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
|  | Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχών για την πλήρη λειτουργία του. Να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την ασφαλή του λειτουργία. |
|  | ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
|  | Να είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμφωνία με τις οδηγίες ISO 15883. |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
|  | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |
|  | Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). |
|  | H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |
|  | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |