| # ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ, 2-ΘΥΡΩΝ |  |
| --- | --- |
|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
|  | Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα τροχήλατων ή μεταφοράς υλικού, containers εργαλείων και καπάκια. |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. |
|  | Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικά, αλκαλικά και όξινα υγρά. |
|  | Να διαθέτει δύο (2) θύρες αυτόματης λειτουργίας, συρόμενες (ολισθαίνουσες οριζοντίως), με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος κατά τη διάρκεια των κύκλων πλύσης. Οι θύρες να είναι (κατά προτίμηση) από ενισχυμένο γυαλί και να επιτρέπουν την πλήρη επίβλεψη του κύκλου. |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να διαθέτει αποδοτικό κύκλωμα πλύσης με διεσπαρμένα ακροφύσια σε όλο το θάλαμο. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
|  | Να διαθέτει ισχυρή αντλία κυκλοφορίας νερού, ισχύος 3000W περίπου, για την τροφοδότηση του συστήματος πλύσης. |
|  | Να διαθέτει εργονομικό πίνακα ελέγχου και ψηφιακή οθόνη αφής, στην οποία παρουσιάζεται κάθε είδους πληροφορία, όπως το ενεργοποιούμενο πρόγραμμα, οι παράμετροι καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών. |
|  | Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης μεγάλου αριθμού συνδυασμών προγραμμάτων πλύσης. Τουλάχιστον δέκα (10) προγράμματα να είναι προεγκατεστημένα ενώ στα υπόλοιπα να παρέχεται μέσω κωδικού η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους. |
|  | Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα στεγνώματος με αέρα μέσω διπλής διάταξης ανεμιστήρα, συνολικής ικανότητας 2x500m3/h περίπου, θερμαντικής ισχύος 150KW περίπου με σύστημα φιλτραρίσματος και με ρυθμιζόμενο χρόνο και θερμοκρασία. |
|  | Να διαθέτει δυο (2) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του δοχείου. |
|  | Να φέρει μηχανισμό ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει στην πόρτα να ανοίγει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, την έναρξη του κύκλου όταν η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη, το ταυτόχρονο άνοιγμα και των δύο θυρών για τον πλήρη διαχωρισμό καθαρής – ακάθαρτης ζώνης. |
|  | Ο θάλαμος να διαθέτει σύστημα για ανύψωση του πυθμένα για την αποστράγγιση των τροχηλάτων και την εύκολη εκφόρτωση τους. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι : 2500 x 2500 x 2500 mm (ΜxΒxΥ) περίπου, ενώ οι διαστάσεις του θαλάμου πλύσης να είναι 1000 x 2200 x 1900 mm (ΜxΒxΥ) περίπου. |
|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
|  | Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχών για την πλήρη λειτουργία του. |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
|  | Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (EN ISO 15883) και να φέρει σήμανση CE. |
|  | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |
|  | Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). |
|  | H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |
|  | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |