ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

|  | # ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Ο προσφερόμενος κλίβανος να είναι κατάλληλος για την αποστείρωση θερμοευαίσθητων υλικών με τη χρήση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου. Θα πρέπει να είναι πλήρης, έτοιμος προς χρήση, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. |
|  | Να αποστειρώνει μεταλλικά και μη εργαλεία, ενδοσκοπικά και μη, ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία. |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να είναι δύο θυρών και να όσο το δυνατόν μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις καθώς και μικρό βάρος (να αναφερθούν). |
|  | Να διαθέτει θάλαμο σε σχήμα παραλληλογράμμου ωφέλιμου όγκου 90 λίτρων τουλάχιστον. |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης με σταθεροποιημένη τάση και να μην παρουσιάζει προβλήματα από διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου |
|  | Η θερμοκρασία της αποστείρωσης στο θάλαμο να μην υπερβαίνει τους 50 βαθμούς Κελσίου και η πίεση κατά τη διάρκεια της φάσης αποστείρωσης να μην υπερβαίνει τα 15 Τorr. |
|  | Να καταστρέφει όλο το φάσμα των παθογόνων μικροοργανισμών και βακτηριακών σπόρων και να έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι λοιμογόνων μορίων πρωτεΐνης (prions) με τη μέθοδο τεχνολογίας συμπυκνώματος Η202. Αυτό να προκύπτει από επίσημα έγγραφα αρμόδιου φορέα. |
|  | Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία συμπυκνώματος Η202 να εξασφαλίζει ότι τα μόρια του Η202 εισχωρούν σε βάθος για την αποτελεσματική αποστείρωση εργαλείων που διαθέτουν εσωτερικούς αυλούς. |
|  | Να διαθέτει εκτυπωτικό σύστημα όπου θα αναγράφονται όλες οι παράμετροι του κύκλου αποστείρωσης για κάθε στάδιο καθώς και η χρονική διάρκεια του κύκλου, οι συναγερμοί και πληροφορίες για το αποστειρωτικό μέσο. |
|  | Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με οθόνη μεγάλων διαστάσεων, στην οποία θα εμφανίζονται τα στάδια του κύκλου και ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την αποπεράτωσή του, οι παράμετροι του κύκλου αποστείρωσης, οι συναγερμοί και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του κλιβάνου. Οι ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες από απόσταση. |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μνήμης σε Η/Υ για διαχείριση και αρχειοθέτηση. |
|  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
|  | Να υπάρχει επιβεβαίωση αποστείρωσης του SAL 10-6. |
|  | Η συσκευασία του αναλώσιμου αποστειρωτικού μέσου Η202 να παρέχει μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες, αποκλείοντας την απευθείας επαφή με το υγρό Η202. |
|  | Η συσκευασία του αναλώσιμου αποστειρωτικού μέσου Η202 να είναι πολλαπλών χρήσεων και να μπορεί να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους κύκλους αποστείρωσης χωρίς αντικατάσταση. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός κύκλων αποστείρωσης που επιτυγχάνεται με μία συσκευασία. |
|  | Να είναι δυνατή η αποθήκευση του αποστειρωτικού υλικού για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός έτους. Μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής θα λαμβάνεται υπόψη. |
|  | Να αναφερθούν τα διαθέσιμα προγράμματα. |
|  | Να είναι εύκολο στη συντήρηση και φιλικό προς το χρήστη, τα εργαλεία και το περιβάλλον. Να μην εκπέμπει τοξικούς ρύπους στο περιβάλλον. |
|  | Να είναι τροχήλατος με δυνατότητα μετακίνησης για εγκατάσταση σε διαφορετικό κατ’ επιλογήν χώρο. |
|  | Nα είναι απόλυτα αυτόνομος και να μην απαιτούνται ιδιαίτερη εγκατάσταση εξαέρωσης, υδραυλικές συνδέσεις ή απαιτήσεις αποχέτευσης. |
|  | Η αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης να ελέγχεται εύκολα με χημικούς και βιολογικούς δείκτες. |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
|  | Να διαθέτει συναγερμούς που να προειδοποιούν με συγκεκριμένη κωδικοποίηση για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος και την εκτέλεση του κύκλου αποστείρωσης. |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |
|  | Να συμπαραδίδεται με 2 συρόμενες σχάρες φόρτωσης θαλάμου μεγάλης αντοχής. |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
|  | Να πιστοποιείται η διαδικασία της αποστείρωσης κατά ISO 14937: 2007. |
|  | Nα φέρει σήμανση CE. Να αναφερθούν λεπτομερώς και να περιληφθούν στις προσφορές όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας και ποιότητας που διαθέτει ο προσφερόμενος κλίβανος. |
|  | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |
|  | Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). |
|  | H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |
|  | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |