### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ |
| --- | --- |
|  | Πάγκος υπερήχων που να αποτελεί σύστημα καθαρισμού με υπέρηχους των επαναχρησιμοποιούμενων ιατρικών εργαλείων και άκαμπτων ενδοσκοπίων. |
|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να διαθέτει δύο (2) δοχεία καθαρισμού με βιομηχανικού τύπου μετατροπείς και γεννήτρια υπερήχων για τον γρήγορο και αποδοτικό καθαρισμό με υπέρηχους. |
|  | # Οι κρίσιμες παράμετροι (θερμοκρασία, ισχύς υπερήχων, χρόνος) να ελέγχονται και να καταγράφονται παρέχοντας την συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα. |
|  | Κάθε δοχείο καθαρισμού να διαθέτει πίνακα ελέγχου με οθόνη LED ένδειξης λειτουργίας του συστήματος. |
|  | Να εκτελείται αυτόματη εμβάπτιση του φορέα με την έναρξη του κύκλου και αυτόματη ανύψωση του με το τέλος του κύκλου. |
|  | # Να εκτελείται αυτόματη πλήρωση νερού και έλεγχος της στάθμης του νερού. |
|  | # Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ελάχιστης στάθμης του απολυμαντικού με συναγερμό. |
|  | Ισχύς υπερήχων περίπου 1200W με φίλτρο για την παρεμβολή ραδιοκυμάτων και έλεγχο της ισχύς από 0 – 100%. |
|  | Ισχύς υπερήχων περίπου 1200W με φίλτρο για την παρεμβολή ραδιοκυμάτων και έλεγχο της ισχύς από 0 – 100%. |
|  | Να διαθέτει ρύθμιση της συχνότητας για την αποτροπή περιοχών ουδετεροποίησης. |
|  | Να παρέχει συχνότητα υπερήχων 40kHz περίπου. |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Τα δοχεία καθαρισμού να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 316. |
|  | Ο πάγκος να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304. |
|  | Να διαθέτει αντλία για την αυτόματη δόση απολυμαντικού. |
|  | Στη βάση του να παρέχεται χώρος για την αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) δοχείων απολυμαντικών. |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ |
|  | Να περιλαμβάνει φορείς στήριξης καλαθιών κατά DIN και κάλυμμα. Να καλύπτονται οι απαιτήσεις των απαιτήσεων CSA, UL. Χωρητικότητα κάθε δοχείου : - τρεις (3) δίσκους κατά DIN - έξι (6) συνδέσμους αυλοειδών - διαστάσεις περίπου 600x350x350h mm |
|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
|  | Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχών για την πλήρη λειτουργία του. |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
|  | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. |
|  | Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). |
|  | H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |
|  | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |