ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

- ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Το ζητούμενο έργο όσο αφορά την περιγραφή του είδους και του αριθμού των εξετάσεων περιγράφεται στους πίνακες του παραρτήματος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΣΗΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος σταθμός εργασίας που θα ολοκληρώνει την κλινική χημεία και την ανοσοχημεία, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: - Λιγότερα λάθη - Πλήρη ιχνηλασιμότητα δειγμάτων - Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) - Ασφαλή αποτελέσματα - Απελευθέρωση προσωπικού - Υψηλής παραγωγικότητας - Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα προαναλυτικά και αναλυτικά με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του συστήματος δηλαδή: α) του προαναλυτικού με πλήρη αυτοματοποίηση της προετοιμασίας των δειγμάτων για την αναλυτική διαδικασία : - φυγοκέντρηση : τουλάχιστον 60 θέσεων ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή παραγωγικότητα της φυγοκέντρου, σημείο που θα αξιολογηθεί επιπλέον - αποπωματισμό και - μεταφορά προς τους συνδεδεμένους αναλυτές Αν διατίθεται κλασματοποίηση, να προσφερθεί, θα συνεκτιμηθεί και θα βαθμολογηθεί. β) του αναλυτικού συστήματος και Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όσο αφορά τον σχεδιασμό του προαναλυτικού και αναλυτικού συστήματος, ώστε να είναι επεκτάσιμο, διαμορφώσιμο και ευέλικτο στο να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργαστηρίου. |
| 4. | Να προσδιορίζονται δείγματα ολικού αίματος, ορού, πλάσματος, ούρων, ΕΝΥ . |
| 5. | Να αποτελείται από : - Φωτομετρικές αναλυτές συνολικής παραγωγικότητας 4.000 τεστ/ώρα - ISE αναλυτές με ταχύτητα τουλάχιστον 1.500 τεστ/ώρα - Ανοσοχημικούς αναλυτές με ταχύτητα τουλάχιστον 160 τεστ/ώρα Να αναφερθεί ο αριθμός των αναλυτών ώστε να διασφαλίζεται η εφεδρική λύση λειτουργίας με τουλάχιστον 50% της ζητούμενης παραγωγικότητας του συστήματος. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας να μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. |
| 6. | Να εκτελεί όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ με μία μόνο εισαγωγή δείγματος και επιθυμητές προς βαθμολόγηση οι εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.1.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. |
| 7. | Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. |
| 8. | Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων. |
| 9. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η παραγωγικότητα του εργαστηρίου: α) Περίπτωση βλάβης στο προαναλυτικό σύστημα β) Περίπτωση βλάβης στο αναλυτικό σύστημα Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης της ανάλυσης των δειγμάτων ώστε να διασφαλίζεται η αυτοματοποιήμενη διεκπαιρέωση ανάλυσης των δειγμάτων. |
| 10. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών β) σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 11. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου . |
| 12. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |
| 13. | Ο διαχειριστής δειγμάτων του συστήματος να : α) διαθέτει ένα σημείο εισαγωγής φορέων δειγμάτων (σωληνάρια διαφόρων τύπων με barcode) χωρητικότητας τουλάχιστον 250 δειγμάτων, να εκτελεί αυτόματη φυγοκέντρηση, αποπωματισμό και μεταφορά αυτόματα μέσω του μεταφορέα δειγμάτων προς τις συνδεδεμένες αναλυτικές μονάδες. Να υπάρχει εναλλακτική λύση φόρτωσης δειγμάτων σε περίπτωση βλάβης. β) επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT) . |
| ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ |  |
| 14. | Οι αναλυτές του συστήματος διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο και σωληνάρια με ψευδή πυθμένα). |
| 15. | Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων , χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. |
| 16. | Να διενεργούν αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. |
| 17. | Να έχουν τη δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. |
| 18. | Να ελέγχουν την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις. |
| 19. | Να διαθέτουν ενσωματωμένο χώρο συντήρησης για όλα τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια και να αναφερθεί ο αριθμός των εξετάσεων που καλύπτει. Αν διατίθεται ενσωματωμένος χώρος συντήρησης για τα υγρά βαθμονόμησης – calibrators και ελέγχου-controls, να προσφερθεί, θα συνεκτιμηθεί και θα βαθμολογηθεί. |
| 20. | Να διαθέτουν σύστημα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για την διασφάλιση της αδιάλλειπτης λειτουργίας. |

2.2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ/ΑΝΑΛΥΤΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που θα ολοκληρώνει τις ανοσολογικές εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: - Λιγότερα λάθη - Πλήρη ιχνηλασιμότητα δειγμάτων - Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) - Ασφαλή αποτελέσματα - Απελευθέρωση προσωπικού - Υψηλή παραγωγικότητα - Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να εκτελεί όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και προς βαθμολόγηση η εξέταση που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. |
| 4. | Να προσδιορίζονται δείγματα ορού, πλάσματος, ούρων, ολικού αίματος. . |
| 5. | Η παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστο 80 εξετάσεις/ ώρα και να διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. |
| 6. | Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα θα πρέπει να είναι χημειοφωταύγεια, M.E.I.A., F.P.I.A. |
| 7. | Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων –καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. |
| 8. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο και σωληνάρια με ψευδή πυθμένα). |
| 9. | Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. |
| 10. | Να διενεργεί αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. |
| 11. | Να εκτελεί ανά 24 ώρες εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. |
| 13. | Να ελέγχει την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις |
| 14. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. |
| 15. | Να διαθέτει δυνατότητα εκεθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων. |
| 16. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρικός αναλυτής . |
| 17. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών β) σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 18. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 19. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο μειοδότης είναι ο ίδιος για τις εξετάσεις που αναφέρονται στους πίνακες: α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 και β) ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και δύναται να τις προσφέρει στο ίδιο σύστημα μπορεί να τις ενσωματώσει στο ίδιο. |  |

2.3 ΑΝΑΛΥΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που θα ολοκληρώνει τις ανοσολογικές εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: - Λιγότερα λάθη - Πλήρη ιχνηλασιμότητα δειγμάτων - Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) - Ασφαλή αποτελέσματα - Απελευθέρωση προσωπικού - Υψηλή παραγωγικότητα - Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να εκτελεί τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.4 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ και προς βαθμολόγηση η εξέταση που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.4.1 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ |
| 4. | Ο χρόνος επώασης να είναι μικρότερος των 45 λεπτών και θα αξιολογηθεί επιπλέον ο πιο σύντομος χρόνος επώασης. |
| 5. | Να αναφερθεί η παραγωγικότητα (εξετάσεις(περίπου 150)/ ώρα) και να αναφερθεί διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. |
| 6. | Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι η άμεση χημειοφωταύγεια, ηλεκτροχημειοφωταύγεια και η ενισχυμένη χημειοφωταύγεια. |
| 7. | Να έχει δυνατότητα reflex testing. |
| 8. | Τα αντιδραστήρια: α)CA 15-3, να έχει παρασκευαστεί με μονοκλωνικά αντισώματα 115 D8 & DF3 β)CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα 1116 NS 19-9 και γ)CA-125 με μονοκλωνικά αντισώματα OC 125 τα οποία πρέπει να αναφέρονται στα φυλλάδια που συνοδεύουν τα αντιδραστήρια. |
| 9. | Να αναφερθεί ο αριθμός των βημάτων προσδιορισμού των ζητούμενων εξετάσεων. |
| 10. | Ο προσδιορισμός του total PSA να είναι ισομοριακός. |
| 11. | Στον προσδιορισμό του free PSA να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα ειδικό έναντι του free PSA μονοκλωνικό αντίσωμα, διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του total PSA. |
| 12. | Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων –καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. |
| 13. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο και σωληνάρια με ψευδή πυθμένα). |
| 14. | Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων , χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. |
| 15. | Να διενεργεί αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος και φυσαλίδων. |
| 16. | Να έχει δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. |
| 17. | Να προσδιορίζονται δείγματα ορού, πλάσματος. |
| 18. | Να ελέγχει την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις |
| 19. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. |
| 20. | Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων. |
| 21. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. |
| 22. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών β) σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 23. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 24. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |

2.3.1  ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ , ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που θα ολοκληρώνει τις ανοσολογικές εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: - Λιγότερα λάθη - Πλήρη ιχνηλασιμότητα δειγμάτων - Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) - Ασφαλή αποτελέσματα - Απελευθέρωση προσωπικού - Υψηλή παραγωγικότητα - Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να εκτελεί τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ |
| 4. | Ο χρόνος επώασης να είναι μικρότερος των 50 λεπτών. |
| 5. | Να αναφερθεί η παραγωγικότητα (εξετάσεις(περίπου 150)/ ώρα) και να αναφερθεί διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. |
| 6. | Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι η άμεση χημειοφωταύγεια, ηλεκτροχημειοφωταύγεια και η ενισχυμένη χημειοφωταύγεια. |
| 7. | Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων –καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. |
| 8. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο και σωληνάρια με ψευδή πυθμένα). |
| 9. | Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων , χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. |
| 10. | Να διενεργεί αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. |
| 11. | Να έχει δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. |
| 12. | Να προσδιορίζονται δείγματα ορού, πλάσματος. |
| 13. | Να ελέγχει την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις |
| 14. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. |
| 15. | Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων. |
| 16. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. |
| 17. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών β) σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 18. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 19. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |

2.3.2  ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ , ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που θα ολοκληρώνει τις ανοσολογικές εξετάσεις, ώστε να επιτυγχάνονται τα εξής: - Λιγότερα λάθη - Πλήρη ιχνηλασιμότητα δειγμάτων - Μικρός χρόνος ανάλυσης (ΤΑΤ) - Ασφαλή αποτελέσματα - Απελευθέρωση προσωπικού - Υψηλή παραγωγικότητα - Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και μεγεθών σωληναρίων |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να εκτελεί τις εξετάσεις που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. |
| 4. | Ο χρόνος επώασης να είναι μικρότερος των 50 λεπτών. |
| 5. | Να αναφερθεί η παραγωγικότητα (εξετάσεις(περίπου 150)/ ώρα) και να αναφερθεί διαθέτει υποδοχέα εισόδου 50 δειγμάτων τουλάχιστον. |
| 6. | Οι μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι η άμεση χημειοφωταύγεια, ηλεκτροχημειοφωταύγεια και η ενισχυμένη χημειοφωταύγεια. |
| 7. | Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων –καψάκια και σωληνάρια διαφόρων τύπων-και συνεχούς προγραμματισμού. |
| 8. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών ειδών σωληναρίων και μεγεθών (δηλαδή χρήσης μικρής ποσότητας δείγματος σε καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο και σωληνάρια με ψευδή πυθμένα). |
| 9. | Να πραγματοποιούνται αυτόματα επαναλήψεις προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων , χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. |
| 10. | Να διενεργεί αναγνώριση στάθμης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόμενου δείγματος και ανίχνευση πήγματος. |
| 11. | Να έχει δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των εξετάσεων. |
| 12. | Να προσδιορίζονται δείγματα ορού, πλάσματος. |
| 13. | Να ελέγχει την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις |
| 14. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία. |
| 15. | Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων. |
| 16. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. |
| 17. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών β) σύστημα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες τους. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 18. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 19. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |

2.4 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ 10 παραμέτρων τουλάχιστον. |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία με ταχύτητα άνω των 100 εξετάσεων ανά ώρα ανά αναλυτή. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να πραγματοποιείται βαθμονόμηση στη μέτρηση του ειδικού βάρους με διαθλασίμετρο. |
| 4. | Να εκτελεί πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων. |
| 5. | Να έχει δυνατότητα απαλειφής των παρεμβολών στα αποτελέσματα, εξαιτίας της επίδρασης ενδογενών ή εξωγενών ουσιών που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά στα ούρα (πχ χολερυθρίνη, φάρμακα κα) |
| 6. | Να διορθώνει αυτόματα την τιμή του ειδικού βάρους σε δείγματα με γλυκοζουρία και πρωτεϊνοουρία. |
| 7. | Να χρησιμοποιεί δείγμα μικρότερο από 5 ml με αυτόματο δειγματολήπτη. |
| 8. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων με γραμμικό κώδικα. |
| 9. | Να διαχειρίζεται επείγοντα δείγματα χωρίς την αφαίρεση των δειγμάτων ρουτίνας. |
| 10. | Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτή ούρων κυτταρομετρίας. |
| 11. | Να έχει χωρητικότητα ταινιών αντίδρασης ώστε να καλύπτεται η ημερήσια λειτουργία (τουλάχιστον 120 ταινίες) του αναλυτή. |
| 12. | Να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις και ενδείξεις σφαλμάτων λειτουργίας. |
| 13. | Να διαθέτει οθόνη όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. |
| 14. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθουν στοιχεία. |
| 15. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρική λύση αναλυτή, όμοιας τεχνολογίας με ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα. |
| 16. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών |
| 17. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή οίκου στην προτότυπη έκδοση. |
| 18. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |

2.5 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ σύγχρονης τεχνολογίας . |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία με ταχύτητα των 50 εξετάσεων ανά ώρα ανά αναλυτή περίπου. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. |
| 3. | Να πραγματοποιείται βαθμονόμηση στο σύνολο των παραμέτρων που προσδιορίζονται. |
| 4. | Να εκτελεί πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων. |
|  | Να μετρά τα κάτωθι: α)λευκά αιμοσφαίρια, β)ερυθρά αιμοσφαίρια γ)επιθηλιακά αιμοσφαίρια δ)κυλινδρους ε)βακτήρια επίσης να προσδιορίζονται ποσοτικά και α)παθολογικούς κυλίνδρους β)μικρά επιθηλιακά κύτταρα γ)Μύκητες δ)κρυστάλλους ε)σπερματοζωάρια |
| 5. | Να διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode και χωρίς γραμμικό κώδικα. |
| 6. | Να διαχειρίζεται επείγοντα δείγματα χωρίς την αφαίρεση των δειγμάτων ρουτίνας |
| 7. | Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτή ούρων. |
| 8. | Να έχει χωρητικότητα ταινιών αντίδρασης ώστε να καλύπτεται η ημερήσια λειτουργία του αναλυτή. |
| 9. | Να παράγει μηνύματα προειδοποίησης έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις και ενδείξεις σφαλμάτων λειτουργίας. |
| 10. | Να διαθέτει οθόνη όπου θα απεικονίζεται πληροφορία σχετική με τη λειτουργία του αναλυτή. Να περιγραφεί το βασικό μενού. |
| 11. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ) |
| 12. | Να διαθέτει σύστημα υψηλής ακρίβειας στις αραιώσεις και να είναι αυτόματης λήψης δείγματος. |
| 13. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρική ανάλυση αναλυτή όμοιας τεχνολογίας . |
| 14. | Να συνοδεύεται από : α) από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών |
| 15. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 16. | Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τμήματος σε σχέση με το συνοδό εξοπλισμό. Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα τοποθέτησης του συστήματος στο χώρο του εργαστηρίου και να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΣΑΚΧΑΡΟ | 200.000 |  |
| 2. | ΟΥΡΙΑ | 200.000 |  |
| 3. | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ | 200.000 |  |
| 4. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ(Na˖/K˖/Cl -) | 350.000 |  |
| 5. | ΑΣΒΕΣΤΙΟ(ΟΛΙΚΟ) | 150.000 |  |
| 6. | SGOT | 200.000 |  |
| 7. | SGPT | 200.000 |  |
| 8. | γ΄GT | 180.000 |  |
| 9. | ALP | 180.000 |  |
| 10. | TOT.PROTEIN | 100.000 |  |
| 11. | ALBUMIN | 100.000 |  |
| 12. | LDH | 140.000 |  |
| 13. | CK | 120.000 |  |
| 14. | CK-MB | 70.000 |  |
| 15. | α-ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ/ΟΥΡΩΝ | 120.000 |  |
| 16. | CRP | 200.000 |  |
| 17. | TOT.BILIRUBIN | 160.000 |  |
| 18. | DIRECT BILIRUBIN | 40.000 |  |
| 19. | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ | 50.000 |  |
| 20. | Total PROTEIN CSF/URINE | 10.000 |  |
| 21. | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ | 70.000 |  |
| 22. | HDL-CHOLEST | 30.000 |  |
| 23. | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ | 30.000 |  |
| 24. | ΣΙΔΗΡΟΣ | 40.000 |  |
| 25. | ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ | 300 |  |
| 26. | ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ(urine) | 10.000 | Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ανάλυσης σε serum, CSF, ALBUMIN MAU |
| 27. | ΦΩΣΦΟΡΟΣ | 100.000 |  |
| 28. | ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 100.000 |  |
| 29. | Β2-MICROGLOBULIN | 3.000 |  |
| 30. | DIGOXIN | 200 |  |
| 31. | ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | 200 |  |
| 32. | CYSTASTINE | 1.800 |  |
| 33. | Lp(a) | 1.000 |  |
| 34. | APO A1 | 1.000 |  |
| 35. | APO B | 1.000 |  |
| 36. | ANTITHRYPHSIN | 500 |  |
| 37. | CERULOPLASMIN | 500 |  |
| 38. | CK-MB(mass) | 200 |  |
| 39. | TROPONIN | 40.000 | Θα αξιολογηθεί ο αναλυτικός χρόνος και η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία |
| 40. | BNPή NT-PROBNP | 7.000 |  |
| 41. | VITAMIN B12 | 5.000 |  |
| 42. | FOLATE | 5.000 |  |
| 43. | T3 | ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |
| 44. | T4 |  |  |
| 45. | FT4 |  |  |
| 46. | TSH |  |  |
| 47. | A-TG |  |  |
| 48. | A-TPO |  |  |
| 49. | PTH |  |  |
| 50. | PROG |  |  |
| 51. | E2 |  |  |
| 52. | FSH |  |  |
| 53. | LH |  |  |
| 54. | TESTO |  |  |
| 55. | DHEA-S |  |  |
| 56. | PRL |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PCT(Προκαλσιτονίνη) | 2.000 |  |
| 2. | OSTEOC | ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |
| 3. | TG |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ACETAMINOPHEN | 700 |
| 2. | CYCLOSPORINE W.B. | 3.500 |
| 3. | CARBAMAZEPINE | 400 |
| 4. | DIGOXIN | 1.400 |
| 5. | PHENOBARBITAL | 200 |
| 6. | PHENYTOIN | 1.500 |
| 7. | THEOPHYLLINE | 300 |
| 8. | VALPROIC ACID | 2.400 |
| 9. | SALICYLATE | 400 |
| 10. | TRICYCLIC ANTIDEP | 900 |
| 11. | TACROLIMUS | 2.000 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | NGAL | 200 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | CA 15-3 | 7.000 |
| 2. | CA 19.9 | 9.000 |
| 3. | CA – 125 | 7.000 |
| 4. | AFP | 7.000 |
| 5. | CEA | 10.000 |
| 6. | PSA total | 7.000 |
| 7. | PSA free | 3.000 |
| 8. | 25-HYDROXY-VITAMIN D | 800 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4.1 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | SCC | 800 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | CA 72-4 | 800 |
| 2. | CYFRA 21-1 | 600 |
| 3. | NEURON SPECIFIC ENOLASE | 3.000 |
| 4. | β-CROSS LAPS | 400 |
| 5. | PINP | 200 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6 ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | S-100 | 100 |
| 2. | TK Thymidine Kinase | 100 |
| 3. | TPA-M | 400 |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Προτείνεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.  Η /οι εταιρεία/ες στην οποία/ες θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται/νται να παραχωρήσει τον ΙατροΤεχνολογικό  Εξοπλισμό. Τα αντιδραστήρια, αναλώσιμα, κ.λ.π. θα παραδίδονται σε συσκευασία συγκεκριμένου αριθμού εξετάσεων. Ειδικότερα, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά:

- η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης,

- η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου,

- η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης,

- την πλήρη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης

- το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου,

- ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Το κόστος ασφάλισης του ΙατροΤεχνολογικού Εξοπλισμού

- Λόγω της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων της ιατρικής τεχνολογίας που φέρουν τα εν λόγω συστήματα και για να προκύψει το μέγιστο δυνατό όφελος για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προτείνεται το άνοιγμα της βαθμολογίας να είναι 100 έως 130 βαθμούς. Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ Άρθρο 53, το ΠΔ 60/2007(Α΄64) και το ΠΔ 118/2007 (Άρθρο 3, §3/ Άρθρο 2, §2.7) η βαθμολογία ενός κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης και μπορεί να αυξάνεται μέχρι 130 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι όροι και απαιτήσεις.

- Η κάθε προσφορά να περιέχει  δυο τιμές :

α) την τιμή ανά εξέταση για το ζητούμενο αριθμό εξετάσεων

β)τιμή για εξετάσεις πέρα του  ζητούμενου αριθμού εξετάσεων  ετησίως.

- Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός θα είναι το πλέον σύγχρονο Μοντέλο του Κατασκευαστικού Οίκου και θα ενσωματώνει δε όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου.

- Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και πιστοποιούνται. Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προμηθεύτρια εταιρεία. Ειδικότερα για την προμηθεύτρια εταιρεία να έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 και κατά το πρότυπο ISO13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη.

- Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς του αναλυτή ή των συστημάτων.

- Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.