# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

I.	Για τον αναλυτή ή συνδυασμό αναλυτών

Προδιαγραφή υπ.αριθμ.: 3.

Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % των υποπληθυσμών  του λευκοκυτταρικού διαφορικού τύπου ουδετορόφιλα, λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα. Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών να είναι 100.

Η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών (φυσιολογικών, παθολογικών και παθολογικών μη απόλυτα τυποποιημένων) των λευκοκυττάρων πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων  να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.

Προδιαγραφή υπ.αριθμ.: 3

Να μετρά τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό, του αθροίσματος των αώρων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς(μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για τη διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα.

Η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

Επιθυμητό να μετρά τον τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό, του αθροίσματος των αώρων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς(μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για τη διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα.

Τονίζουμε ότι οι εν λόγω ζητούμενες παράμετροι παρέχονται απο συγκεκριμένους αιματολογικούς αναλυτές και παρέχονται ΜΟΝΟ για ερευνητική χρήση και όχι για διάγνωση. Με πιο απλά λόγια δεν φέρουν την έγκριση του κατασκευαστικού οίκου του αναλυτή για χρήση στη διάγνωση.

Προδιαγραφή υπ.αριθμ.: 3

Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων (λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.

Η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών (φυσιολογικών, παθολογικών και παθολογικών μη απόλυτα τυποποιημένων) των λευκοκυττάρων πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων  να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.

II.	Για τη συσκευή επίστρωσης και χρώσης επιχρισμάτων περιφερικού αίματος

β. Η μεταφορά του φιαλιδίου της γενικής αίματος (όπου κρίνεται απαραίτητη η στρώση και χρώση επιχρίσματος) να γίνεται αυτόματα από τον αιματολογικό αναλυτή, χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή.

Η προδιαγραφή αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

Να περιγραφεί ο τρόπος  μεταφοράς του προς χρώση δείγματος της γενικής αίματος (όπου κρίνεται απαραίτητη η στρώση και χρώση επιχρίσματος) από τους αιματολογικούς αναλυτές. Θα αξιολογηθεί θετικά η  δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς.