ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός που θα διενεργεί ανοσοαιματολογικές αναλύσεις  και ορολογικούς ελέγχους του αίματος των αιμοδοτών και των ασθενών στο τμήμα Αιμοδοσίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση και αποδοτικότητα.              Να είναι κατάλληλης ευαισθησίας και ειδικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2.2ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν δυο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία ( μικροστηλών και μικροπλακών).

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από υψηλής ευαισθησίας αποτελέσματα. |
| 2. | Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία και να προσδιορίζει: Ομάδα αίματος ΑΒΟ άμεση και υποομάδες ομάδας Α Επιβεβαίωση ομάδας ΑΒΟ /RHESUS D δοτών αίματος και ασθενών (προμεταγγισιακός έλεγχος) Ομάδα αίματος ΑΒΟ ανάστροφη Ομάδα αίματος RHESUS D Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων Συμβατότητα Άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (άμεση δοκιμασία COOMBS) Έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Έμμεση δοκιμασία COOMBS) Ποικιλίες RHESUS D Φαινότυπος RHESUS Αντιγόνο KELL Ταυτοποίηση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων Ταυτοποίηση αντιγόνων άλλων συστημάτων αίματος Οι αντιοροί να είναι μονοκλωνικής ή ανθρώπειας προέλευσης . Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών όπου θα διαφαίνεται η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. |
| 3. | Να αναφερθεί και να περιγραφεί η μεθοδολογία των προσδιορισμών του κάθε συστήματος. |
| 4. | Να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας προσπέλασης και επειγόντων δειγμάτων. |
| 5. | Να αναφερθεί : α)η παραγωγικότητα του κάθε συστήματος και η χωρητικότητα του υποδοχέα δειγμάτων β)η αυτονομία σε αντιδραστήρια, αναλώσιμα και απόβλητα γ)η ελάχιστη ποσότητα απαιτούμενου δείγματος. ε) Να δύναται να λειτουργεί σε 24ωρη συνεχή βάση στ) Να υπάρχει συμμόρφωση με τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Νομοθετικές ρυθμίσεις |
| 6. | Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. |
| 7. | Να έχει αυτόματη : - ανίχνευση διαμέτρου σωληναρίων - ανίχνευση πήγματος αίματος και φυσαλίδων |
| 8. | Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων: α) Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα ή ολικό αίμα. β)Εναιώρημα ερυθροκυττάρων 0,8%,3-5% και 5% γ) Ορό ή πλάσμα. Και να διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους σωληναρίων με αυτόματη αναγνώριση μεγέθους. δ) Να έχει μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης σε μικροστήλες ή μικροπλάκες |
| 9. | Να υπάρχει οπτική επίβλεψη ώστε να προσδιορίζεται η καταλληλότητα του δείγματος για δοκιμασίας σε σχέση με τις μεθόδους και τα δείγματα που χρησιμοποιούνται για τα παρακάτω: - την παρουσία ορατής αιμόλυσης - την παρουσία ορατής λιπαιμίας - την παρουσία μιας άτυπα μεγάλης στοιβάδας λευκών - την παρουσία πηγμάτων σε ένα δείγμα με αντιπηκτικό - ένα χαμηλό όγκο δείγματος - μια ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή σχέση κυττάρων-πλάσματος να κατατεθεί και θα συνεκτιμηθεί. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να μας διευκρινίσετε όταν λέτε να υπάρχει οπτική επίβλεψη εννοείτε οπτική επίβλεψη του χρήστη ή του αναλυτή; Επίσης σε ποια τεχνική αναφέρεται η συγκεκριμένη παράγραφος (μικροστήλη ή μικροπλάκα); |
| 10. | Να δοθεί πλήρης περιγραφή της διεπαφής με το χρήστη (εύκολο περιβάλλον, μενού, παραμετροποίηση). Να έχει οθόνη αφής. |
| 11. | Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσμάτων με δυνατότητα παρέμβασης . |
| 12. | Να παρέχεται η δυνατότητα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου. |
| 13. | Να συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου (LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): (Σταθμοί Εργασίας: ). Θα δοθούν στοιχεία . Να αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους γραμμωτού κώδικα . Να αναγνωρίζει δείγματα χωρίς γραμμωτό κώδικα |
| 14. | Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να μην υπερβαίνει ο χρόνος ακινητοποίησης τις 48 ώρες ετησίως (χρόνος ακινητοποίησης /έτος). |
| 15. | Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. |
| 16. | Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή. |
| 17. | Ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας να είναι μικρός |
| 18. | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή |
| 19. | Να αναλύει άμεσα επείγοντα δείγματα χωρίς να ακυρώνει με την παρεμβολή τους τις αναλύσεις που είναι σε εξέλιξη |
| 20. | Να προσφερθεί πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ετήσιο με τουλάχιστον τέσσερις ( 4 ) κύκλους για όλες τις αναλύσεις. Εννοείτε τεχνικό περιοδικό έλεγχο; |
| 21. | Να προσφερθεί εσωτερικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητος των ανοσοαιματολογικών εξετάσεων για τον καθημερινό έλεγχο ποιότητας. |

|  | αναλυτής να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις: |
| --- | --- |

|  | αναλυτής ή ο συνδυασμός αναλυτών να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις: |
| --- | --- |

)