From: Haris Poulios <Haris_Poulios@bio-rad.com>
To: bioiatriki2002@yahoo.com 
Cc: Demetre Cyritsis <Demetre_Cyritsis@bio-rad.com> 
Sent: Monday, March 26, 2012 4:54 PM
Subject: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΑΣΗ Γ'

Σχετικά με την δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το τμήμα αιμοδοσίας Φάση Γ η εταιρεία μας έχει να κάνει τις κάτωθι παρατηρήσεις

Αναφορικά με την ενότητα 

2.3.2. Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής Για τον Ιολογικό Έλεγχο Ασκών Αίματος 


þ Για την προδιαγραφή 2 και συγκεκριμένα για «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 10.) ΗCVAg»Η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται σε μια εξέταση η οποία παρέχεται από ένα και μοναδικό προμηθευτή.Πρόκειται για μια μη ορθολογική προδιαγραφή η οποία σε καμία περίπτωση δεν προάγει των ανταγωνισμό, αντιθέτως αποκλείει το σύνολο των υπολοίπων εταιριών, διατηρώντας μονοπωλιακές σχέσεις με την συγκεκριμένη εταιρία. Θεωρούμε, ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να παραληφθεί. 

þ Για την προδιαγραφή 4και συγκεκριμένα για «Na αναφερθεί η παραγωγικότητα(>80 εξετάσεις /ώρα)

Η αξιολόγηση της παραγωγικότητας ενός αναλυτή σε τεστ/ ώρα δεν αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο για την αξιολόγηση της παραγωγικότητας ενός αναλυτή καθώς στους αναλυτές Elisa η παραγωγικότητα αξιολογείται με βάση τον αριθμό των τεστ που πραγματοποιούν σε χρόνο άνω των τριών ωρών . Η παραγωγικότητα ενός τέτοιου συστήματος Elisaπέρα από την ευελιξία που προσφέρει μπορεί για παράδειγμα να διεξάγει το σύνολο των βασικών εξετάσεων που απαιτεί η αιμοδοσία (HIV, HCV, HbsAg, HTLV) για140 δείγματα ασθενών σε χρόνο περίπου τεσσάρων ωρών 

Βάζοντας ως προδιαγραφή παραγωγικότητα (>80 εξετάσεις/ώρα) αποκλείεται για άλλη μία φορά τεχνικές όπως η Elisa

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Για όλα τα αντιδραστήρια καθώς και τα controlζητούνται να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανση . Με την προδιαγραφή αυτή αποκλείονται μέθοδοι όπως η Elisaενώ αποτελεί μία απαίτηση χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο.Με αυτόν τον τρόπο φωτογραφίζεται συγκεκριμένη μεθοδολογία και δεν αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός αφού εταιρείες που διακινούν τα εν λόγω αντιδραστήρια με την εν λόγω μεθοδολογία(Elisa) αποκλείονται από την διαδικασία του διαγωνισμού 

Σχετικά με την καμπύλη της εξέτασης και τον χρόνο σταθερότητας αυτής
Η μεθοδολογία της Elisa δεν απαιτεί καμπύλη βαθμονόμησης. Ζητώντας καμπύλη σταθερότατης ενός (1) μήνα για άλλη μία φορά αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισμού εταιρείες που διακινούν τα εν λόγω αντιδραστήρια με την μέθοδο της Elisa


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος τηςElisa είναι κατά πάρα πολύμικρότερο από οποιαδήποτε άλλη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην αιμοδοσία για των έλεγχο των εν λόγω εξετάσεων με τα ίδια αξιόπιστα αποτελέσματα 

Θεωρούμε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις θα πρέπει παραληφθούν
Mε αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός που είναι και το ζητούμενο στην παρούσα κατάσταση που βιώνει η χώρα.


Σας Ευχαριστώ

Haris Poulios | Account Manager
Clinical Diagnostics Group

Bio-Rad Laboratories
2-4 Mesogeion Ave
Phone: + 30 (210) 777 4396
Fax: + 30 (210) 777 4376
Mobile: + 30 (697) 900 8669
Email: haris_poulios@bio-rad.com

www.bio-rad.com