From: marianna <marianna@diamed.gr>
To: bioiatriki2002@yahoo.com 
Sent: Monday, March 26, 2012 2:52 PM
Subject: FW: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΦΑΣΗ Γ'

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Χίου 6-8, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλ.: 210 48 19 098 Fax: 210 48 19 946

Κύριοι,

Σε συνέχεια του από 23/3/12 e-mail μας, παρακάτω παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό της Αιμοδοσίας σας.

Συγκεκριμένα στον πίνακα 2.2ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ θεωρούμε ότι η παράγραφος 9 είναι ασαφής και δεν υφίσταται λόγος να υπάρχει στις προδιαγραφές διότι:

Η οπτική επίβλεψη παραπέμπει σε ημιαυτόματο και manual δοκιμασία και όχι σε πλήρως αυτόματο αναλυτή προσδιορισμού ομάδων αίματος.

Οπτική επίβλεψη κάνει ο χρήστης, ενώ ο αναλυτής κάνει ανίχνευση μετά την εκκίνηση του προγράμματος εμφανίζοντας ειδική ένδειξη.

΄Ηδη στις παραγράφους 7 και 8αναφέρεται τι πρέπει να ανιχνεύει ο αναλυτής.

Η παρουσία μιας άτυπα μεγάλης στοιβάδας λευκών ή η χαμηλή σχέση κυττάρων πλάσματος είναι πλεονασμός και μάλλον αφορά αναλυτή Αιματολογικού Εργαστηρίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συνεργασία σας, προκειμένου να βελτιωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω συστήματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Δέσποινα Λαλέτσογλου

Δ/ντρια Πωλήσεων & Marketing