Αυτόματος  /οι Ανοσολογικός /οι  αναλυτής /ες για τον Ιολογικό έλεγχο Ασκών Αίματος

- Στον α/α αναφέρεται «ο αναλυτής ή ο συνδυασμός αναλυτών να εκτελεί τις κάτωθι εξετάσεις»

Δεδομένου ότι είναι αποδεκτή για το εργαστήριό σας η προσφορά και συνδυασμού αναλυτών και για να μην αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα προσφοράς για μια εταιρία η οποία ενδεχομένως να μην διαθέτεισε μία πλατφόρμα τις υπόλοιπες εξετάσεις (HBsAg, δείκτες Ηπατίτιδας Β,HIVAg/Ab, Anti-HCV) θα προτείναμε η εξέταση HTLV να ζητηθεί σε ξεχωριστή ομάδα από τις υπόλοιπες, , εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συμμετοχή και στις δύο ομάδες και  εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του Νοσοκομείου σας

- Για το σύνολο των εξετάσεων εύλογα ζητείται τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται η προθέρμανσή τους, αλλά για τα controls θα μπορούσε να είναι επιπλέον βαθμολογούμενη παράμετρος η δυνατότητα να μην απαιτούν ανασύσταση και να μην απαιτείται η προθέρμανσή τους.  Εφόσον τίθεται ως απαράβατος όρος, περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Επίσης η αντιμετώπιση του φαινομένου προζώνης εξαρτάται από την τεχνολογία του εκάστοτε κατασκευαστή & ο τρόπος αντιμετώπισής του υποχρεωτικά αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης των αντιδραστηρίων.

- Παρόμοια με προηγουμένως ο προσδιορισμός της σταθερότητας της καμπύλης έκαστης ζητούμενης εξέτασης ορίζεται στον 1 μήνα, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ θα έπρεπε να είναι παράμετρος προς αξιολόγηση.

- Στην εξέταση HIV Ag/Ab, στον όρο (4) ζητείται να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης του αντιγόνου ρ24 σε ποσότητα <50 pg/ml, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αντιδραστηρίου μίας εταιρείας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη σε κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου αίματος σε Αιμοδοσίες.

- Στο σημείο 6. των προδιαγραφών του αντιδραστηρίου Anti-HTLVI/IIζητείται «Η καμπύλη της  εξέτασης να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 1 μηνός»

Πέρα από ότι, παρόμοια με προηγουμένως, η χρονική διάρκεια της καμπύλης θα έπρεπε να είναι παράμετρος προς αξιολόγηση, η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει εντελώς προσφορές που αναφέρονται στη μεθοδολογία της microelisa, εφόσον στη συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι απαραίτητο να τίθενται cutoffsσε κάθε run, περιορίζοντας έτσι δραματικά τον ανταγωνισμό

- Στους «ειδικούς όρους» στο σημείο 1. προτείνεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης να είναι τουλάχιστο 4 (τέσσερα έτη) κάτι που έρχεται σε αντίθεση με  το πνεύμα του από 22/2/13 έγγραφου του Υπουργείου Υγείας προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  με θέμα «προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για έλεγχο των μονάδων αίματος για τα μεταδιδόμενα με την μετάγγιση νοσήματα» περί συγκεντροποίησης του ορολογικού ελέγχου αιμοδοτών.

Από όσο γνωρίζουμε οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού είναι στο τελικό στάδιο, οπότε θεωρούμε εύλογο η διάρκεια της σύμβασης να είναι 1 έτος