Αξιότιμοι Κύριοι

Σε συνέχεια επιστολής που αποστείλαμε στην Κα Νταμπωση την 20/3/2012  αναφορικά με το   Αιμοπαθολογοανατομικό εργαστήριο, διαπιστώνουμε  ότι  στις προδιαγραφές τις οποίες αναρτήσατε στον ισότοπο σας έχετε   προσθέσει εκ νέου  ένα ακόμα σύστημα χρώσεων ανοσοιστοχημειας και ιστοχημειας με τον τίτλo

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

με διαφορετικό αριθμό εξετάσεων ανοσοιστοχημείας και ιστοχημείας στην κάθε μία

Συγκεκριμένα  στις ανηρτημένες τεχνικές προδιαγραφές ο ζητούμενος αριθμός εξετάσεων είναι

## Αριθμός εξετάσεων      13000

Συνολικό Κόστος	 140000Ε     172.000Ε ΜΕ Φ.Π.Α.

Στις  παλαιότερες προδιαγραφές που μας παρεδόθησαν προς διαβούλευση από την Βιοατρικη Τεχνολογία Σας    ο ζητούμενος αριθμός ήταν  10.000 με συνολικό κόστος 184.500 με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σημείο ειδάλλως πρόκειται γαι εκτίναξη του κόστους !

Με δεδομένο οτι  για το περιγραφέν μηχάνημα ισχύει

1)Ημίαυτόματο μηχάνημα που  εκτελεί μόνο τη χρώση και όχι όλα τα στάδια της ανοσοιστοχημείας (προκαταρκτικά στάδια χρώσης-αποπαραφίνωση και αποκάλυψη αντιγονικότητας), όπως συμβαίνει με  ολα  τα υπόλοιπα συστήματα

2) Ο ογκος αντιδραστηρίου ποικίλλει από  100, 150, 200, 400 & 600 μλ ανά πλακίδιο, ο οποίος αυξάνει σημαντικά το τελικό κόστος της ανοσοιστοχημείας (συμπεριλαμβανόμενου και του πρωτογενούς αντισώματος).

Ενημερώνουμε οτι

Ολα τα πλήρως αυτόματα συστήματα έχουν την δυνατότητα με όγκο αντιδραστηρίου 100-150 μλ να εκτελέσουν τις ζητούμενες εξετάσεις γεγονός που φυσικά οδηγεί σε έλεγχο και μείωση  του κόστους

Επιπροσθέτως  διαπιστώνουμε ότι  στα είδη χωρίς συνοδό εξοπλισμό (αντισώματα κ.λ.π.) ζητείται   kit ανοσοιστοχημείας, στους κωδικούς 100,111,125 που αφορούν τον ίδιο συγκεκριμένο προμηθευτή ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΑΕ. που αντιπροσωπεύει την εταιρεία   DAKO- Δανίας  και που ανεβάζουν το συνολικό διαθέσιμο budget προς την εν λόγω εταιρεία   κατά τουλάχιστον 110.000 περισσότερο ενώ ταυτόχρονα ζητείται συνοδός εξοπλισμός τέλεσης των εξετάσεων .

Μάλιστα το είδος  του κωδικού 125 ζητείται ακριβώς το  ίδιο στον συνοδό εξοπλισμό  επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς μας ως ακολούθως

Συγκεκριμένα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟ'ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Θα ζητηθούν δείγματα προς αξιολόγηση

Κοινη προδιαγραφη για όλα τα τα αντιδραστηρια :  Nα είναι σε υγρη μορφη (όχι λυοφιλοποιημενα ). Ο χρονος επωασης του πρωτοταγους αντισωματος να μην υπερβαινει τα 25-30min. Να αναγραφεται ευκρινως η προτεινομενη αραιωση από τον κατασκευαστη.

ΚΩΔΙΚΟΣ

| 125 | Kit/HRP Πλήρες υπερευαίσθητο κιτ ανίχνευσης ανοσοϊστοχημείας που διαθέτει όλα τα αντιδραστήρια, κατάλληλο για ολα τα ανοιχτα μηχανηματα και για εξετασεις στο χερι(manual) Το κιτ να ειναι πληρες και να να διαθέτει, διάλυματα υπεροξειδάσης, διαλύματα ανίχνευσης ενός σταδίου, αντιδραστήρια ενίσχυσης του σήματος δευτερογενους (amplification), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ρυθμιστικά διαλύματα για την αποπαραφίνωση & την αποκάλυψη επιτόπων ταυτοχρονα, διαλύματα έκπλυσης και διαλύματα χρωμογόνου DAB. Το κιτ ανίχνευσης ενός σταδίου πολυμερούς Dextran ΄΄η ισοδυναμο (100 μόρια HRP ανά 20 μόρια δευτεροταγούς αντισώματος συνδεδεμένα ανα δομικής αλυσίαδας – backbone) , και να είναι κατάλληλο για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα. |
| --- | --- |

Ταυτόχρονα  στις προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ζητείται

Πλήρες υπερευαίσθητο κιτ ανίχνευσης ανοσοϊστοχημεία

ενός σταδίου πολυμερούς Dextran  που διαθέτει όλα τα αντιδραστήρια, ( διάλυματα υπεροξειδάσης, διαλύματα ανίχνευσης ενός σταδίου, αντιδραστήρια ενίσχυσης του σήματος δευτερογενους (amplification), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ρυθμιστικά διαλύματα για την αποπαραφίνωση & την αποκάλυψη επιτόπων ταυτοχρονα, διαλύματα έκπλυσης και διαλύματα χρωμογόνου DAB).

35ΚΙΤ

Επεξηγούμε  στο σημείο αυτό ότι η χρήση των κιτ ανοιστοχημειας γίνεται είτε manual είτε αυτοματοποιημένα .Εφόσον λοιπόν ζητείται συνοδός εξοπλισμός και το εργαστήριο λόγω του μεγάλου όγκου τεστ ζητάει αυτοματισμό προς τι η ανάγκη χειροκίνητης μεθόδου και μάλιστα 2 φορές η ιδια???

Συνεπώς  θα πρέπει να οριοθετήσετε στον συνοδό εξοπλισμό πόσα ακριβώς τεστ θέλετε  ειδάλλως θα υπάρχει εκτίναξη κόστους χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

Για την διευκόλυνση σας επισυνάπτουμε και τα σχόλια που αποστείλαμε στη  Κα Νταμπωση  την 20/3/2012.

Στην  διάθεση Σας για κάθε συμπληρωματική  διευκρίνιση .