Αξιότιμοι Κύριοι

Σε συνέχεια των παλαιότερων επιστολών μας.  σας αποστέλλουμε  σχόλια για τις προδιαγραφές  που αναρτήσατε την 28/3/12  και αφορούν το ζητούμενο σύστημα με τον τίτλο  διορθωμένο 1 .

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΕ 0601-5800

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Παρατηρήσεις

1)Πρόκειται για ημιαυτόματο μηχάνημα που  εκτελεί μόνο τη χρώση και όχι όλα τα στάδια της ανοσοιστοχημείας (προκαταρκτικά στάδια χρώσης-αποπαραφίνωση και αποκάλυψη αντιγονικότητας), όπως συμβαίνει με  όλα  τα υπόλοιπα συστήματα

2) Ο ογκος αντιδραστηρίου ποικίλλει από  100, 150, 200, 400 & 600 μλ ανά πλακίδιο, ο οποίος αυξάνει σημαντικά το τελικό κόστος της ανοσοιστοχημείας (συμπεριλαμβανόμενου και του πρωτογενούς αντισώματος).

Ενημερώνουμε ότι

Όλα τα πλήρως αυτόματα συστήματα έχουν την δυνατότητα με όγκο αντιδραστηρίου 100-150 μλ να εκτελέσουν τις ζητούμενες εξετάσεις γεγονός που φυσικά οδηγεί σε έλεγχο και μείωση  του κόστους

Με την χρήση ημιαυτόματων συστημάτων δεν επιτυγχάνεται μείωση κόστους διότι οι απαιτούμενοι όγκοι κατανάλωσης των υγρών για πλήρη κάλυψη των ανοσοιστοχημικων πλακιδίων  είναι πολλαπλάσιοι  .

Φυσικά θεωρούμε ότι κατόπιν του διορθωμένου αριθμού πλακιδίων (τώρα   πλεον αναρτήθηκε απο εσάς στις   20.000)  προφανώς θα αφαιρεθεί το ζητούμενο

kit ανοσοιστοχημείας, στους κωδικούς 100,111,125 των διαφόρων αντιδραστηρίων  και που ανέβαζε  το συνολικό διαθέσιμο budget   κατά τουλάχιστον 110.000 €  περισσότερο ενώ ταυτόχρονα ζητείται συνοδός εξοπλισμός τέλεσης των εξετάσεων  όπως αναλυτικά περιγράψαμε στην  προηγούμενη παρέμβαση μας.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Θα πρέπει επίσης να αναρτηθεί και ο συνολικός αριθμός ανοσσοιστοχημικων πλακιδίων που προϋπολογίζετε στο Αιμοπαθολογοανατομικο σας Τμήμα   διότι έως τώρα αυτό καθίσταται ασαφές .

Με εκτίμηση