Στις 12:07 μ.μ. Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013, ο/η "info@enamed.gr" <info@enamed.gr> έγραψε:

κύριοι ,
σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για συσκευή  
υπο-υπερθερμίας, θα συνημμένα οι προτάσεις μας εμφανώς σημειωμένες με  
κόκκινη διαγράμμιση καθώς αφορά μόνο στην προδιαγραφή 17 "αισθητήρες  
θερμοκρασίας" (θεωρούμε οτι περιορίζει το εύρος συμμετοχής και δεν οι  
ασθενείς σε χώρο οπου χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές όπως σε ΜΕΘ,  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, εχουν παρακολούθηση θερμοκρασίας τους με probe ορθου  
συνήθως) και δεν δεν βολεύει η επιπλέον τοποθέτηση μέσω συσκευής  
υπο-υπερθερμιας.Αν παρόλα αυτά το θέλετε θα μπορούσε να τροποποιηθεί η  
προδιαγραφή ως:
προδ 17:θα εκτιμηθεί η ύπαρκη αισθητήρων θερμοκρασίας", αν κι εφόσον  
αυτο εννοειτε ως αισθητήρες θερμοκρασίας, εκτος αν εννοείτε ή  
διαφορετικά διευκρινήστε για να μην υπάρχει παρερμηνεία.

Eπίσης προτείνουμε στη παράγραφο (πριν την προδ 22) για το υλικό που  
θα χρησιμοποιηθεί να διαγραφτεί η διατύπωση "αναλώσιμο" αφού προφανώς  
θέλετε πολλαπλών χρήσεων κι έρχεται σε αντίθεση αλλά και γιατί αν ηταν  
αναλώσιμο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προβλεφθεί ο συνυπολογισμός  
τους κόστους τους στην τελική τιμή αξιολόγισης με σέσμευση προμηθευτή  
για τη τιμή στη πάροδο του χρόνου κτλ ως γίνεται σε περιπτώσεις  
αποκλειστικότητας αναλωσίμου υλικού.
στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία
με εκτίμηση
Δήμητρα Θεοδώρου
βιοιατρικός μηχανικός
EnaMed μονοπρόσωπη ΕΠΕ
2108022150
dtheodorou@enamed.gr