ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΥ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΞΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

«Διασφάλισης χορήγησης μίγματος φρέσκων αερίων με FiO2 => 23% όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι Ν2Ο.»

Η απαίτηση της προδιαγραφής για 23% ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα φρέσκα αέρια συναντάται μόνο στα αναισθησιολογικά μηχανήματα της οικογένειας Fabius του κατασκευαστικού οίκου Draeger Medical η οποία και αποτελεί την χαμηλή κατηγορία μηχανημάτων αναισθησίας του οίκου. Όλα τα αναισθησιολογικά μηχανήματα, όλων των κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων, συμπεριλαμβανομένης και της Draeger Medical στα μεσαία και μεγάλα μοντέλα της (π.χ. στο Primus), διαθέτουν ελάχιστή πυκνότητα Ο2 στα 25% του χορηγούμενου μίγματος Ο2/Ν2Ο.

Στην ουσία με το να μείνει ως έχει η προδιαγραφή δίνει αθέμιτο προβάδισμα στην Draeger Medical μιας και μπορεί να συμμετάσχει με το χαμηλότερο σε δυνατότητες και κόστος μηχάνημα της.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

« Διασφάλισης χορήγησης μίγματος φρέσκων αερίων με FiO2 => 25% όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι Ν2Ο.»

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

# ΟΘΟΝΗ

« Μέγεθος => 6 ίντσες

Κανάλια =>1»

Το μέγεθος της οθόνης στις 6 ίντσες με ένα κανάλι απεικόνισης είναι το μικρότερο δυνατό που υπάρχει στην αγορά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιλεγεί ένα μεγαλύτερό μέγεθος στις 10 ίντσες, 2 τουλάχιστον καναλιών, το οποίο θα είναι ικανού και κατάλληλου μεγέθους για την απεικόνιση των αναπνευστικών παραμέτρων. Η τάση σήμερα είναι να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερου μεγέθους οθόνες και όχι να παραμένουμε σε μεγέθη οθονών των περασμένων δεκαετιών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

« Μέγεθος => 10 ίντσες τουλάχιστον

Κανάλια =>2 τουλάχιστον»

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

# ΟΘΟΝΗ

«Μέγεθος  ≥ 10 ίντσες.»

Βάσει των ζητουμένων από το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών η ζητούμενη οθόνη είναι πάρα πολύ μικρή και ο χρήστης θα έχει δυσκολία στο να δει αυτά τα οποία έχει ζητήσει να του απεικονιστούν.

Επομένως η ζητούμενη απαίτηση θα πρέπει να αντικατασταθεί:

«Μέγεθος τουλάχιστον 12 ιντσών.»

«Κανάλια  ≥  4.»

Βάσει των ζητούμενων παραμέτρων η απαίτηση για  ≥  4 είναι πάρα πολύ μικρή και συγκεκριμένα:

Ζητείται ΗΚΓ με πολικό καλώδιο, κατ ελάχιστον παρακολούθηση ζητείται να απεικονίσουμε 2 κανάλια.

Ζητείται αναπνοή, έχουμε απεικόνιση της κυματομορφής 1 επιπλέον κανάλι.

Ζητείται οξυμετρία έχουμε  απεικόνιση της κυματομορφής 1 επιπλέον κανάλι.

Ζητούνται 2 αιματηρές πιέσεις επομένως έχουμε επιπλέον 2 κανάλια.

Συνολικά ήδη έχουμε 6 κανάλια το λιγότερο τα οποία απαιτούνται βάσει των ζητουμένων προδιαγραφών.

Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τις δυνατότητες οι οποίες ζητούνται σαν μελλοντικές αναβαθμίσεις, όπως συνεχή παρακολούθηση βάθους αναισθησίας έχουμε επιπλέον 2 κανάλια για να καλύψουμε την συγκεκριμένη απαίτηση.

Επομένως η ζητούμενη απαίτηση θα πρέπει να αντικατασταθεί ως:

«Κανάλια τουλάχιστον 8»