ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΥ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΞΗΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

«Διασφάλισης χορήγησης μίγματος φρέσκων αερίων με FiO2 % όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι Ν2Ο. Ναι να αναφερθεί το ποσοστό FiO2»

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς το κατώτατο % ποσοστό του Ο2 στο μίγμα φρέσκων αερίων  Ο2/Ν2Ο και προτείνουμε το 25% το οποίο είναι διεθνώς αποδεκτό ως το πιο ασφαλές και ενδεδειγμένο αφού όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν αναισθησιολογικά μηχανήματα με αυτή την δυνατότητα.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Διασφάλιση χορήγησης μίγματος φρέσκων αερίων με ελάχιστή FiO2 25 % όταν το μίγμα φρέσκων αερίων είναι Ο2/Ν2Ο. Ναι»

ΤΡΟΠΟΙ  ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

« Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός. Ναι. Να προσφερθεί προς επιλογή.

Υποστηριζόμενης πίεσης. Ναι. Να προσφερθεί προς επιλογή.

Συνεχούς θετικής πίεσης CPAP. Ναι. Να προσφερθεί προς επιλογή.»

Οι παραπάνω τρόποι είναι αερισμοί υποβοήθησης, οι οποίοι διεκολύνουν τον αναισθησιολόγο τόσο κατά την διάρκεια της επαναφοράς του ασθενή από την αναισθησία (δηλαδή στην διαδικασία κατά την οποία ξυπνάει ο ασθενής και έχει και δικές του αναπνοές) όσο και κατά την παραμονή του ασθενούς, είτε στην χειρουργική αίθουσα είτε στην ανάνηψη, μετά από την επέμβαση όπου ο τελευταίος χρήζει μερικής ή ολικής αναπνευστικής υποστήριξης.

Θα πρέπει λοιπόν οι εν λόγω αερισμοι να διατίθενται στην βασική προσφερόμενη σύνθεση και όχι προς επιλογή αφού έχουν σημαντική κλινική σημασία αλλά και συχνή χρήση από τους αναισθησιολόγους.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

« Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός. Ναι

Υποστηριζόμενης πίεσης. Ναι

Συνεχούς θετικής πίεσης CPAP. Ναι.»

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

# ΟΘΟΝΗ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

« Μέγεθος ≥ 6 ίντσες

Κανάλια  ≥ 1»

Το μέγεθος της οθόνης στις 6 ίντσες με ένα κανάλι απεικόνισης είναι το μικρότερο δυνατό που υπάρχει στην αγορά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιλεγεί ένα μεγαλύτερό μέγεθος στις 12 ίντσες, 2 τουλάχιστον καναλιών, το οποίο θα είναι ικανού και κατάλληλου μεγέθους για την απεικόνιση των αναπνευστικών παραμέτρων.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

« Μέγεθος ≥ 12 ίντσες

Κανάλια  ≥ 2»

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

# ΟΘΟΝΗ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

«Μέγεθος  ≥ 10 ίντσες.

Κανάλια ≥ 4»

Βάσει των ζητουμένων από το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών η ζητούμενη οθόνη είναι πάρα πολύ μικρή και ο χρήστης θα έχει αντικειμενική δυσκολία να έχει πλήρη εικόνα των απεικονιζόμενων παραμέτρων.

Επιπλέον βάσει των ζητούμενων παραμέτρων η απαίτηση για  κανάλια ≥  4 δεν είναι επαρκής αφού συγκεκριμένα:

- Ζητείται ΗΚΓ με 5πολικό καλώδιο, κατ ελάχιστον παρακολούθηση ζητείται να απεικονίσουμε 2 κανάλια.

- Ζητείται αναπνοή, έχουμε απεικόνιση της κυματομορφής 1 επιπλέον κανάλι.

- Ζητείται οξυμετρία έχουμε  απεικόνιση της κυματομορφής 1 επιπλέον κανάλι.

- Ζητούνται 2 αιματηρές πιέσεις επομένως έχουμε επιπλέον 2 κανάλια.

Συνολικά ήδη έχουμε 6 κανάλια το λιγότερο τα οποία απαιτούνται βάσει των ζητουμένων προδιαγραφών.

Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τις δυνατότητες οι οποίες ζητούνται σαν μελλοντικές αναβαθμίσεις, όπως συνεχή παρακολούθηση βάθους αναισθησίας έχουμε επιπλέον 2 κανάλια για να καλύψουμε την συγκεκριμένη απαίτηση.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Μέγεθος  ≥ 12 ίντσες.

Κανάλια ≥ 8»

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

« Συνεχής παρακολούθηση βάθους αναισθησίας, ΗΕΓ 4 καναλιών. Ναι μέσω ενισχυτή»

Η απαιτήση της προδιαγραφής για ΗΕΓ 4 καναλίων αποκλείει την συμμετοχή της εταιρίας μας και περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Συνεχής παρακολούθηση βάθους αναισθησίας, ΗΕΓ 2 καναλιών. Ναι μέσω ενισχυτή»

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

«Σύνδεση νευροδιεγέρτη. Ναι με προσθήκη ενισχυτή.»

Θεωρούμε ότι η τεχνική προδιαγραφή θα πρέπει συμπληρωθεί ως κάτωθι ώστε να μην αποκλείονται εταιρίες και να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

«Σύνδεση νευροδιεγέρτη. Ναι με προσθήκη ενισχυτή ή με σύνδεση εξωτερικής συσκευής και επικοινωνίας με το μόνιτορ.»