ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

«SIMV Ελεγχόμενου όγκου με ή χωρίς Υποστήριξη Πίεσης. Ναι.»

Εφόσον ζητείται ο αναπνευτήρας να διαθέτει αερισμούς ελεγχόμενου όγκου αλλά και πίεσης θεωρούμε ότι θα πρέπει στην εν λόγω προδιαγραφή να ζητείται στην βασική προσφερόμενη σύνθεση και αερισμός SIMV ελέγχόμενης πίεσης.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

«SIMV ελεγχόμενου όγκου & πίεσης με ή χωρίς Υποστήριξη Πίεσης. Ναι.»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

« Χρόνος παύσης . Ναι»

Η απαίτηση της προδιαγραφής για ρύθμιση χρόνου πάυσης εισπνοής περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό αφού κάποιοι κατασκευαστικοί οίκοι είτε τον ρυθμίζουν έμμεσα μέσω ρύθμισης άλλων παραμέτρων είτε ρυθμίζουν άλλες αντίστοιχες παραμέτρους όπως π.χ. ο μέγιστος χρόνος εισπνοής Timax οι οποίες έχουν το ίδιο κλινικό αποτέλεσμα.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

« Χρόνος παύσης ή μέγιστος χρόνος εισπνοής ή αντίστοιχη παράμετρο. Ναι»

ΟΘΟΝΗ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

« Μέγεθος ≥ 10 ίντσες

Κανάλια  ≥ 2»

Το ζητούμενο σε έναν αναπνευστήρα που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάνηψη δεν είναι τόσο το μέγεθος της οθόνης αλλά ποιοί παράμετροι, κυματομορφές και λοιπές δυνατότητες απεικονίζονται. Οι δυνατότητες απεικόνισης & παρακολούθησης παραμέτρων αερισμού οι οποίες ζητούνται στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να υποστηριχθούν εξαιρετικά και από μικρότερου μεγέθους οθόνη.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

« Μέγεθος ≥ 8 ίντσες

Κανάλια  ≥ 2»

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στην προδιαγραφή ζητείται:

«Προειδοποίηση υπερβολικών ρυθμίσεων (ρυθμίσεων εκτός φυσιολογικού εύρους). Ναι με επεξήγηση και οπτική ένδειξη.»

Ο τροπός σύνταξης της προδιαγραφής περιορίζει την συμμετοχή εταιριών καθώς και τον ανταγωνισμό. Θεωρούμε ότι ο αναπνευστήρας πρωτίστος θα πρέπει να μην επιτρέπει υπερβολικές ρυθμίσεις και δευτερευόντος να προειδοποιεί τον χρήστη.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Ο αναπνευστήρας να μην επιτρέπει τις υπερβολικές ρυθμίσεις (ρυθμίσεις εκτός φυσιολογικού εύρους). Ναι. Επιθυμητό είναι με επεξήγηση και οπτική ένδειξη.»