ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Τεχνική Υπηρεσία

Υψηλάντου 45-47

T.K. 106 75 Αθήνα

Υπόψη: Επιτροπής Αξιολόγησης Προδιαγραφών

Αθήνα, 28.03.2014

Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών της 30ης Μαρτίου 2014

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω διαβούλευσης, έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στην προδιαγραφή ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΝΟΗΣ και συγκεκριμένα στο σημείο 21 ζητείται:

«Κατ’ επιλογή ρύθμιση του χρόνου άπνοιας. ΝΑΙ Από 5sec έως 30 sec περίπου με alarm άπνοιας.»

Η απαίτηση της ρύθμισης από 5sec περιορίζει τον ανταγωνισμό, επιπλέον η ρύθμιση των 5 sec σημαίνει πρακτικά ότι ο ασθενής μας θα έχει τουλάχιστον 12 αναπνοές το λεπτό το οποίο δεν θεωρείτε άπνοια.

Επομένως για την συγκεκριμένη προδιαγραφή προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή:

«Κατ’ επιλογή ρύθμιση του χρόνου άπνοιας. ΝΑΙ Από 10sec έως 30 sec περίπου με alarm άπνοιας.»

Στην προδιαγραφή ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΝΟΗΣ και συγκεκριμένα στο σημείο 23 ζητείται:

«Έλεγχος της κυματομορφής. NAI»

Για την συγκεκριμένη προδιαγραφή παρακαλούμε όπως μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες με το τι εννοείται Έλεγχος της κυματομορφής.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Κυρίτσης

Τμήμα Πωλήσεων