Στον α/α 13 αναφέρεται :

Λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KVO): Ναι, δυνατότητα ρύθμισης της ροής αλλά και απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας KVO (Keep Vein Open, διατήρηση ανοιχτής φλέβας) είναι αντίθετη με την ύπαρξη αυτής της λειτουργίας  και χαρακτηρίζει μόνον μια εταιρεία στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, από την πολυετή εμπειρία μας στις χορηγήσεις φαρμάκων μέσω αντλιών, η απενεργοποίηση της λειτουργίας KVO δεν αποτελεί βασική και αναγκαία λειτουργία στην κλινική πράξη και αυξάνει αναίτια το κόστος του ζητούμενου προϊόντος.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την διαγραφή του όρου: αλλά και απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτής.

Στον α/α 14 αναφέρεται :

Όριο πίεσης συναγερμού φραγής κατά τη διάρκεια της χορήγησης χωρίς τη διακοπή της: Ναι, να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης σε μικρά βήματα των 100 mmHg, με ψηφιακή ένδειξη του ορίου πίεσης συναγερμού.

Η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης συναγερμού φραγής θεωρείται επιβεβλημένη για οποιαδήποτε αντλία χορήγησης φαρμάκων. Η εξειδικευμένη όμως ρύθμιση σε βήματα των 100 mmHg καταδεικνύει μία συγκεκριμένη εταιρεία και είναι πέραν των βασικών και απαιτούμενων χαρακτηριστικών μιας αντλίας χορήγησης φαρμάκων με σύριγγα.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου: να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης σε μικρά βήματα των 100 mmHg, με ψηφιακή ένδειξη του ορίου πίεσης συναγερμού  με τον όρο: να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμιση σε τουλάχιστον τρία επίπεδα πίεσης.

Επιπλέον, θεωρούμε επιβεβλημένο για την κατά το δυνατόν διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης των αντλιών κατά το δυνατόν περισσότερα χρόνια, να προστεθούν οι όροι:

- Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση/άδεια για την εκτέλεση του service στην Ελλάδα από τον οίκο κατασκευής των αντλιών και πιστοποίηση ΙSO 9002 για το service.

Απαραίτητο όρο θεωρούμε και τον κάτωθι όρο, που επιθυμούμε να προστεθεί, ώστε να η αντλία να συνάδει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία.

- Η αντλία να φέρει CE mark, πιστοποίηση ISO 9002, και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.