ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το βαλιτσάκι μεταφοράς δεν προδιαγράφεται επαρκώς με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες στο χώρο, όπως και η δική μας, να διαθέτουν πάνω από ένα είδος (βαλιτσάκι) και να μην δύναται να προσφέρουν αυτό που θα ταίριαζε περισσότερο στις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια ερωτήματα τα οποία προκύπτουν:

- Θέλουμε το βαλιτσάκι να μπορεί να μεταφέρεται με ιμάντα επ’ ώμου; Πολλές φορές ένας γιατρός ο οποίος καλείται να δώσει πρώτες βοήθειες εκτός του ασκού ανάνηψης μεταφέρει και άλλα υλικά όπως λαρυγγικές μάσκες, guedel, ενδοτραχειακό σωλήνα.

- Θέλουμε να είναι δυνατή η επιτοίχια τοποθέτησή του;

- Πόσες μάσκες μαζί με τον ασκό να δύναται να μεταφέρει; Άλλα παρελκόμενα υλικά όπως peep-valve;

Επίσης υπάρχει κίνδυνος να μην είναι συγκρίσιμες οι προσφορές. Οπότε προτείνουμε:

Η συσκευή ανάνηψης να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς το οποίο να είναι ανθεκτικό και ελαφρύ. Να μπορεί να μεταφερθεί με ιμάντα επ' ώμου και να είναι δυνατή η επιτοίχια τοποθέτησή του. Να διαθέτει διάφανο κάλυμμα και να είναι δυνατή η μεταφορά τουλάχιστον ενός ασκού με το ρεζερβουάρ του, δύο μασκών και peep valve.

Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφή 1

Δεν κατανοούμε την απαίτηση του 1ου έτους κυκλοφορίας του είδους. Με αυτό τον όρο αδικούνται προϊόντα μεγάλων εταιρειών όπως της Ambu A/S Δανίας η οποία έχει εφεύρει τον ασκό ανάνηψης. Ήδη στην αγορά για πολλά χρόνια υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν αξιολογηθεί παγκοσμίως ως κορυφαία στον χώρο της έκτακτης ιατρικής και ακόμη έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παγκοσμίως. Επομένως ζητούμε να διαγραφεί η απαίτηση της χρονολογίας της πρώτης κυκλοφορίας

Προδιαγραφή 3

Διαφωνούμε στο να αναφέρεται η ακριβής ποσότητα του παρεχόμενου όγκου αέρα. Δεν υπάρχει κάποιο guideline το οποίο να αναφέρει την ελάχιστη ποσότητα αέρα. Υπάρχουν συσκευές ανάνηψης με 1.500ml, 800ml, 700ml κ.ο.κ.

Προτείνουμε:

Ασκός ανάνηψης: Υψηλής ποιότητας με μαλακά τοιχώματα σιλικόνης, 100% latex-free και να παρέχει ποσότητα αέρα/Ο2 επαρκή για την ανάνηψη ενηλίκων κάθε σωματότυπου.

Γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α/Α 1

Λόγω της οικονομικής κρίσης το Νοσοκομείο δεν καλύπτεται από μια απλή εγγύηση που μπορεί να δώσει ο αντιπρόσωπος στο Νοσοκομείο. Επίσης η εγγύηση καλής λειτουργίας πιστοποιεί και την ποιότητα του υλικού και γι’ αυτό πρέπει να ζητείται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Γι’ αυτό προτείνουμε:

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη από τον κατασκευαστικό οίκο και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται  ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι.

Η ανωτέρω προδιαγραφή είναι σημαντική για τον χειριστή ώστε να επιτυγχάνει σταθερή ποσότητα παρεχόμενου όγκου αέρα στην συχνότητα που κρίνει και αρκετές φορές θα κληθεί να το πραγματοποιήσει με τη χρήση του ενός χεριού.

2. Να έχει την δυνατότητα απ’ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.

Η ανωτέρω προδιαγραφή είναι πολύ σημαντική διότι η βαλβδία peep είναι πολύτιμο παρελκόμενο υλικό για μία συσκευή ανάνηψης.

3. Ο ασκός ανάνηψης να  είναι στοιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων

Η ανωτέρω προδιαγραφή είναισημαντική για τον χειριστή διότι είναι σημαντικό να αισθάνεται στον υψηλότερο βαθμό που δύναται την ενδοτικότητα των πνευμόνων κατά την διάρκεια της ανάνηψης.