Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                                                   Αθήνα, 14/04/2014

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική

διεύθυνση της υπηρεσίας σας.

Συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαβούλευσης έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην υπηρεσία σας σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις της εταιρείας μας για συμπλήρωση, διόρθωση, τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του είδους «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α», συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην άρτια κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών.

Ειδικότερα η εταιρεία μας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις της, αιτούμενη την ανάλογη συνεκτίμηση και προσαρμογή των αντίστοιχων όρων.

ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: «PEEP/CPAP: 0-45cmH2O»

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Επειδή οι περισσότεροι αναπνευστήρες δεν φθάνουν τη μέγιστη τιμή της προδιαγραφής, καλό θα ήταν για μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στον διαγωνισμό το όριο της προδιαγραφής να είναι πιο ελαστικό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: «PEEP/CPAP: 0-40cmH2O »

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: «Πτώση παροχής πεπιεσμένου αέρα»

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Οι αναπνευστήρες με ενσωματωμένο σύστημα παραγωγής αέρα (τουρμπίνα) δεν διαθέτουν τέτοιο συναγερμό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: «Πτώση παροχής πεπιεσμένου αέρα (σε περίπτωση που ο αναπνευστήρας τροφοδοτείται με αέρα από το δίκτυο του νοσοκομείου)»

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με τιμή,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.