ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

| a/a | ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ, η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας να είναι το πολύ 7 έτη | ΝΑΙ, να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας. |
| ΣΧΟΛΙΟ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ |  |  |  |
| 2. | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC.Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά |  |
| 3. | Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |  |
| 4. | Τάση λειτουργίας-Αντιπαρασιτικά φίλτρα | 220 V /50 Hz/ΝΑΙ |  |
| 5. | Να λειτουργεί μέσω στεγανού διακόπτη ON-OFF με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| 6. | Δυνατότητα λειτουργίας μέσω ποδοδιακόπτη | ΝΑΙ, να προσφερθεί στην οικονομική προσφορά (εάν διατίθεται) |  |
| 7. | Ικανότητα αναρρόφησης | 40 lt/ min – μέγιστο κενό 85% περίπου | Τουλάχιστον 40 lt/ min – μέγιστο κενό 0,90bar τουλάχιστον |
| ΣΧΟΛΙΟ: Δεδομένου ότι τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας της αναρρόφησης είναι η ροή και το μέγιστο κενό, προτείνεται να εξασφαλιστούν οι συνήθεις, ελάχιστες τιμές τους για την επίτευξη υψηλής απόδοσης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ |  |  |  |
| 8. | Διάταξη ρύθμισης του επιθυμητού κενού από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο | ΝΑΙ |  |
| 9. | Όργανο ένδειξης του επιτυγχανόμενου κενού | ΝΑΙ, ευκρινούς ανάγνωσης |  |
| 10. | Αντλία και κινητήρας, ικανής ισχύος για την επίτευξη των ανωτέρω (χωρίς έλαια) | Να δοθούν στοιχεία, Να αναφερθεί ο τρόπος επίτευξης του κενού |  |
| 11. | Να περιλαμβάνει δύο φιάλες ευρύστομες των 3 ή 4 litr , με σύστημα εναλλαγής της χρήσης τους, εύκολης μεταφοράς και χρήσης, αποστειρώσιμες. | NAI ,Να αναφερθεί |  |
| 12. | Δυνατότητα σύνδεσης φιαλών και άλλων οίκων κατασκευής | NAI |  |
| 13. | Nα μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για σύστημα ασκών μίας χρήσης | NAI |  |
| 14. | Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις διατηρώντας την αναρροφητική της ικανότητα σε συνεχή χρήση πολλών ωρών. | NAI |  |
| 15. | Σύστημα προστασίας από υπερχείλιση- Φιαλίδιο υπερχείλισης | ΝΑΙ |  |
| 16. | Συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη και της συσκευής (αντιβακτηριδιακά φίλτρα κτλ) | ΝΑΙ, Να περιγραφούν και να προσφερθούν στην οικονομική προσφορά |  |
| 17. | Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση | ΝΑΙ |  |
| 18. | Προσαρμοσμένη σε τροχήλατη βάση υψηλής ποιότητας κατασκευής | κατασκευασμένη από ειδικό για την αποφυγή οξείδωσης μέταλλο με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης σε δυο τουλάχιστον τροχούς. |  |
| 20. | Να είναι χαμηλού θορύβου. | Όχι μεγαλύτερου των 60db. |  |
| ΣΧΟΛΙΟ: Δεδομένου ότι η διατήρηση χαμηλού επιπέδου θορύβου εντός του χειρουργείου, είναι ουσιώδες για το ιατρικό προσωπικό, προτείνεται να εξασφαλιστεί το ανώτατο όριό του. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ |  |  |  |
| 21. | Με περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης | Να μην απαιτείται συντήρηση του διαφράγματος-αντλία |  |
| ΣΧΟΛΙΟ: Δεδομένου ότι η ανάγκη συντήρησης αποτελεί ένα επιπλέον κόστος προς το νοσοκομείο, προτείνεται η αναρρόφηση να έχει περιορισμένες ανάγκες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ |  |  |  |