From: VARELAS S.A. Tender Department <tender.dpt@varelas.gr>
To: "'bioiatriki2002@yahoo.com'" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Cc: "'sales@varelas.gr'" <sales@varelas.gr>; 'Stanellou Christiana' <c.stanellou@varelas.gr>; "'Vicky Touli (immunology@varelas.gr)'" <immunology@varelas.gr>; 'Labrou Matina' <technical.support@varelas.gr>; "'varelas@otenet.gr'" <varelas@otenet.gr> 
Sent: Friday, June 29, 2012 4:35 PM
Subject: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός"

Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για τη Διαβούλευση του τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA/RNA)

Προδιαγραφές 1α και 5. Ο αρχικός όγκος απομόνωσης να είναι από 200-500 μl και όχι από 50-200 μl. Διότι τα 50 λ δεν είναι επαρκής αρχικός όγκος για να υπάρξει η συγκέντρωση και καθαρότητα DNA που ζητείται στην συνέχεια (ανεπαρκής αριθμός κυττάρων).

Προδιαγραφή 3: Προτείνουμε να αντικατασταθεί η παραγωγικότητα από τα 15 δείγματα στα 12 προκειμένου να μην αποκλεισθούν προσφορές άλλων οίκων.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Ρούσσος

Βοηθός Διευθυντή Πωλήσεων

Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

Τ: 210 52 81 900/ 951

Φ: 210 52 20 926

Ε: tender.dpt@varelas.gr, varelas@otenet.gr

W: www.varelas.gr

Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004