Theodosis Latsinoglou

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Ιούλ 6 τις 7:37 μ.μ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αντλιών χορήγησης υγρών και φαρμάκων για τη νευρολογική κλινική και τη Μ.Μ.Ο., καταθέτουμε τις προτάσεις μας.

Συγκεκριμένα:

| Τεχνικά χαρακτηριστικά προς διαβούλευση |  |  | Προτάσεις της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. |
| --- | --- | --- | --- |
| Β2 | Βάρος | Να αναφερθεί, όσο το δυνατό μικρού βάρους ‹2,5Kg. | Προτείνεται βάρος <600 gr μαζί με την μπαταρία, για την ελάχιστη επιβάρυνση των στατώ. |
| Β5 | Αυτονομία μπαταρίας. | Τουλάχιστον δύο ώρες. | Να αναφερθεί ο ρυθμός χορήγησης που σχετίζεται με τη διάρκεια της μπαταρίας. Προτείνεται διάρκεια μπαταρίας 24 ωρών με ρυθμό χορήγησης 125 ml/h. |
| Β12 | Ακρίβεια ≤(±5%) για έγχυση σε 48 ώρες και στη 1 ώρα λειτουργίας με τον μικρότερο δυνατό χορηγούμενο όγκο. | Να αναφερθεί. Να τεκμηριωθεί επί ποινή αποκλεισμού με σχετικά στοιχεία ή με βεβαίωση του οίκου κατασκευής. | Προτείνεται ακρίβεια στη χορήγηση ≤ ± 2.5%, για μεγαλύτερη ακρίβεια των ειδικών θεραπειών που χορηγούνται στη Μ.Μ.Ο. και της θρομβόλυσης στη νευρολογική κλινική. |
| Β13 | Δυνατότητα προγραμματισμού εκ των προτέρων, των παραμέτρων της έγχυσης του χρόνου έναρξης της. | Ναι. | Προτείνεται αξιολόγηση επιπλέον δυνατοτήτων προγραμματισμού, όπως ολικής παρεντερικής διατροφής (TPN) μέσω προγραμματιζόμμενης σταδιακής αύξησης και σταδιακής μείωσης του ρυθμού χορήγησης , χορηγήσεις βάσει του βάρους του ασθενούς, διακοπτόμενης χορήγησης, χορήγησης με πολλαπλά βήματα, bolus χορήγησης με άμεσο και γρήγορο τρόπο, καλύπτοντας τη δυνατότητα χορήγησης κάθε είδους σκευασμάτων. |
| Β16 | Ρύθμιση ορίων πίεσης συναγερμού φραγής. | Με εύκολο τρόπο. Από 1-15 psi ή αντίστοιχης μονάδας. | Προτείνεται 5.8 – 17.4 psi. |
| Β 17 | Οπτικοακουστικοί συναγερμοί | Απόφραξη γραμμής ή πίεση άνω του 0.7 bar ή αντίστοιχης τιμής | Προτείνεται απόφραξη γραμμής με αυτόματη επανεκκίνηση της χορήγησης μετά τη λύση της απόφραξης. |
| Β18 | Σύστημα ρυθμού εγχύσεως διατήρησης ανοιχτής φλέβας, με εύρος ρυθμού εγχύσεως ρυθμιζόμενο. | Αν διατίθεται, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί. | Προτείνεται με εύρος 0 – 20 ml/h. |
| Β20 | Δυνατότητα σετ έγχυσης μη αποκλειστικής διάθεσης. | Αν διατίθεται θα βαθμολογηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ακριβής και ασφαλής χορήγηση με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. | Όλα τα αναλώσιμα σετ έγχυσης (αποκλειστικής διάθεσης ή μη) να είναι LATEX FREE και DEHP FREE για τη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών από αλλεργία στο LATEX (http://latexallergyresources.org/about-latex-allergy) και τις επιβλαβείς συνέπειες χορήγησης πλαστικοποιητών/DEHP http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/scmp/documents/out43_en.pdf & http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/PublicHealthNotifications/ucm062182.htm. Τα παραπάνω να πιστοποιούνται με σχετικούς καταλόγους αναλωσίμων σετ έγχυσης του κατασκευαστικού οίκου. |

Ακόμη προτείνουμε την εισαγωγή των εξής προδιαγραφών:

Ρυθμός χορήγησης: 0.1 – 999 ml/h σε βήματα των 0.1 ml/h (για ρυθμό 0.1-99,9 ml/h) και  σε βήματα του 1 ml/h (για ρυθμό 100 - 999 ml/h).

Όγκος προς χορήγηση: 1 – 9999 ml σε βήματα του 1 ml.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση.

Θεοδόσιος Λατσίνογλου

Product Specialist

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

www.aenorasis.gr

τηλ. 69 75 87 63 50